2018年度全国地方病防治机构实验室氟、砷测定质量分析报告

中国疾病预防控制中心地方病控制中心

（2018年11月）

为了适应现阶段我国地氟病和地砷病防治工作需要，进一步加强全国地方病防治机构实验室氟、砷测定质量控制，中国疾病预防控制中心地方病控制中心于2018年度继续开展全国地方病防治机构实验室氟、砷测定质量考核，考核范围包括承担地方性氟中毒和地方性砷中毒监测任务的省级及地、市、县级氟、砷检测实验室。现将各实验室的考核结果分析如下。

1.考核样品的发放及检测结果的反馈

1.1考核样品

含氟考核样品：含氟水样，编号分别为FS20180101和FS20180102；含氟冻干尿样，编号分别为FN20180101和 FN20180102；含氟砖茶样品，编号分别为FC20180101和FC20180102。

含砷考核样品：含砷水样，编号分别为AS20180101和AS20180102；含砷冻干尿样，编号分别为AN20180101和 AN20180102。

1.2 考核范围

水中氟化物含量检测考核范围包括全国29个参加饮水型氟中毒监测项目的省（自治区、直辖市、新疆生产建设兵团）；尿中氟化物含量检测考核范围包括全国13个参加燃煤型氟中毒监测项目的省（自治区、直辖市）；砖茶中氟化物含量检测考核范围包括全国7个参加饮茶型氟中毒监测项目的省（自治区）。

水中砷化物含量检测和尿中砷化物含量检测考核范围包括全国14个参加砷中毒监测项目的省（自治区、直辖市、新疆生产建设兵团）。

1.3 考核反馈

全国地方病防治机构氟、砷检测结果反馈的总体情况详见表1。

表1  全国地方病防治机构氟、砷检测结果反馈情况

| 考核项目 | 省级反馈结果实验室数 | 地、市、县级反馈结果实验室数 |
| --- | --- | --- |
| 水中氟化物含量检测 | 28 | 552 |
| 尿中氟化物含量检测 | 12 | 139 |
| 砖茶中氟化物含量检测 | 7 | 69 |
| 水中砷化物含量检测 | 14 | 111 |
| 尿中砷化物含量检测 | 14 | 65 |

2.反馈结果

2.1评价方法

采用Z比分值法对检测结果进行统计分析，Z分值的公议值来自于所有参加考核的实验室。Z分值的结果分为三种情况：1）|Z|≤2，检测结果满意；2）2＜|Z|＜3，检测结果可疑；3）|Z|≥3，检测结果不满意。

本次考核结果的判断标准: 1）考核项目中两个考核样品的检测结果均为|Z|≤2，则该考核项目合格；2）考核项目中的检测结果出现2＜|Z|＜3的情况，则该考核项目基本合格；3）考核项目中的检测结果出现|Z|≥3的情况，则该考核项目不合格。

2.2含氟样品检测考核结果

2.2.1省级实验室考核结果

省级实验室中，28个反馈了水中氟化物含量检测结果，除2个基本合格外，其余全部合格；12个反馈了尿中氟化物含量检测结果，考核结果全部合格；7个反馈了砖茶中氟化物含量检测结果，考核结果全部合格。

各省级实验室水中氟化物含量检测考核结果详见表2，尿中氟化物含量检测考核结果详见表3，砖茶中氟化物含量检测考核结果详见表4。

2.2.2地、市、县级实验室考核结果

552个地、市、县级实验室反馈了水中氟化物含量检测结果，经考核，503个实验室合格，35个实验室基本合格，14个实验室不合格，反馈合格率为97.5%。

139个地、市、县级实验室反馈了尿中氟化物含量检测结果，经考核，120个实验室合格，16个实验室基本合格，3个实验室不合格，反馈合格率为97.8%。

69个地、市、县级实验室反馈了砖茶中氟化物含量检测结果，经考核，62个实验室合格，6个实验室基本合格，1个实验室不合格，反馈合格率为98.6%。

各省（自治区、直辖市、新疆生产建设兵团）含氟样品检测考核结果总体情况详见表5、表6和表7。各地、市、县级实验室水中氟化物含量检测考核结果详见表8，尿中氟化物含量检测考核结果详见表9，砖茶中氟化物含量检测考核结果详见表10。

2.3含砷样品检测考核结果

2.3.1省级实验室考核结果

省级实验室中，14个实验室的水中砷化物含量检测考核结果中，1个基本合格，1个不合格；14个尿中砷化物含量检测考核结果中有1个基本合格，其余全部合格。

各省级实验室水中砷化物含量检测考核结果详见表11，尿中砷化物含量检测考核结果详见表12。

2.3.2地、市、县级实验室考核结果

111个地、市、县级实验室反馈了水中砷化物含量检测结果，经考核，97个实验室合格，8个实验室基本合格，6个实验室不合格，反馈合格率为94.6%。

65个地、市、县级实验室反馈了尿中砷化物含量检测结果，54个实验室合格，7个实验室基本合格，4个实验室不合格，反馈合格率为93.8%。

各省（自治区、直辖市、新疆生产建设兵团）水砷样品检测考核结果总体情况详见表13。各省（自治区、直辖市、新疆生产建设兵团）尿砷样品检测考核结果总体情况详见表14。各地、市、县级实验室水中砷化物含量检测考核结果详见表15，尿中砷化物含量检测考核结果详见表16。

3.考核样品浓度的公议值

以没有异常值的省级和地、市、县级实验室检测结果计算各考核样品的公议值，详见表17。含氟水样FS20180101和FS20180102的公议值分别为0.64±0.09mg/L和1.78±0.27mg/L；含氟冻干尿样FN20180101和FN20180102的公议值分别为0.79±0.12mg/L和2.00±0.24mg/L；含氟砖茶样品FC20180101和FC20180102的公议值分别为156±46mg/kg和503±165mg/kg；含砷水样AS20180101和AS20180102的公议值分别为0.011±0.003mg/L和0.052±0.006mg/L；含砷冻干尿样AN20180101和AN20180102的公议值分别为0.018±0.003mg/L和0.100±0.021mg/L。

4.存在的问题与建议

4.1质控样品的标准化

标准物质是开展实验室质量控制的有效工具。目前制备和发放的统一样品还不能达到标准物质的要求，部分省份反应质控样下发过程中有洒漏现象。应该加强与地方病防治相关样品的标准物质的研制，研制出与其相适应的氟砷含量标准物质，加强实验室质量控制工作，以满足地方病氟中毒和砷中毒的全面调查工作的需要。

4.2检测数据的反馈

本年度省级实验室除四川省未反馈水氟和尿氟的考核结果，其他省份均按要求反馈了结果，部分地市级实验室考核区域变化较大，各部门之间工作交接上可能存在一定问题；部分实验室是装备不齐全，开展检测工作存在一定的困难；还有部分地、市、县级实验室人员流动比较大，技术人员的检测水平不足，不能满足检测工作的需要，有些实验室反馈结果未按文件规定要求上报，反馈时间不及时，反馈内容不全面。希望各省级实验室加强管理， 按要求及时全面的反馈考核结果，将实验室检测工作切实落实好。

4.3检测质量有待进一步提高

总体看来，本次考核的结果比较理想，大多数省级和地、市、县级实验室均具有较好的氟、砷检测能力。但是还存在部分实验室检测结果可疑或不合格。建议省级实验室能切实加强各级氟、砷检测实验室的设施配备和各级实验室技术人员的相关培训，协助存在可疑结果及不合格实验室及时分析原因，查找问题，进行整改，进而提高检测的精确度和准确度。

4.4重视常规检测

实验室每年度进行质控考核的目的是为了提高各级实验室的检测能力，但每年只开展一次，希望各级实验室不仅要重视外质控考核，更要在日常检测工作中做好实验室内部质量控制。鼓励各级实验室建立内部质量控制程序，开展常规的实验室内部质量控制。

表2  省级实验室水中氟化物含量检测考核结果

| 序号 | 实验室名称 | FS20180101 | FS20180102 | 水中氟化物含量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 的Z值 | 的Z值 | 检测考核结果 |
| 1 | 北京市疾病预防控制中心 | 0.83 | -1.00 | 合格 |
| 2 | 天津市疾病预防控制中心 | 1.28 | -0.24 | 合格 |
| 3 | 河北省疾病预防控制中心 | 0.28 | -0.78 | 合格 |
| 4 | 山西省地方病防治研究所 | 0.39 | -0.76 | 合格 |
| 5 | 内蒙古自治区综合疾病预防控制中心 | -0.78 | 0.31 | 合格 |
| 6 | 辽宁省疾病预防控制中心 | -0.28 | 0.04 | 合格 |
| 7 | 吉林省地方病第一防治研究所 | 0.28 | -0.30 | 合格 |
| 8 | 黑龙江省疾病预防控制中心 | -0.39 | -0.19 | 合格 |
| 9 | 江苏省疾病预防控制中心 | -0.89 | -0.04 | 合格 |
| 10 | 浙江省疾病预防控制中心 | 0.17 | 0.56 | 合格 |
| 11 | 安徽省疾病预防控制中心 | 0.89 | -0.26 | 合格 |
| 12 | 福建省疾病预防控制中心 | 0.06 | 0.56 | 合格 |
| 13 | 江西省疾病预防控制中心 | -0.89 | 0.39 | 合格 |
| 14 | 山东省地方病防治研究所 | -0.83 | 0.41 | 合格 |
| 15 | 河南省疾病预防控制中心 | 0.44 | -0.52 | 合格 |
| 16 | 湖北省疾病预防控制中心 | 0.44 | 2.74 | 基本合格 |
| 17 | 湖南省疾病预防控制中心 | -0.44 | 1.70 | 合格 |
| 18 | 广东省疾病预防控制中心 | -0.06 | 0.61 | 合格 |
| 19 | 广西自治区疾病预防控制中心 | 0.11 | 0.44 | 合格 |
| 20 | 四川省疾病预防控制中心 | / | / | 未上报 |
| 21 | 重庆市疾病预防控制中心 | -0.33 | 0.80 | 合格 |
| 22 | 云南省地方病防治所 | -0.65 | -0.45 | 合格 |
| 23 | 陕西省地方病防治研究所 | 0.44 | 1.00 | 合格 |
| 24 | 甘肃省疾病预防控制中心 | 0.17 | 0.74 | 合格 |
| 25 | 青海省地方病预防控制所 | -0.06 | -2.80 | 基本合格 |
| 26 | 宁夏自治区疾病预防控制中心 | 0.89 | -0.22 | 合格 |
| 27 | 新疆自治区疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.28 | 合格 |
| 28 | 新疆生产建设兵团疾病预防控制中心 | 0.83 | -0.85 | 合格 |
| 29 | 西藏自治区疾病预防控制中心 | 1.44 | 0.52 | 合格 |

表3  省级实验室尿中氟化物含量检测考核结果

| 序号 | 实验室名称 | FN20180101 | FN20180102 | 尿中氟化物含量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 的Z值 | 的Z值 | 检测考核结果 |
| 1 | 天津市疾病预防控制中心 | 0.20 | -1.15 | 合格 |
| 2 | 河北省疾病预防控制中心 | 0.20 | -1.15 | 合格 |
| 3 | 辽宁省疾病预防控制中心 | -0.27 | -0.83 | 合格 |
| 4 | 江西省疾病预防控制中心 | 0.50 | -1.00 | 合格 |
| 5 | 湖北省疾病预防控制中心 | 1.40 | 1.42 | 合格 |
| 6 | 湖南省疾病预防控制中心 | 0.33 | 0.25 | 合格 |
| 7 | 广西自治区疾病预防控制中心 | 0.60 | 0.29 | 合格 |
| 8 | 四川省疾病预防控制中心 | / | / | 未上报 |
| 9 | 重庆市疾病预防控制中心 | 0.27 | -1.04 | 合格 |
| 10 | 贵州省疾病预防控制中心 | -0.47 | 0.17 | 合格 |
| 11 | 云南省地方病防治所 | 0.30 | 0.50 | 合格 |
| 12 | 陕西省地方病防治研究所 | 0.27 | 0.04 | 合格 |
| 13 | 新疆自治区疾病预防控制中心 | -0.03 | 0.90 | 合格 |

表4  省级实验室砖茶中氟化物含量检测考核结果

| 序号 | 实验室名称 | FC20180101 的Z值 | FC20180102 的Z值 | 砖茶中氟化物含量 检测考核结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内蒙古自治区综合疾病预防控制中心 | 0.3 | -0.65 | 合格 |
| 2 | 四川省疾病预防控制中心 | -1.8 | -1.80 | 合格 |
| 3 | 青海省地方病预防控制所 | -1.9 | -1.56 | 合格 |
| 4 | 甘肃省疾病预防控制中心 | -1.4 | -1.18 | 合格 |
| 5 | 宁夏自治区疾病预防控制中心 | -0.7 | -0.82 | 合格 |
| 6 | 新疆自治区疾病预防控制中心 | 0.0 | -0.27 | 合格 |
| 7 | 西藏自治区疾病预防控制中心 | 0.5 | 0.27 | 合格 |

表5  各省（自治区、直辖市、新疆生产建设兵团）地、市、县水中氟化物含量检测考核结果汇总

| 序号 | 省份 | 反馈实验室数 | 合格实验室数 | 反馈合格率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京市 | 10 | 10 | 100.0% |
| 2 | 天津市 | 10 | 9 | 90% |
| 3 | 河北省 | 23 | 23 | 100.0% |
| 4 | 山西省 | 12 | 12 | 100.0% |
| 5 | 内蒙古自治区 | 28 | 28 | 100.0% |
| 7 | 吉林省 | 9 | 9 | 100.0% |
| 8 | 黑龙江省 | 10 | 10 | 100.0% |
| 9 | 江苏省 | 6 | 6 | 100.0% |
| 10 | 浙江省 | 17 | 16 | 94.1% |
| 11 | 安徽省 | 28 | 27 | 96.4% |
| 12 | 福建省 | 11 | 11 | 100.0% |
| 13 | 江西省 | 7 | 7 | 100.0% |
| 14 | 山东省 | 30 | 30 | 100.0% |
| 15 | 河南省 | 99 | 95 | 96.0% |
| 16 | 湖北省 | 4 | 4 | 100.0% |
| 17 | 湖南省 | 5 | 5 | 100.0% |
| 18 | 广东省 | 4 | 4 | 100.0% |
| 19 | 广西自治区 | 21 | 21 | 100.0% |
| 20 | 四川省 | 12 | 12 | 100.0% |
| 21 | 重庆市 | 1 | 1 | 100.0% |
| 22 | 云南省 | 6 | 5 | 83.3% |
| 23 | 陕西省 | 36 | 36 | 100.0% |
| 24 | 甘肃省 | 39 | 36 | 92.3% |
| 25 | 青海省 | 7 | 7 | 100.0% |
| 26 | 宁夏自治区 | 24 | 22 | 91.7% |
| 27 | 新疆自治区 | 19 | 19 | 100.0% |
| 28 | 新疆生产建设兵团 | 11 | 10 | 90.9% |
| 29 | 西藏自治区 | 2 | 2 | 100.0% |
| 合计 |  | 552 | 538 | 97.5% |

表6  各省（自治区、直辖市）地、市、县尿中氟化物含量检测考核结果汇总

| 序号 | 省份 | 反馈实验室数 | 合格实验室数 | 合格率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天津市 | 10 | 9 | 90.0% |
| 2 | 河北省 | 23 | 22 | 95.7% |
| 3 | 辽宁省 | 13 | 13 | 100.0% |
| 4 | 江西省 | 7 | 7 | 100.0% |
| 5 | 湖北省 | 5 | 5 | 100.0% |
| 6 | 湖南省 | 10 | 10 | 100.0% |
| 7 | 广西自治区 | 4 | 4 | 100.0% |
| 8 | 四川省 | 27 | 27 | 100.0% |
| 9 | 重庆市 | 3 | 3 | 100.0% |
| 10 | 贵州省 | 9 | 8 | 88.9% |
| 11 | 云南省 | 7 | 7 | 100.0% |
| 12 | 陕西省 | 21 | 21 | 100.0% |
| 13 | 新疆自治区 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 |  | 139 | 136 | 97.8% |

表7  各省（自治区、直辖市）地、市、县砖茶中氟化物含量检测考核结果汇总

| 序号 | 省份 | 反馈实验室数 | 合格实验室数 | 合格率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内蒙古自治区 | 10 | 10 | 100.0% |
| 2 | 甘肃省 | 5 | 5 | 100.0% |
| 3 | 青海省 | 6 | 5 | 83.3% |
| 4 | 宁夏自治区 | 7 | 7 | 100.0% |
| 5 | 四川省 | 33 | 33 | 100.0% |
| 6 | 新疆自治区 | 6 | 6 | 100.0% |
| 7 | 西藏自治区 | 2 | 2 | 100.0% |
| 合计 |  | 69 | 68 | 98.6% |

表8  地、市、县级实验室水中氟化物含量检测考核结果

| 省份 | 实验室名称 | FS20180101 | FS20180102 | 水中氟化物含量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 的Z值 | 的Z值 | 检测考核结果 |
| 北 京 市 | 朝阳区疾病预防控制中心 | -0.39 | 0.06 | 合格 |
|  | 海淀区疾病预防控制中心 | -0.61 | -0.28 | 合格 |
|  | 怀柔区疾病预防控制中心 | -0.33 | -1.56 | 合格 |
|  | 大兴区疾病预防控制中心 | -0.61 | -1.52 | 合格 |
|  | 昌平区疾病预防控制中心 | -0.61 | -1.69 | 合格 |
|  | 顺义区疾病预防控制中心 | -0.72 | -1.43 | 合格 |
|  | 通州区疾病预防控制中心 | -0.44 | -0.61 | 合格 |
|  | 平谷区疾病预防控制中心 | 0.50 | -1.43 | 合格 |
|  | 密云区疾病预防控制中心 | 0.11 | -1.06 | 合格 |
|  | 延庆区疾病预防控制中心 | 0.22 | -1.02 | 合格 |
| 天 津 市 | 东丽区疾病预防控制中心 | -0.33 | 0.00 | 合格 |
|  | 静海区疾病预防控制中心 | 0.67 | -2.15 | 基本合格 |
|  | 蓟州区疾病预防控制中心 | 0.28 | -2.57 | 基本合格 |
|  | 宁河区疾病预防控制中心 | 1.61 | -1.83 | 合格 |
|  | 宝坻区疾病预防控制中心 | 0.06 | -1.24 | 合格 |
|  | 北辰区疾病预防控制中心 | 1.78 | 0.93 | 合格 |
|  | 西青区疾病预防控制中心 | 12.89 | 4.93 | 不合格 |
|  | 津南区疾病预防控制中心 | 0.67 | -2.07 | 基本合格 |
|  | 武清区疾病预防控制中心 | -1.39 | 1.85 | 合格 |
|  | 滨海新区疾病预防控制中心 | 0.06 | -1.04 | 合格 |
| 河 北 省 | 石家庄市疾病预防控制中心 | 0.89 | -0.98 | 合格 |
|  | 秦皇岛市疾病预防控制中心 | 0.17 | -0.07 | 合格 |
|  | 张家口市地方病防治所 | 1.56 | -0.78 | 合格 |
|  | 唐山市疾病预防控制中心 | -0.17 | -0.26 | 合格 |
|  | 南宫市疾病预防控制中心 | 0.28 | -1.11 | 合格 |
|  | 邢台市疾病预防控制中心 | 0.11 | -1.17 | 合格 |
|  | 衡水市疾病预防控制中心 | -0.22 | -1.28 | 合格 |
|  | 保定市疾病预防控制中心 | 0.22 | -0.70 | 合格 |
|  | 沧州市疾病预防控制中心 | 0.33 | -1.11 | 合格 |
|  | 承德市疾病预防控制中心 | 1.06 | -0.31 | 合格 |
|  | 邯郸市疾病预防控制中心 | -0.28 | -1.63 | 合格 |
|  | 廊坊市疾病预防控制中心 | 0.17 | 0.09 | 合格 |
|  | 定州市疾病预防控制中心 | 0.44 | 0.81 | 合格 |
|  | 辛集市疾病预防控制中心 | 0.50 | -1.17 | 合格 |
|  | 平泉县疾病预防控制中心 | 2.67 | -0.15 | 基本合格 |
|  | 尚义县疾病预防控制中心 | 0.00 | -0.72 | 合格 |
|  | 玉田县疾病预防控制中心 | -0.33 | -1.56 | 合格 |
|  | 盐山县疾病预防控制中心 | -0.50 | -1.00 | 合格 |
|  | 故城县疾病预防控制中心 | 0.00 | -1.30 | 合格 |
|  | 大城县疾病预防控制中心 | 0.61 | -1.28 | 合格 |
|  | 大名县疾病预防控制中心 | -0.33 | 0.96 | 合格 |
|  | 定兴县疾病预防控制中心 | 0.44 | -1.76 | 合格 |
|  | 赵县疾病预防控制中心 | -0.22 | -0.58 | 合格 |
| 山 西 省 | 太原市疾病预防控制中心 | 0.89 | 0.19 | 合格 |
|  | 太原市小店区疾病预防控制中心 | 0.28 | 1.41 | 合格 |
|  | 晋中市疾病预防控制中心 | 0.33 | 0.04 | 合格 |
|  | 太谷县疾病预防控制中心 | 0.50 | -1.19 | 合格 |
|  | 运城市疾病预防控制中心 | 1.33 | 0.06 | 合格 |
|  | 临猗县疾病预防控制中心 | -0.78 | -1.19 | 合格 |
|  | 临汾市疾病预防控制中心 | 0.94 | -1.17 | 合格 |
|  | 襄汾县疾病预防控制中心 | 0.72 | -1.04 | 合格 |
|  | 大同市疾病预防控制中心 | 0.11 | -1.19 | 合格 |
|  | 阳高县疾病预防控制中心 | 0.33 | -1.19 | 合格 |
|  | 忻州市疾病预防控制中心 | 0.83 | -0.04 | 合格 |
|  | 定襄县疾病预防控制中心 | 0.89 | 0.00 | 合格 |
| 内 蒙 古 自 治 区 | 呼和浩特市地方病防治中心 | 0.72 | 0.35 | 合格 |
|  | 呼伦贝尔市地方病防治研究所 | -2.56 | -1.37 | 基本合格 |
|  | 包头市疾病预防控制中心 | 0.39 | -0.35 | 合格 |
|  | 鄂尔多斯市疾病预防控制中心 | -0.50 | 0.13 | 合格 |
|  | 巴彦淖尔市疾病预防控制中心 | 0.67 | 0.41 | 合格 |
|  | 通辽市地方病防治站 | 0.06 | -0.80 | 合格 |
|  | 赤峰市疾病预防控制中心 | -0.39 | -0.61 | 合格 |
|  | 阿拉善盟疾病预防控制中心 | -0.33 | -0.65 | 合格 |
|  | 锡林郭勒盟地方病防治中心 | -0.72 | -0.61 | 合格 |
|  | 兴安盟疾病预防控制中心 | -0.22 | -1.61 | 合格 |
|  | 满洲里市疾病预防控制中心 | 1.28 | -0.89 | 合格 |
|  | 敖汉旗疾病预防控制中心 | 0.22 | -0.17 | 合格 |
|  | 陈巴尔虎旗疾病预防控制中心 | 1.72 | 0.02 | 合格 |
|  | 西乌珠穆沁旗疾病预防控制中心 | 0.22 | -0.46 | 合格 |
|  | 杭锦旗疾病预防控制中心 | -0.50 | 0.37 | 合格 |
|  | 科尔沁左翼中旗疾病预防控制中心 | -1.67 | -1.00 | 合格 |
|  | 乌拉特后旗疾病预防控制中心 | -1.72 | -1.26 | 合格 |
|  | 伊金霍洛旗疾病预防控制中心 | -1.72 | -1.89 | 合格 |
|  | 扎鲁特旗疾病预防控制中心 | 1.78 | -0.63 | 合格 |
|  | 太仆寺旗疾病预防控制中心 | -1.33 | -0.65 | 合格 |
|  | 察哈尔右翼中旗疾病预防控制中心 | 0.72 | -0.83 | 合格 |
|  | 察哈尔右翼前旗疾病预防控制中心 | -1.11 | -1.50 | 合格 |
|  | 化德县疾病预防控制中心 | 0.11 | -1.69 | 合格 |
|  | 达尔罕茂明安联合旗疾病预防控制中心 | 0.11 | -1.06 | 合格 |
|  | 托克托县疾病预防控制中心 | -0.39 | 0.72 | 合格 |
|  | 克什克腾旗疾病预防控制中心 | -1.00 | -2.00 | 合格 |
|  | 乌兰察布市地方病防治中心 | -1.28 | -0.44 | 合格 |
|  | 扎赉诺尔区疾病预防控制中心 | 1.67 | 0.09 | 合格 |
| 辽 宁 省 | 沈阳市疾病预防控制中心 | -0.39 | 0.11 | 合格 |
|  | 鞍山市疾病预防控制中心 | -0.89 | 0.33 | 合格 |
|  | 朝阳市疾病预防控制中心 | -0.17 | 0.00 | 合格 |
|  | 锦州市疾病预防控制中心 | 0.72 | 0.00 | 合格 |
|  | 海城市疾病预防控制中心 | 0.11 | 0.11 | 合格 |
|  | 阜新市疾病预防控制中心 | -0.17 | -0.28 | 合格 |
|  | 辽阳市疾病预防控制中心 | -0.67 | -0.24 | 合格 |
|  | 凌海市疾病预防控制中心 | -0.56 | 0.33 | 合格 |
|  | 本溪市卫生健康发展服务中心 | 0.67 | -0.28 | 合格 |
|  | 北票市疾病预防控制中心 | -0.28 | 0.50 | 合格 |
|  | 凌源市疾病预防控制中心 | -0.22 | 0.04 | 合格 |
|  | 大连市疾病预防控制中心 | -0.78 | -0.09 | 合格 |
|  | 凤城市卫生健康服务中心 | 1.56 | 0.30 | 合格 |
|  | 东港市卫生健康服务中心 | 0.22 | 0.20 | 合格 |
|  | 丹东市卫生健康服务中心 | -0.56 | 0.31 | 合格 |
|  | 兴城市健康医疗保障中心 | -0.94 | -0.85 | 合格 |
|  | 葫芦岛市卫生健康事业服务中心 | -1.00 | 0.31 | 合格 |
|  | 北镇市疾病预防控制中心 | 0.39 | 0.46 | 合格 |
|  | 盘锦市检验检测中心 | -0.50 | 0.78 | 合格 |
|  | 新民市疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.06 | 合格 |
|  | 抚顺市疾病预防控制中心 | -0.67 | 0.04 | 合格 |
|  | 铁岭市卫生健康事务服务中心 | -0.44 | 0.41 | 合格 |
|  | 开原市卫生健康事务服务中心 | -0.67 | 0.39 | 合格 |
|  | 营口市疾病预防控制中心 | -0.56 | 0.00 | 合格 |
|  | 盖州市疾病预防控制中心 | -0.33 | -0.02 | 合格 |
|  | 大石桥市疾病预防控制中心 | -0.50 | -0.06 | 合格 |
|  | 庄河市卫生健康服务中心 | 0.61 | 0.63 | 合格 |
|  | 阜蒙县地方病防治所 | -0.89 | -0.11 | 合格 |
|  | 建平县疾病预防控制中心 | -0.06 | 0.13 | 合格 |
|  | 辽阳县疾病预防控制中心 | -0.56 | -0.28 | 合格 |
|  | 朝阳县疾病预防控制中心 | -0.17 | 0.02 | 合格 |
|  | 台安县疾病预防控制中心 | 1.00 | 1.57 | 合格 |
|  | 绥中县疾病预防控制中心 | 0.44 | 0.44 | 合格 |
|  | 喀喇沁左翼疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.07 | 合格 |
|  | 宽甸满族自治县卫生健康服务中心 | -0.83 | 0.57 | 合格 |
|  | 彰武县疾病预防控制中心 | -0.89 | -0.63 | 合格 |
|  | 建昌县疾病预防控制中心 | -0.17 | 0.67 | 合格 |
|  | 盘山县卫生健康事务服务中心 | -0.72 | 0.24 | 合格 |
|  | 义县疾病预防控制中心 | 0.33 | 0.41 | 合格 |
|  | 黑山县疾病预防控制中心 | 0.22 | 0.19 | 合格 |
|  | 康平县地方病防治所 | -0.78 | -0.48 | 合格 |
|  | 法库县疾病预防控制中心 | -0.22 | -0.22 | 合格 |
|  | 铁岭县地方病防治所 | -0.83 | 0.35 | 合格 |
|  | 昌图县地方病防治所 | -0.94 | 0.35 | 合格 |
|  | 岫岩满族自治县疾病预防控制中心 | -0.39 | -0.09 | 合格 |
|  | 本溪满族自治县卫生健康发展服务中心 | -0.33 | 0.52 | 合格 |
|  | 朝阳市龙城区疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.11 | 合格 |
|  | 朝阳市双塔区疾病预防控制中心 | 0.50 | 0.09 | 合格 |
|  | 大连金普新区疾病预防控制中心 | -0.22 | -0.39 | 合格 |
|  | 大连市普兰店区疾病预防控制中心 | 0.11 | -0.24 | 合格 |
|  | 大连市瓦房店市疾病预防控制中心 | 0.22 | 0.24 | 合格 |
|  | 丹东市振安区疾病预防控制中心 | -0.72 | 0.33 | 合格 |
|  | 鞍山市铁东区卫生防疫站 | -0.44 | 0.22 | 合格 |
|  | 鞍山市铁西区卫生防疫站 | -0.44 | 0.26 | 合格 |
|  | 鞍山市千山区卫生防疫站 | -0.33 | 0.04 | 合格 |
|  | 盘锦市大洼区疾病预防控制中心 | -0.83 | 0.11 | 合格 |
|  | 沈阳市于洪区疾病预防控制中心 | -0.22 | -0.06 | 合格 |
|  | 沈阳市铁西区疾病预防控制中心 | -0.28 | -0.00 | 合格 |
|  | 沈阳市沈北新区疾病预防控制中心 | 0.22 | -0.11 | 合格 |
|  | 沈阳市辽中区疾病预防控制中心 | 0.28 | 0.09 | 合格 |
|  | 营口市鲅鱼圈区疾病预防控制中心 | -0.67 | 0.00 | 合格 |
| 吉 林 省 | 长春市疾病预防控制中心 | 0.50 | -0.24 | 合格 |
|  | 白城市疾病预防控制中心 | 0.50 | -0.31 | 合格 |
|  | 洮南市疾病预防控制中心 | 0.11 | -0.33 | 合格 |
|  | 松原市疾病预防控制中心 | 0.33 | -0.41 | 合格 |
|  | 四平市疾病预防控制中心 | 0.39 | -0.19 | 合格 |
|  | 扶余市疾病预防控制中心 | 0.72 | -0.33 | 合格 |
|  | 梨树县疾病预防控制中心 | 0.61 | -0.22 | 合格 |
|  | 农安县疾病预防控制中心 | 0.33 | -0.33 | 合格 |
|  | 乾安县疾病预防控制中心 | 0.44 | -0.26 | 合格 |
| 黑 龙 江 省 | 齐齐哈尔市疾病预防控制中心 | -0.50 | -0.15 | 合格 |
|  | 绥化市疾病预防控制中心 | 0.22 | 0.33 | 合格 |
|  | 大庆市疾病预防控制中心 | -0.67 | 0.37 | 合格 |
|  | 安达市疾病预防控制中心 | -0.61 | 0.33 | 合格 |
|  | 肇源县疾病预防控制中心 | 0.33 | -0.28 | 合格 |
|  | 肇州县疾病预防控制中心 | 0.33 | -0.28 | 合格 |
|  | 杜尔伯特县疾病预防控制中心 | -0.56 | -0.28 | 合格 |
|  | 泰来县疾病预防控制中心 | -1.11 | 0.04 | 合格 |
|  | 依安县疾病预防控制中心 | -0.89 | 0.15 | 合格 |
|  | 肇东市疾病预防控制中心 | 0.11 | -0.06 | 合格 |
| 江 苏 省 | 徐州市疾病预防控制中心 | -0.67 | 0.00 | 合格 |
|  | 连云港市疾病预防控制中心 | -0.22 | 0.15 | 合格 |
|  | 宿迁市疾病预防控制中心 | -0.67 | 0.02 | 合格 |
|  | 泗洪县疾病预防控制中心 | -0.11 | -0.04 | 合格 |
|  | 东海县疾病预防控制中心 | -0.56 | -0.46 | 合格 |
|  | 沛县疾病预防控制中心 | -0.78 | 0.04 | 合格 |
| 浙 江 省 | 杭州市疾病预防控制中心 | -0.56 | 0.04 | 合格 |
|  | 湖州市疾病预防控制中心 | -0.06 | 1.70 | 合格 |
|  | 金华市疾病预防控制中心 | 1.17 | 0.19 | 合格 |
|  | 义乌市疾病预防控制中心 | -0.11 | -0.09 | 合格 |
|  | 绍兴市疾病预防控制中心 | -0.56 | 1.87 | 合格 |
|  | 丽水市疾病预防控制中心 | -0.28 | 1.96 | 合格 |
|  | 台州市疾病预防控制中心 | 0.17 | 1.63 | 合格 |
|  | 温州市疾病预防控制中心 | 0.17 | 3.11 | 不合格 |
|  | 宁波市疾病预防控制中心 | -0.50 | 0.00 | 合格 |
|  | 永康市疾病预防控制中心 | 0.56 | 0.19 | 合格 |
|  | 衢州市疾病预防控制中心 | -0.17 | 0.07 | 合格 |
|  | 余杭区疾病预防控制中心 | 0.06 | -0.52 | 合格 |
|  | 德清县疾病预防控制中心 | 0.67 | 1.33 | 合格 |
|  | 缙云县疾病预防控制中心 | 1.17 | -1.52 | 合格 |
|  | 东阳市疾病预防控制中心 | 0.39 | -0.15 | 合格 |
|  | 苍南县疾病预防控制中心 | -0.55 | 1.69 | 合格 |
|  | 衢江区疾病预防控制中心 | 0.61 | -0.11 | 合格 |
| 安 徽 省 | 蚌埠市疾病预防控制中心 | -0.06 | 0.93 | 合格 |
|  | 宿州市埇桥区疾病预防控制中心 | 0.61 | 0.44 | 合格 |
|  | 阜阳市疾病预防控制中心 | 0.06 | -0.37 | 合格 |
|  | 亳州市疾病预防控制中心 | -0.78 | -0.09 | 合格 |
|  | 界首市疾病预防控制中心 | 0.00 | -0.78 | 合格 |
|  | 滁州市疾病预防控制中心 | -0.11 | 0.28 | 合格 |
|  | 淮北市疾病预防控制中心 | -0.17 | 3.19 | 不合格 |
|  | 淮南市疾病预防控制中心 | -0.67 | -0.13 | 合格 |
|  | 砀山县疾病预防控制中心 | -0.56 | -0.76 | 合格 |
|  | 利辛县疾病预防控制中心 | -0.78 | -0.15 | 合格 |
|  | 涡阳县疾病预防控制中心 | -0.78 | -0.13 | 合格 |
|  | 阜南县疾病预防控制中心 | 0.00 | -0.37 | 合格 |
|  | 固镇县疾病预防控制中心 | -0.33 | 1.19 | 合格 |
|  | 濉溪县疾病预防控制中心 | 0.33 | 2.61 | 基本合格 |
|  | 凤台县疾病预防控制中心 | -0.22 | -0.04 | 合格 |
|  | 临泉县疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.70 | 合格 |
|  | 蒙城县疾病预防控制中心 | 1.94 | 2.85 | 基本合格 |
|  | 太和县疾病预防控制中心 | 2.44 | -0.81 | 基本合格 |
|  | 怀远县疾病预防控制中心 | 1.83 | 1.22 | 合格 |
|  | 五河县疾病预防控制中心 | -0.39 | 0.93 | 合格 |
|  | 灵璧县疾病预防控制中心 | 1.39 | 0.76 | 合格 |
|  | 凤阳县疾病预防控制中心 | -0.22 | 0.44 | 合格 |
|  | 萧县疾病预防控制中心 | -0.61 | 1.87 | 合格 |
|  | 泗县疾病预防控制中心 | -0.67 | -0.19 | 合格 |
|  | 阜阳市颍东区疾病预防控制中心 | -0.11 | -0.48 | 合格 |
|  | 阜阳市颍州区疾病预防控制中心 | -0.56 | -0.93 | 合格 |
|  | 阜阳市颍泉区疾病预防控制中心 | 0.00 | -0.33 | 合格 |
|  | 宿州市疾病预防控制中心 | -1.22 | 2.20 | 基本合格 |
| 福 建 省 | 厦门市疾病预防控制中心 | -0.83 | 0.13 | 合格 |
|  | 福州市疾病预防控制中心 | 0.67 | 0.37 | 合格 |
|  | 漳州市疾病预防控制中心 | -0.11 | -0.78 | 合格 |
|  | 莆田市疾病预防控制中心 | 0.33 | 0.19 | 合格 |
|  | 龙岩市疾病预防控制中心 | -0.06 | -0.39 | 合格 |
|  | 宁德市疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.13 | 合格 |
|  | 泉州市疾病预防控制中心 | -0.67 | 0.26 | 合格 |
|  | 三明市疾病预防控制中心 | 0.11 | 1.09 | 合格 |
|  | 南平市疾病预防控制中心 | 0.22 | 0.81 | 合格 |
|  | 长泰县卫生防疫站 | -0.22 | 1.30 | 合格 |
|  | 莆田市涵江区疾病预防控制中心 | 0.44 | 0.33 | 合格 |
| 江 西 省 | 新余市疾病预防控制中心 | -0.67 | 0.89 | 合格 |
|  | 赣州市疾病预防控制中心 | -0.78 | 0.39 | 合格 |
|  | 萍乡市疾病预防控制中心 | 0.50 | 0.13 | 合格 |
|  | 芦溪县疾病预防控制中心 | 0.61 | 0.26 | 合格 |
|  | 上栗县疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.04 | 合格 |
|  | 宁都县疾病预防控制中心 | 0.33 | 2.35 | 基本合格 |
|  | 渝水区疾病预防控制中心 | -0.94 | 1.06 | 合格 |
| 山 东 省 | 邹城市疾病预防控制中心 | -0.67 | 0.37 | 合格 |
|  | 肥城市疾病预防控制中心 | -0.72 | 0.33 | 合格 |
|  | 昌邑市疾病预防控制中心 | -0.33 | 0.24 | 合格 |
|  | 寿光市疾病预防控制中心 | -0.33 | 0.22 | 合格 |
|  | 兰陵县疾病预防控制中心 | -1.28 | 0.20 | 合格 |
|  | 莒南县疾病预防控制中心 | -0.56 | -0.15 | 合格 |
|  | 莱阳市疾病预防控制中心 | -0.33 | 0.09 | 合格 |
|  | 蓬莱市疾病预防控制中心 | 0.33 | 0.78 | 合格 |
|  | 东阿县疾病预防控制中心 | -0.22 | 0.56 | 合格 |
|  | 冠县疾病预防控制中心 | -0.44 | 0.19 | 合格 |
|  | 鱼台县疾病预防控制中心 | -1.22 | 0.54 | 合格 |
|  | 微山县疾病预防控制中心 | -0.33 | 0.30 | 合格 |
|  | 宁阳县疾病预防控制中心 | -1.44 | -0.61 | 合格 |
|  | 桓台县疾病预防控制中心 | -0.33 | 0.22 | 合格 |
|  | 曹县疾病预防控制中心 | -0.11 | -0.19 | 合格 |
|  | 成武县地方病防治办公室 | -0.11 | -0.24 | 合格 |
|  | 阳信县疾病预防控制中心 | -0.67 | 0.44 | 合格 |
|  | 滨州市沾化区疾病预防控制中心 | -0.67 | 0.37 | 合格 |
|  | 峄城区疾病预防控制中心 | -1.39 | 2.80 | 基本合格 |
|  | 即墨区疾病预防控制中心 | 0.11 | 0.50 | 合格 |
|  | 西海岸新区疾病预防控制中心 | -0.06 | -0.37 | 合格 |
|  | 环翠区疾病预防控制中心 | 1.33 | 2.09 | 基本合格 |
|  | 东营区疾病预防控制中心 | -0.83 | -0.57 | 合格 |
|  | 台儿庄区疾病预防控制中心 | -0.78 | 0.39 | 合格 |
|  | 任城区疾病预防控制中心 | -0.89 | 0.17 | 合格 |
|  | 莱城区疾病预防控制中心 | 0.44 | 0.65 | 合格 |
|  | 博山区疾病预防控制中心 | -0.22 | 0.31 | 合格 |
|  | 章丘区疾病预防控制中心 | -0.94 | 0.22 | 合格 |
|  | 德城区疾病预防控制中心 | -0.67 | 0.24 | 合格 |
|  | 烟台市牟平区疾病预防控制中心 | -0.33 | 0.24 | 合格 |
| 河 南 省 | 郑州市疾病预防控制中心 | -0.39 | -1.89 | 合格 |
|  | 洛阳市疾病预防控制中心 | -0.33 | -0.91 | 合格 |
|  | 邓州市疾病预防控制中心 | -0.44 | -1.41 | 合格 |
|  | 汝州市疾病预防控制中心 | 0.06 | -0.46 | 合格 |
|  | 南阳市疾病预防控制中心 | -0.56 | 2.44 | 基本合格 |
|  | 永城市疾病预防控制中心 | 0.22 | 0.89 | 合格 |
|  | 安阳市疾病预防控制中心 | -0.33 | 0.33 | 合格 |
|  | 鹤壁市疾病预防控制中心 | -0.28 | 0.24 | 合格 |
|  | 周口市疾病预防控制中心 | -0.83 | 3.48 | 不合格 |
|  | 新乡市疾病预防控制中心 | -0.78 | 1.52 | 合格 |
|  | 信阳市疾病预防控制中心 | -0.22 | -0.39 | 合格 |
|  | 许昌市疾病预防控制中心 | -0.06 | -1.28 | 合格 |
|  | 驻马店市疾病预防控制中心 | 0.39 | 1.48 | 合格 |
|  | 焦作市疾病预防控制中心 | -0.11 | -1.70 | 合格 |
|  | 济源市疾病预防控制中心 | -0.61 | 0.41 | 合格 |
|  | 濮阳市疾病预防控制中心 | 0.00 | -1.48 | 合格 |
|  | 三门峡市疾病预防控制中心 | 0.33 | -0.20 | 合格 |
|  | 平顶山市疾病预防控制中心 | -0.33 | -0.74 | 合格 |
|  | 漯河市疾病预防控制中心 | -0.50 | -0.41 | 合格 |
|  | 巩义市疾病预防控制中心 | -1.28 | -2.46 | 基本合格 |
|  | 开封市疾病预防控制中心 | 0.11 | 1.26 | 合格 |
|  | 商丘市疾病预防控制中心 | 0.28 | 0.72 | 合格 |
|  | 灵宝市疾病预防控制中心 | -0.28 | -0.48 | 合格 |
|  | 孟州市疾病预防控制中心 | -0.17 | -1.52 | 合格 |
|  | 长葛市疾病预防控制中心 | -2.33 | -0.26 | 基本合格 |
|  | 禹州市疾病预防控制中心 | 0.11 | -2.44 | 基本合格 |
|  | 项城市疾病预防控制中心 | -0.56 | 0.07 | 合格 |
|  | 登封市疾病预防控制中心 | -0.33 | 3.56 | 不合格 |
|  | 辉县市疾病预防控制中心 | 0.61 | 0.91 | 合格 |
|  | 确山县疾病预防控制中心 | 2.17 | 0.52 | 基本合格 |
|  | 固始县疾病预防控制中心 | 0.00 | -1.41 | 合格 |
|  | 鹿邑县疾病预防控制中心 | -0.28 | -0.54 | 合格 |
|  | 新蔡县疾病预防控制中心 | -0.67 | 2.87 | 基本合格 |
|  | 长垣县疾病预防控制中心 | 0.44 | -0.15 | 合格 |
|  | 兰考县疾病预防控制中心 | -0.61 | 1.35 | 合格 |
|  | 滑县疾病预防控制中心 | 0.44 | 2.31 | 基本合格 |
|  | 汤阴县疾病预防控制中心 | -0.33 | 0.30 | 合格 |
|  | 通许县疾病预防控制中心 | 0.00 | 1.00 | 合格 |
|  | 武陟县疾病预防控制中心 | -0.28 | 1.07 | 合格 |
|  | 浚县疾病预防控制中心 | -0.33 | -0.43 | 合格 |
|  | 淇县疾病预防控制中心 | -0.28 | -0.15 | 合格 |
|  | 虞城县疾病预防控制中心 | 0.11 | 0.74 | 合格 |
|  | 民权县疾病预防控制中心 | 1.44 | -1.19 | 合格 |
|  | 原阳县疾病预防控制中心 | -1.00 | 0.74 | 合格 |
|  | 修武县疾病预防控制中心 | -0.33 | 1.87 | 合格 |
|  | 博爱县疾病预防控制中心 | -0.33 | 1.61 | 合格 |
|  | 尉氏县疾病预防控制中心 | 0.33 | 1.43 | 合格 |
|  | 西平县疾病预防控制中心 | 1.06 | 0.13 | 合格 |
|  | 上蔡县疾病预防控制中心 | 0.83 | -0.13 | 合格 |
|  | 延津县疾病预防控制中心 | 3.67 | -1.87 | 不合格 |
|  | 封丘县疾病预防控制中心 | 0.17 | -0.37 | 合格 |
|  | 温县疾病预防控制中心 | -0.22 | -1.56 | 合格 |
|  | 杞县疾病预防控制中心 | 0.22 | 1.63 | 合格 |
|  | 宜阳县疾病预防控制中心 | -0.22 | -1.48 | 合格 |
|  | 伊川县疾病预防控制中心 | -0.22 | 2.02 | 基本合格 |
|  | 正阳县疾病预防控制中心 | 0.28 | -0.22 | 合格 |
|  | 商水县疾病预防控制中心 | -0.50 | 0.28 | 合格 |
|  | 鲁山县疾病预防控制中心 | -0.17 | -0.11 | 合格 |
|  | 西郏县疾病预防控制中心 | 0.28 | 2.02 | 基本合格 |
|  | 鄢陵县疾病预防控制中心 | -0.17 | -1.46 | 合格 |
|  | 清丰县疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.02 | 合格 |
|  | 光山县疾病预防控制中心 | -0.22 | -1.24 | 合格 |
|  | 淮滨县疾病预防控制中心 | -0.50 | -1.06 | 合格 |
|  | 罗山县疾病预防控制中心 | -0.94 | -1.24 | 合格 |
|  | 夏邑县疾病预防控制中心 | 0.50 | 0.72 | 合格 |
|  | 卢氏县疾病预防控制中心 | -0.56 | -0.02 | 合格 |
|  | 范县疾病预防控制中心 | -1.33 | -0.76 | 合格 |
|  | 南乐县疾病预防控制中心 | 0.11 | -0.26 | 合格 |
|  | 宝丰县疾病预防控制中心 | 0.39 | -0.13 | 合格 |
|  | 叶县疾病预防控制中心 | -0.28 | -0.89 | 合格 |
|  | 方城县疾病预防控制中心 | -1.33 | 1.59 | 合格 |
|  | 栾川县疾病预防控制中心 | -0.28 | 2.41 | 基本合格 |
|  | 汝南县疾病预防控制中心 | 0.94 | -0.11 | 合格 |
|  | 西华县疾病预防控制中心 | -0.67 | 0.11 | 合格 |
|  | 南召县疾病预防控制中心 | -0.33 | 1.52 | 合格 |
|  | 桐柏县疾病预防控制中心 | -0.33 | -1.37 | 合格 |
|  | 淮阳县疾病预防控制中心 | 0.50 | 0.81 | 合格 |
|  | 扶沟县疾病预防控制中心 | -0.33 | 0.04 | 合格 |
|  | 淅川县疾病预防控制中心 | 0.67 | 1.56 | 合格 |
|  | 临颍县疾病预防控制中心 | -0.67 | -0.44 | 合格 |
|  | 舞阳县疾病预防控制中心 | -0.72 | -0.44 | 合格 |
|  | 泌阳县疾病预防控制中心 | -0.44 | -1.09 | 合格 |
|  | 吉利区疾病预防控制中心 | -0.33 | -0.28 | 合格 |
|  | 涧西区疾病预防控制中心 | -0.78 | -0.80 | 合格 |
|  | 洛龙区疾病预防控制中心 | -0.94 | 2.26 | 基本合格 |
|  | 湖滨区疾病预防控制中心 | 0.17 | -0.22 | 合格 |
|  | 陕州区疾病预防控制中心 | 0.33 | 0.31 | 合格 |
|  | 梁园区疾病预防控制中心 | 0.33 | 0.76 | 合格 |
|  | 龙安区疾病预防控制中心 | -0.33 | 0.31 | 合格 |
|  | 殷都区疾病预防控制中心 | -0.33 | 0.33 | 合格 |
|  | 文峰区疾病预防控制中心 | -0.33 | 0.33 | 合格 |
|  | 开封市祥符区疾病预防控制中心 | 0.22 | 1.19 | 合格 |
|  | 濮阳市华龙区疾病预防控制中心 | 0.89 | -1.02 | 合格 |
|  | 平桥区疾病预防控制中心 | 0.00 | -0.37 | 合格 |
|  | 浉河区疾病预防控制中心 | -0.11 | -0.30 | 合格 |
|  | 上街区疾病预防控制中心 | 0.67 | 0.46 | 合格 |
|  | 金水区疾病预防控制中心 | 3.11 | -1.07 | 不合格 |
|  | 管城区疾病预防控制中心 | 0.56 | 1.02 | 合格 |
|  | 二七区疾病预防控制中心 | -1.22 | -0.35 | 合格 |
| 湖 北 省 | 襄阳市疾病预防控制中心 | -0.39 | 0.48 | 合格 |
|  | 黄冈市疾病预防控制中心 | -0.44 | 0.43 | 合格 |
|  | 南漳县疾病预防控制中心 | 0.50 | 1.72 | 合格 |
|  | 蕲春县疾病预防控制中心 | -0.89 | 1.44 | 合格 |
| 湖 南 省 | 长沙市疾病预防控制中心 | 0.44 | -0.80 | 合格 |
|  | 衡阳市疾病预防控制中心 | 0.33 | 0.44 | 合格 |
|  | 郴州市疾病预防控制中心 | 1.06 | 0.24 | 合格 |
|  | 娄底市疾病预防控制中心 | 1.00 | -0.91 | 合格 |
|  | 宁乡县血吸虫病地方病防治站 | 0.61 | -0.83 | 合格 |
| 广 东 省 | 乐昌市疾病预防控制中心 | 0.11 | 0.74 | 合格 |
|  | 韶关市疾病预防控制中心 | 0.22 | 0.85 | 合格 |
|  | 梅州市疾病预防控制中心 | 0.06 | 1.07 | 合格 |
|  | 五华县疾病预防控制中心 | -0.28 | 0.52 | 合格 |
| 广 西 自 治 区 | 南宁市疾病预防控制中心 | -0.11 | 1.15 | 合格 |
|  | 柳州市疾病预防控制中心 | 0.33 | 0.78 | 合格 |
|  | 桂林市疾病预防控制中心 | 0.00 | -0.11 | 合格 |
|  | 梧州市疾病预防控制中心 | -1.22 | 0.02 | 合格 |
|  | 北海市疾病预防控制中心 | -0.28 | 0.52 | 合格 |
|  | 钦州市疾病预防控制中心 | -0.72 | 1.76 | 合格 |
|  | 玉林市疾病预防控制中心 | 0.22 | 0.54 | 合格 |
|  | 贺州市疾病预防控制中心 | -0.28 | -0.30 | 合格 |
|  | 武鸣县疾病预防控制中心 | -0.33 | 1.02 | 合格 |
|  | 融水苗族自治县疾病预防控制中心 | 0.44 | 1.04 | 合格 |
|  | 资源县疾病预防控制中心 | -0.28 | -1.11 | 合格 |
|  | 恭城瑶族自治县疾病预防控制中心 | -0.44 | -0.48 | 合格 |
|  | 平乐县疾病预防控制中心 | 0.33 | -0.96 | 合格 |
|  | 岑溪市疾病预防控制中心 | 0.06 | 0.35 | 合格 |
|  | 合浦县疾病预防控制中心 | 0.61 | 0.26 | 合格 |
|  | 钦南区疾病预防控制中心 | 0.44 | -0.70 | 合格 |
|  | 钦北区疾病预防控制中心 | 0.56 | -0.15 | 合格 |
|  | 灵山县疾病预防控制中心 | 1.88 | -0.98 | 合格 |
|  | 浦北县疾病预防控制中心 | 1.17 | -0.43 | 合格 |
|  | 博白县疾病预防控制中心 | 0.22 | 0.48 | 合格 |
|  | 钟山县疾病预防控制中心 | 0.78 | -0.06 | 合格 |
| 四 川 省 | 凉山州疾病预防控制中心 | 0.39 | / | 合格 |
|  | 攀枝花市疾病预防控制中心 | / | -0.33 | 合格 |
|  | 雅安市疾病预防控制中心 | 0.50 | / | 合格 |
|  | 甘孜州疾病预防控制中心 | 2.00 | / | 合格 |
|  | 冕宁县疾病预防控制中心 | 0.67 | / | 合格 |
|  | 喜德县疾病预防控制中心 | / | -0.09 | 合格 |
|  | 石棉县疾病预防控制中心 | 0.00 | / | 合格 |
|  | 汉源县疾病预防控制中心 | / | 1.30 | 合格 |
|  | 德昌县疾病预防控制中心 | / | -0.26 | 合格 |
|  | 泸定县疾病预防控制中心 | / | 0.24 | 合格 |
|  | 会理县疾病预防控制中心 | 1.22 | / | 合格 |
|  | 盐边县疾病预防控制中心 | 0.00 | / | 合格 |
| 重庆 | 垫江县疾病预防控制中心 | -1.72 | -0.87 | 合格 |
| 云 南 省 | 大理州疾病预防控制中心 | -0.53 | 2.94 | 基本合格 |
|  | 洱源县疾病预防控制中心 | 0.33 | 1.11 | 合格 |
|  | 楚雄州疾病预防控制中心 | -1.34 | -3.85 | 不合格 |
|  | 元谋县疾病预防控制中心 | -0.89 | -1.87 | 合格 |
|  | 德宏州疾病预防控制中心 | -0.91 | -1.80 | 合格 |
|  | 梁河县疾病预防控制中心 | -1.53 | -1.61 | 合格 |
| 陕 西 省 | 西安市疾病预防控制中心 | -0.44 | -0.70 | 合格 |
|  | 汉中市疾病预防控制中心 | -0.61 | 0.22 | 合格 |
|  | 咸阳市地方病防治研究所 | 0.11 | 1.33 | 合格 |
|  | 延安市疾病预防控制中心 | 0.83 | 0.17 | 合格 |
|  | 安康市疾病预防控制中心 | -0.28 | -0.56 | 合格 |
|  | 韩城市疾病预防控制中心 | 2.06 | -1.09 | 基本合格 |
|  | 榆林市地方病防治研究所 | 0.89 | 0.11 | 合格 |
|  | 渭南市疾病预防控制中心 | 1.17 | -0.13 | 合格 |
|  | 铜川市疾病预防控制中心 | 1.06 | 0.87 | 合格 |
|  | 商洛市疾病预防控制中心 | 0.11 | -0.33 | 合格 |
|  | 宝鸡市疾病预防控制中心 | 0.00 | -0.54 | 合格 |
|  | 平利县疾病预防控制中心 | -1.06 | -0.43 | 合格 |
|  | 岚皋县疾病预防控制中心 | 0.33 | -0.07 | 合格 |
|  | 镇巴县疾病预防控制中心 | 0.33 | 0.19 | 合格 |
|  | 靖边县疾病预防控制中心 | 0.78 | 0.19 | 合格 |
|  | 定边县地方病防治研究所 | 0.11 | -0.57 | 合格 |
|  | 富平县疾病预防控制中心 | 1.06 | 1.15 | 合格 |
|  | 乾县疾病预防控制中心 | 0.06 | 1.46 | 合格 |
|  | 大荔县疾病预防控制中心 | 0.89 | -0.22 | 合格 |
|  | 礼泉县疾病预防控制中心 | 0.00 | -1.19 | 合格 |
|  | 泾阳县疾病预防控制中心 | 0.33 | 1.41 | 合格 |
|  | 三原县疾病预防控制中心 | 0.22 | 1.30 | 合格 |
|  | 蒲城县疾病预防控制中心 | 1.11 | 1.56 | 合格 |
|  | 澄城县疾病预防控制中心 | 0.67 | -0.15 | 合格 |
|  | 石泉县疾病预防控制中心 | 1.11 | -0.54 | 合格 |
|  | 汉阴县疾病预防控制中心 | 1.67 | -0.33 | 合格 |
|  | 镇坪县疾病预防控制中心 | -1.56 | -1.15 | 合格 |
|  | 合阳县疾病预防控制中心 | 1.83 | 2.41 | 基本合格 |
|  | 府谷县疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.04 | 合格 |
|  | 眉县疾病预防控制中心 | 0.78 | 1.33 | 合格 |
|  | 扶风县疾病预防控制中心 | 1.28 | 1.24 | 合格 |
|  | 宝鸡市陈仓区疾病预防控制中心 | -1.00 | -0.78 | 合格 |
|  | 宝鸡市金台区疾病预防控制中心 | 0.78 | 1.04 | 合格 |
|  | 宝鸡市渭滨区疾病预防控制中心 | 0.94 | 1.30 | 合格 |
|  | 阎良区疾病预防控制中心 | -0.61 | -0.85 | 合格 |
|  | 汉滨区疾病预防控制中心 | 1.44 | 0.74 | 合格 |
| 甘 肃 省 | 酒泉市疾病预防控制中心 | -0.44 | -1.80 | 合格 |
|  | 兰州市疾病预防控制中心 | -0.06 | -0.35 | 合格 |
|  | 平凉市疾病预防控制中心 | 1.67 | 2.26 | 基本合格 |
|  | 张掖市疾病预防控制中心 | 0.78 | -0.13 | 合格 |
|  | 庆阳市疾病预防控制中心 | 0.44 | 1.61 | 合格 |
|  | 武威市疾病预防控制中心 | -1.56 | -0.19 | 合格 |
|  | 天水市疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.65 | 合格 |
|  | 白银市疾病预防控制中心 | -0.50 | 0.41 | 合格 |
|  | 陇南市疾病预防控制中心 | 0.17 | 0.41 | 合格 |
|  | 甘南州疾病预防控制中心 | 0.17 | 0.41 | 合格 |
|  | 武山县疾病预防控制中心 | 1.17 | -0.39 | 合格 |
|  | 玛曲县疾病预防控制中心 | 1.22 | -2.41 | 基本合格 |
|  | 民勤县疾病预防控制中心 | 2.17 | 0.30 | 基本合格 |
|  | 庄浪县疾病预防控制中心 | 2.39 | 2.41 | 基本合格 |
|  | 环县疾病预防控制中心 | 0.78 | 0.09 | 合格 |
|  | 皋兰县疾病预防控制中心 | 0.06 | 0.80 | 合格 |
|  | 会宁县疾病预防控制中心 | -0.22 | -0.19 | 合格 |
|  | 天祝县疾病预防控制中心 | 0.39 | 0.19 | 合格 |
|  | 通渭县疾病预防控制中心 | 1.61 | 2.28 | 基本合格 |
|  | 漳县疾病预防控制中心 | 0.00 | -0.61 | 合格 |
|  | 华池县地方病防治所 | 3.11 | -0.15 | 不合格 |
|  | 靖远县疾病预防控制中心 | 0.17 | 0.83 | 合格 |
|  | 临洮县疾病预防控制中心 | 0.56 | -1.26 | 合格 |
|  | 民乐县疾病预防控制中心 | 0.00 | -0.37 | 合格 |
|  | 山丹县疾病预防控制中心 | -0.11 | 0.72 | 合格 |
|  | 渭源县疾病预防控制中心 | 2.17 | -0.46 | 基本合格 |
|  | 岷县疾病预防控制中心 | -1.06 | 2.07 | 基本合格 |
|  | 肃北县疾病预防控制中心 | 0.06 | -0.76 | 合格 |
|  | 临泽县疾病预防控制中心 | 0.61 | -1.63 | 合格 |
|  | 镇原县疾病预防控制中心 | -1.33 | -4.22 | 不合格 |
|  | 高台县疾病预防控制中心 | 0.11 | -0.81 | 合格 |
|  | 古浪县疾病预防控制中心 | -0.50 | 0.02 | 合格 |
|  | 景泰县疾病预防控制中心 | 1.83 | 1.35 | 合格 |
|  | 永昌县疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.41 | 合格 |
|  | 永靖县地方病防治办公室 | -0.67 | 0.28 | 合格 |
|  | 定西市安定区疾病预防控制中心 | / | -0.87 | 合格 |
|  | 张掖市甘州区疾病预防控制中心 | -0.11 | -1.61 | 合格 |
|  | 白银市平川区疾病预防控制中心 | 3.00 | -0.17 | 不合格 |
|  | 白银区疾病预防控制中心 | -0.44 | 0.54 | 合格 |
| 青 海 省 | 西宁市疾病预防控制中心 | -0.78 | -2.09 | 基本合格 |
|  | 海东市疾病预防控制中心 | 0.11 | -0.96 | 合格 |
|  | 海南州疾病预防控制中心 | -0.11 | -2.98 | 基本合格 |
|  | 贵德县疾病预防控制中心 | -1.56 | -0.74 | 合格 |
|  | 化隆县疾病预防控制中心 | 0.22 | -0.96 | 合格 |
|  | 湟源县疾病预防控制中心 | -1.56 | -0.93 | 合格 |
|  | 民和县疾病预防控制中心 | 0.89 | 0.24 | 合格 |
| 宁 夏 自 治 区 | 银川市疾病预防控制中心 | -0.22 | -0.02 | 合格 |
|  | 中卫市疾病预防控制中心 | 1.67 | -0.67 | 合格 |
|  | 固原市疾病预防控制中心 | -0.72 | -1.63 | 合格 |
|  | 吴忠市疾病预防控制中心 | -0.56 | -0.22 | 合格 |
|  | 石嘴山市疾病预防控制中心 | 1.39 | 0.07 | 合格 |
|  | 青铜峡市疾病预防控制中心 | 0.50 | -1.37 | 合格 |
|  | 灵武市疾病预防控制中心 | -0.06 | -0.13 | 合格 |
|  | 海原县疾病预防控制中心 | -0.72 | -1.26 | 合格 |
|  | 彭阳县疾病预防控制中心 | -4.72 | -0.65 | 不合格 |
|  | 同心县疾病预防控制中心 | 0.11 | -0.09 | 合格 |
|  | 西吉县疾病预防控制中心 | 0.33 | -0.35 | 合格 |
|  | 盐池县疾病预防控制中心 | 0.50 | -0.07 | 合格 |
|  | 平罗县疾病预防控制中心 | 0.61 | 0.15 | 合格 |
|  | 贺兰县疾病预防控制中心 | -0.56 | -0.67 | 合格 |
|  | 泾源县疾病预防控制中心 | -0.17 | 0.11 | 合格 |
|  | 隆德县疾病预防控制中心 | 0.22 | -0.89 | 合格 |
|  | 永宁县疾病预防控制中心 | -0.44 | -0.22 | 合格 |
|  | 中宁县疾病预防控制中心 | -0.28 | -1.56 | 合格 |
|  | 惠农区疾病预防控制中心 | -0.22 | -0.07 | 合格 |
|  | 银川市金凤区疾病预防控制中心 | -0.56 | 0.26 | 合格 |
|  | 银川市西夏区疾病预防控制中心 | 0.00 | -0.39 | 合格 |
|  | 银川市兴庆区疾病预防控制中心 | 0.44 | 0.87 | 合格 |
|  | 吴忠市红寺堡区疾病预防控制中心 | 0.50 | -0.28 | 合格 |
|  | 原州区疾病预防控制中心 | -3.33 | -1.93 | 不合格 |
| 新 疆 自 治 区 | 昌吉州疾病预防控制中心 | 0.06 | 0.56 | 合格 |
|  | 阿克苏地区疾病预防控制中心 | 0.89 | 0.65 | 合格 |
|  | 和田地区疾病预防控制中心 | -0.28 | 0.81 | 合格 |
|  | 喀什地区疾病预防控制中心 | 0.56 | -0.46 | 合格 |
|  | 阿勒泰地区疾病预防控制中心 | 0.28 | 1.00 | 合格 |
|  | 塔城地区疾病预防控制中心 | -0.94 | 0.43 | 合格 |
|  | 阿克苏市疾病预防控制中心 | 0.72 | 0.41 | 合格 |
|  | 阿勒泰市疾病预防控制中心 | 0.72 | 0.57 | 合格 |
|  | 阿图什市疾病预防控制中心 | -0.78 | -0.41 | 合格 |
|  | 阜康市疾病预防控制中心 | -0.56 | 0.52 | 合格 |
|  | 塔什库尔干县疾病预防控制中心 | -0.67 | 0.63 | 合格 |
|  | 阿瓦提县疾病预防控制中心 | 0.67 | 0.56 | 合格 |
|  | 克州疾病预防控制中心 | -0.89 | -0.09 | 合格 |
|  | 策勒县疾病预防控制中心 | 1.33 | 0.91 | 合格 |
|  | 且末县疾病预防控制中心 | -0.56 | 0.91 | 合格 |
|  | 巴州疾病预防控制中心 | 0.22 | 0.76 | 合格 |
|  | 沙湾县疾病预防控制中心 | -0.67 | 0.61 | 合格 |
|  | 沙雅县疾病预防控制中心 | 0.67 | 0.61 | 合格 |
|  | 温宿县疾病预防控制中心 | 0.67 | 0.69 | 合格 |
| 新 疆 生 产 建 设 兵 团 | 第一师疾病预防控制中心 | -0.61 | 0.26 | 合格 |
|  | 第二师疾病预防控制中心 | -0.72 | -0.19 | 合格 |
|  | 第三师疾病预防控制中心 | -3.44 | -0.13 | 合格 |
|  | 第四师疾病预防控制中心 | -0.44 | -0.89 | 合格 |
|  | 第五师疾病预防控制中心 | -0.61 | 0.59 | 合格 |
|  | 第六师疾病预防控制中心 | -0.89 | -0.74 | 合格 |
|  | 第七师疾病预防控制中心 | -0.78 | -0.72 | 合格 |
|  | 第八师疾病预防控制中心 | -0.44 | -0.28 | 合格 |
|  | 第九师疾病预防控制中心 | -0.83 | -0.76 | 合格 |
|  | 第十师综合检验检测中心 | -2.00 | -1.57 | 合格 |
|  | 第十三师疾病预防控制中心 | 0.06 | -0.74 | 合格 |
| 西 藏 | 拉萨市疾病预防控制中心 | 0.89 | -0.63 | 合格 |
|  | 林芝市疾病预防控制中心 | 0.83 | 1.15 | 合格 |

表9  地、市、县级实验室尿中氟化物含量检测考核结果

| 省份 | 实验室名称 | FN20180101 | FN20180102 | 尿中氟化物含量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 的Z值 | 的Z值 | 检测考核结果 |
| 天 津 市 | 东丽区疾病预防控制中心 | 0.23 | 0.04 | 合格 |
|  | 静海区疾病预防控制中心 | -0.20 | -0.38 | 合格 |
|  | 蓟州区疾病预防控制中心 | -0.73 | -0.50 | 合格 |
|  | 宁河区疾病预防控制中心 | 0.13 | -0.08 | 合格 |
|  | 宝坻区疾病预防控制中心 | -0.40 | -0.15 | 合格 |
|  | 北辰区疾病预防控制中心 | 1.47 | 2.08 | 基本合格 |
|  | 西青区疾病预防控制中心 | 7.20 | 5.04 | 不合格 |
|  | 津南区疾病预防控制中心 | -0.50 | -1.17 | 合格 |
|  | 武清区疾病预防控制中心 | 0.60 | -1.54 | 合格 |
|  | 滨海新区疾病预防控制中心 | -0.47 | -1.50 | 合格 |
| 河 北 省 | 石家庄市疾病预防控制中心 | 0.23 | -0.92 | 合格 |
|  | 秦皇岛市疾病预防控制中心 | -0.63 | -0.96 | 合格 |
|  | 张家口市地方病防治所 | -0.30 | 0.69 | 合格 |
|  | 唐山市疾病预防控制中心 | -0.80 | -1.75 | 合格 |
|  | 南宫市疾病预防控制中心 | -0.07 | -0.58 | 合格 |
|  | 邢台市疾病预防控制中心 | -0.10 | -0.56 | 合格 |
|  | 衡水市疾病预防控制中心 | -0.87 | -0.10 | 合格 |
|  | 保定市疾病预防控制中心 | -0.53 | -0.85 | 合格 |
|  | 沧州市疾病预防控制中心 | 0.03 | -1.48 | 合格 |
|  | 承德市疾病预防控制中心 | 0.43 | -0.10 | 合格 |
|  | 邯郸市疾病预防控制中心 | -1.23 | -2.88 | 基本合格 |
|  | 廊坊市疾病预防控制中心 | -0.07 | -1.19 | 合格 |
|  | 定州市疾病预防控制中心 | -0.33 | -1.33 | 合格 |
|  | 辛集市疾病预防控制中心 | -0.70 | -0.96 | 合格 |
|  | 平泉县疾病预防控制中心 | 1.00 | 1.75 | 合格 |
|  | 尚义县疾病预防控制中心 | -1.30 | 1.00 | 合格 |
|  | 玉田县疾病预防控制中心 | -0.40 | -3.63 | 不合格 |
|  | 盐山县疾病预防控制中心 | -0.53 | -0.38 | 合格 |
|  | 故城县疾病预防控制中心 | -0.90 | -0.13 | 合格 |
|  | 大城县疾病预防控制中心 | -0.50 | 0.37 | 合格 |
|  | 大名县疾病预防控制中心 | -1.07 | -1.73 | 合格 |
|  | 定兴县疾病预防控制中心 | -0.07 | 1.42 | 合格 |
|  | 赵县疾病预防控制中心 | -0.20 | 0.02 | 合格 |
| 辽 宁 省 | 沈阳市疾病预防控制中心 | -0.30 | -1.42 | 合格 |
|  | 鞍山市疾病预防控制中心 | -0.60 | -1.50 | 合格 |
|  | 朝阳市疾病预防控制中心 | -0.20 | -1.17 | 合格 |
|  | 阜新市疾病预防控制中心 | -0.50 | -1.02 | 合格 |
|  | 盘锦检验检测中心 | 0.10 | -0.77 | 合格 |
|  | 辽阳市疾病预防控制中心 | -0.23 | -0.56 | 合格 |
|  | 本溪市卫生健康发展服务中心 | -0.37 | -0.77 | 合格 |
|  | 大连市疾病预防控制中心 | -0.67 | 0.15 | 合格 |
|  | 丹东市疾卫生健康服务中心 | -0.63 | -0.25 | 合格 |
|  | 葫芦岛市卫生健康事业服务中心 | -0.07 | -0.83 | 合格 |
|  | 锦州市疾病预防控制中心 | -0.03 | -1.56 | 合格 |
|  | 铁岭市卫生健康事务服务中心 | -0.63 | -0.73 | 合格 |
|  | 营口市疾病预防控制中心 | -0.17 | -0.48 | 合格 |
| 江 西 省 | 新余市疾病预防控制中心 | 0.37 | -0.96 | 合格 |
|  | 赣州市疾病预防控制中心 | 0.37 | -0.94 | 合格 |
|  | 萍乡市疾病预防控制中心 | 0.43 | 0.94 | 合格 |
|  | 芦溪县疾病预防控制中心 | 0.43 | 1.06 | 合格 |
|  | 上栗县疾病预防控制中心 | 0.60 | -0.21 | 合格 |
|  | 宁都县疾病预防控制中心 | 0.73 | 0.08 | 合格 |
|  | 渝水区疾病预防控制中心 | -0.37 | -0.96 | 合格 |
| 湖 北 省 | 恩施州疾病预防控制中心 | 0.13 | 0.00 | 合格 |
|  | 十堰市疾病预防控制中心 | 1.20 | 1.52 | 合格 |
|  | 巴东县疾病预防控制中心 | 0.03 | 0.17 | 合格 |
|  | 建始县疾病预防控制中心 | 0.90 | 0.69 | 合格 |
|  | 竹溪县疾病预防控制中心 | 1.27 | 0.60 | 合格 |
| 湖 南 省 | 长沙市疾病预防控制中心 | 0.10 | -0.56 | 合格 |
|  | 衡阳市疾病预防控制中心 | -0.93 | -1.21 | 合格 |
|  | 郴州市疾病预防控制中心 | -1.27 | -1.27 | 合格 |
|  | 耒阳市疾病预防控制中心 | -0.83 | -0.73 | 合格 |
|  | 冷水江市疾病预防控制中心 | 0.37 | 1.08 | 合格 |
|  | 衡南县疾病预防控制中心 | -0.93 | -1.08 | 合格 |
|  | 宜章县疾病预防控制中心 | -0.60 | -0.83 | 合格 |
|  | 新化县疾病预防控制中心 | 0.97 | -1.60 | 合格 |
|  | 娄底市疾病预防控制中心 | -0.63 | -0.17 | 合格 |
|  | 宁乡县血吸虫病地方病防治站 | 0.37 | -0.42 | 合格 |
| 广西 自治区 | 河池市疾病预防控制中心 | 0.27 | 0.54 | 合格 |
|  | 来宾市疾病预防控制中心 | 0.53 | -0.19 | 合格 |
|  | 罗城仫佬族自治县疾病预防控制中心 | 0.30 | 0.50 | 合格 |
|  | 合山市疾病预防控制中心 | 0.83 | 0.40 | 合格 |
| 四 川 省 | 泸州市疾病预防控制中心 | / | 0.73 | 合格 |
|  | 广元市疾病预防控制中心 | 2.30 | / | 基本合格 |
|  | 凉山州疾病预防控制中心 | / | 0.29 | 合格 |
|  | 宜宾市疾病预防控制中心 | 2.73 | / | 基本合格 |
|  | 万源市疾病预防控制中心 | 2.33 | / | 基本合格 |
|  | 雅安市疾病预防控制中心 | / | 0.25 | 合格 |
|  | 洪雅县疾病预防控制中心 | / | -0.15 | 合格 |
|  | 巴中市疾病预防控制中心 | / | 0.46 | 合格 |
|  | 什邡市疾病预防控制中心 | 2.53 | / | 基本合格 |
|  | 甘洛县疾病预防控制中心 | / | 0.04 | 合格 |
|  | 旺苍县疾病预防控制中心 | / | 0.19 | 合格 |
|  | 古蔺县疾病预防控制中心 | -0.77 | / | 合格 |
|  | 叙永县疾病预防控制中心 | / | 0.71 | 合格 |
|  | 长宁县疾病预防控制中心 | / | 2.62 | 基本合格 |
|  | 汉源县疾病预防控制中心 | 0.90 | / | 合格 |
|  | 荥经县疾病预防控制中心 | 2.50 | / | 基本合格 |
|  | 兴文县疾病预防控制中心 | / | 2.50 | 基本合格 |
|  | 筠连县疾病预防控制中心 | / | 2.25 | 基本合格 |
|  | 珙县疾病预防控制中心 | 2.40 | / | 基本合格 |
|  | 南江县疾病预防控制中心 | 2.27 | / | 基本合格 |
|  | 越西县疾病预防控制中心 | -0.07 | / | 合格 |
|  | 天全县疾病预防控制中心 | / | 0.31 | 合格 |
|  | 江安县疾病预防控制中心 | / | 2.63 | 基本合格 |
|  | 剑阁县疾病预防控制中心 | 2.30 | / | 基本合格 |
|  | 青川县疾病预防控制中心 | 2.20 | / | 基本合格 |
|  | 雅安市雨城区疾病预防控制中心 | / | 0.08 | 合格 |
|  | 广元市朝天区疾病预防控制中心 | / | 0.13 | 合格 |
| 重 庆 市 | 奉节县疾病预防控制中心 | 0.00 | -0.02 | 合格 |
|  | 巫山县疾病预防控制中心 | -0.23 | -0.15 | 合格 |
|  | 巫溪县疾病预防控制中心 | -0.20 | 0.08 | 合格 |
| 贵 州 省 | 毕节市疾病预防控制中心 | 0.43 | 1.58 | 合格 |
|  | 仁怀市疾病预防控制中心 | 1.80 | 1.31 | 合格 |
|  | 安顺市疾病预防控制中心 | 0.97 | 1.25 | 合格 |
|  | 黔西南州疾病预防控制中心 | 0.40 | 0.46 | 合格 |
|  | 普安县疾病预防控制中心 | -1.00 | 0.21 | 合格 |
|  | 黔西县疾病预防控制中心 | 0.57 | 1.85 | 合格 |
|  | 大方县疾病预防控制中心 | 4.53 | 2.06 | 不合格 |
|  | 普定县疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.81 | 合格 |
|  | 七星关区疾病预防控制中心 | 0.20 | 0.37 | 合格 |
| 云 南 省 | 昭通市疾病预防控制中心 | -0.60 | -1.98 | 合格 |
|  | 镇雄县疾病预防控制中心 | 0.40 | 1.42 | 合格 |
|  | 彝良县疾病预防控制中心 | -1.60 | 0.23 | 合格 |
|  | 鲁甸县疾病预防控制中心 | 0.83 | 1.02 | 合格 |
|  | 曲靖市疾病预防控制中心 | 0.90 | 0.52 | 合格 |
|  | 罗平县疾病预防控制中心 | 0.63 | 0.02 | 合格 |
|  | 富源县疾病预防控制中心 | 0.43 | 0.33 | 合格 |
| 陕 西 省 | 西安市疾病预防控制中心 | -0.40 | 1.17 | 合格 |
|  | 延安市疾病预防控制中心 | 0.30 | 0.42 | 合格 |
|  | 汉中市疾病预防控制中心 | -0.27 | -0.12 | 合格 |
|  | 安康市疾病预防控制中心 | 0.53 | 0.23 | 合格 |
|  | 渭南市疾病预防控制中心 | 0.27 | -0.04 | 合格 |
|  | 榆林市地方病防治所 | 0.10 | 0.21 | 合格 |
|  | 咸阳市疾病预防控制中心 | 0.80 | -0.33 | 合格 |
|  | 宝鸡市疾病预防控制中心 | -0.33 | 1.10 | 合格 |
|  | 富平县疾病预防控制中心 | 0.80 | -0.60 | 合格 |
|  | 大荔县疾病预防控制中心 | -0.93 | 0.25 | 合格 |
|  | 澄城县疾病预防控制中心 | 0.30 | -0.15 | 合格 |
|  | 蒲城县疾病预防控制中心 | 0.20 | 0.08 | 合格 |
|  | 岚皋县疾病预防控制中心 | -2.07 | 0.37 | 基本合格 |
|  | 平利县疾病预防控制中心 | -1.90 | -1.60 | 合格 |
|  | 镇巴县疾病预防控制中心 | 0.20 | 0.21 | 合格 |
|  | 石泉县疾病预防控制中心 | -1.23 | -1.00 | 合格 |
|  | 汉阴县疾病预防控制中心 | -1.40 | -1.21 | 合格 |
|  | 镇坪县疾病预防控制中心 | -1.87 | -1.46 | 合格 |
|  | 汉滨区疾病预防控制中心 | 0.73 | -0.42 | 合格 |
|  | 铜川市疾病预防控制中心 | 0.37 | 1.23 | 合格 |
|  | 商洛市疾病预防控制中心 | -0.37 | -0.02 | 合格 |

表10  地、市、县级实验室砖茶中氟化物含量检测考核结果

| 省份 | 实验室名称 | FC20180101 | FC20180102 | 砖茶氟化物含量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 的Z值 | 的Z值 | 检测考核结果 |
| 内 蒙 古 自 治 区 | 锡林郭勒盟地方病防治中心 | -1.8 | -0.23 | 合格 |
|  | 呼伦贝尔市地方病防治研究所 | -1.1 | -1.03 | 合格 |
|  | 鄂尔多斯市疾病预防控制中心 | 0.2 | -0.03 | 合格 |
|  | 巴彦淖尔市疾病预防控制中心 | 0.6 | 0.26 | 合格 |
|  | 通辽市地方病防治站 | 0.5 | -0.23 | 合格 |
|  | 陈巴尔虎旗疾病预防控制中心 | -1.1 | -0.96 | 合格 |
|  | 西乌珠穆沁旗疾病预防控制中心 | -2.2 | -0.20 | 基本合格 |
|  | 扎鲁特旗疾病预防控制中心 | 0.4 | -0.07 | 合格 |
|  | 乌拉特后旗疾病预防控制中心 | -2.3 | -0.56 | 基本合格 |
|  | 伊金霍洛旗疾病预防控制中心 | -0.1 | 0.14 | 合格 |
| 甘 肃 省 | 武威市疾病预防控制中心 | -1.2 | -1.61 | 合格 |
|  | 酒泉市疾病预防控制中心 | -0.2 | -2.38 | 基本合格 |
|  | 玛曲县疾病预防控制中心 | -1.1 | -1.23 | 合格 |
|  | 肃北县疾病预防控制中心 | -0.3 | -2.35 | 基本合格 |
|  | 天祝县疾病预防控制中心 | -1.3 | -1.16 | 合格 |
| 青 海 省 | 果洛州疾病预防控制中心 | -1.9 | -1.54 | 合格 |
|  | 海北州疾病预防控制保健中心 | -1.8 | -1.61 | 合格 |
|  | 海晏县疾病预防控制中心 | -1.8 | -1.62 | 合格 |
|  | 达日县疾病预防控制中心 | -1.9 | -3.21 | 不合格 |
|  | 玛沁县疾病预防控制中心 | -1.9 | -1.55 | 合格 |
|  | 门源县疾病预防控制中心 | -1.6 | -1.55 | 合格 |
| 宁夏 自治区 | 固原市疾病预防控制中心 | 1.0 | -0.85 | 合格 |
|  | 彭阳县疾病预防控制中心 | 0.2 | -0.84 | 合格 |
|  | 西吉县疾病预防控制中心 | 0.2 | -0.84 | 合格 |
|  | 隆德县疾病预防控制中心 | -1.3 | -2.34 | 基本合格 |
|  | 泾源县疾病预防控制中心 | 0.6 | -0.73 | 合格 |
|  | 海原县疾病预防控制中心 | -0.7 | -1.33 | 合格 |
|  | 原州区疾病预防控制中心 | -1.3 | -0.79 | 合格 |
| 新疆 自治区 | 伊犁州疾病预防控制中心 | 1.0 | -0.52 | 合格 |
|  | 昌吉州疾病预防控制中心 | -0.6 | -0.16 | 合格 |
|  | 阿勒泰地区疾病预防控制中心 | 0.4 | -0.88 | 合格 |
|  | 吉木萨尔县疾病预防控制中心 | -0.4 | -0.87 | 合格 |
|  | 尼勒克县疾病预防控制中心 | 0.8 | -0.57 | 合格 |
|  | 富蕴县疾病预防控制中心 | 0.9 | -0.94 | 合格 |
| 西藏 | 拉萨市疾病预防控制中心 | 0.2 | -0.19 | 合格 |
|  | 林芝疾病预防控制中心 | 0.7 | 0.03 | 合格 |
| 四川省 | 阿坝州疾病预防控制中心 | 2.4 | 1.03 | 基本合格 |
|  | 理县疾病预防控制中心 | 0.4 | 0.56 | 合格 |
|  | 松潘县疾病预防控制中心 | 0.1 | 0.82 | 合格 |
|  | 九寨沟县疾病预防控制中心 | 1.7 | 1.05 | 合格 |
| 省份 | 实验室名称 | FC20180101 | FC20180102 | 砖茶氟化物含量 |
|  |  | 的Z值 | 的Z值 | 检测考核结果 |
|  | 阿坝州金川县疾病预防控制中心 | 1.0 | 0.78 | 合格 |
|  | 阿坝州小金县疾病预防控制中心 | 0.2 | -0.76 | 合格 |
|  | 黑水县疾病预防控制中心 | 0.6 | 0.31 | 合格 |
|  | 阿坝州马尔康市疾病预防控制中心 | 0.9 | 1.07 | 合格 |
|  | 壤塘县疾病预防控制中心 | 0.6 | 0.28 | 合格 |
|  | 阿坝县疾病预防控制中心 | 1.1 | 1.26 | 合格 |
|  | 若尔盖县疾病预防控制中心 | 1.3 | -0.31 | 合格 |
|  | 红原县疾病预防控制中心 | 1.9 | 1.03 | 合格 |
|  | 甘孜州疾病预防控制中心 | 0.7 | 0.45 | 合格 |
|  | 甘孜州康定市疾病预防控制中心 | -0.3 | 1.17 | 合格 |
|  | 泸定县疾病预防控制中心 | -0.1 | 1.17 | 合格 |
|  | 丹巴县疾病预防控制中心 | 0.0 | 0.81 | 合格 |
|  | 九龙县疾病预防控制中心 | 0.4 | 0.66 | 合格 |
|  | 道孚县疾病预防控制中心 | 0.3 | 0.51 | 合格 |
|  | 甘孜州雅江县疾病预防控制中心 | -0.3 | 1.42 | 合格 |
|  | 炉霍县疾病预防控制中心 | 0.1 | 0.56 | 合格 |
|  | 凉山州疾病预防控制中心 | 1.5 | 1.11 | 合格 |
|  | 理县疾病预防控制中心 | 1.6 | 1.11 | 合格 |
|  | 甘孜县疾病预防控制中心 | 0.4 | 0.58 | 合格 |
|  | 新龙县疾病预防控制中心 | 0.7 | 1.14 | 合格 |
|  | 德格县疾病预防控制中心 | 0.9 | 1.45 | 合格 |
|  | 甘孜州白玉县疾病预防控制中心 | -0.3 | 1.44 | 合格 |
|  | 石渠县疾病预防控制中心 | 0.5 | 0.67 | 合格 |
|  | 色达县疾病预防控制中心 | 0.6 | 1.28 | 合格 |
|  | 甘孜州理塘县疾病预防控制中心 | 0.5 | 1.24 | 合格 |
|  | 巴塘县疾病预防控制中心 | 0.8 | 1.26 | 合格 |
|  | 甘孜州乡城县疾病预防控制中心 | 0.5 | 1.32 | 合格 |
|  | 稻城县疾病预防控制中心 | 0.6 | 1.35 | 合格 |
|  | 得荣县疾病预防控制中心 | 0.9 | 1.14 | 合格 |

表11  省级实验室水中砷化物含量检测考核结果

| 序号 | 实验室名称 | AS20180101 | AS20180102 | 水中砷化物含量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 的Z值 | 的Z值 | 检测考核结果 |
| 1 | 山西省地方病防治研究所 | -0.83 | -0.75 | 合格 |
| 2 | 内蒙古自治区综合疾病预防控制中心 | -1.00 | -0.33 | 合格 |
| 3 | 吉林省地方病第一防治研究所 | -0.50 | -0.75 | 合格 |
| 4 | 江苏省疾病预防控制中心 | -0.50 | -0.08 | 合格 |
| 5 | 安徽省疾病预防控制中心 | -0.83 | -0.08 | 合格 |
| 6 | 湖北省疾病预防控制中心 | -1.00 | -1.00 | 合格 |
| 7 | 贵州省疾病预防控制中心 | -2.00 | -4.00 | 不合格 |
| 8 | 云南省地方病防治所 | -0.69 | -2.87 | 基本合格 |
| 9 | 陕西省地方病防治研究所 | 0.00 | -0.17 | 合格 |
| 10 | 甘肃省疾病预防控制中心 | -1.00 | -1.00 | 合格 |
| 11 | 青海省地方病预防控制所 | 0.67 | 0.08 | 合格 |
| 12 | 宁夏自治区疾病预防控制中心 | 0.50 | 1.08 | 合格 |
| 13 | 新疆自治区疾病预防控制中心 | -0.50 | 0.75 | 合格 |
| 14 | 新疆生产建设兵团疾病预防控制中心 | -1.20 | -1.00 | 合格 |

表12  省级实验室尿中砷化物含量检测考核结果

| 序号 | 实验室名称 | AN20180101 | AN20180102 | 尿中砷化物含量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 的Z值 | 的Z值 | 检测考核结果 |
| 1 | 山西省地方病防治研究所 | 0.50 | -0.01 | 合格 |
| 2 | 内蒙古自治区综合疾病预防控制中心 | 0.17 | 0.17 | 合格 |
| 3 | 吉林省地方病第一防治研究所 | -0.67 | -0.01 | 合格 |
| 4 | 江苏省疾病预防控制中心 | -2.00 | -0.06 | 合格 |
| 5 | 安徽省疾病预防控制中心 | -0.67 | -0.10 | 合格 |
| 6 | 湖北省疾病预防控制中心 | 1.00 | -0.04 | 合格 |
| 7 | 贵州省疾病预防控制中心 | -2.67 | -0.07 | 基本合格 |
| 8 | 云南省地方病防治所 | -0.97 | -0.06 | 合格 |
| 9 | 陕西省地方病防治研究所 | 0.00 | -0.03 | 合格 |
| 10 | 甘肃省疾病预防控制中心 | -0.67 | 0.04 | 合格 |
| 11 | 青海省地方病预防控制所 | 0.50 | -0.01 | 合格 |
| 12 | 宁夏自治区疾病预防控制中心 | -0.67 | 0.00 | 合格 |
| 13 | 新疆自治区疾病预防控制中心 | 0.00 | -0.01 | 合格 |
| 14 | 新疆生产建设兵团疾病预防控制中心 | 0.50 | -0.20 | 合格 |

表13 各省（自治区、直辖市、新疆生产建设兵团）水砷样品检测考核结果汇总

| 序号 | 省份 | 水中砷化物含量检测考核结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 反馈实验室数 | 合格实验室数 | 合格率 |
| 1 | 山西省 | 8 | 8 | 100.0% |
| 2 | 内蒙古自治区 | 20 | 17 | 85.0% |
| 3 | 吉林省 | 9 | 9 | 100.0% |
| 4 | 江苏省 | 4 | 4 | 100.0% |
| 5 | 安徽省 | 6 | 6 | 100.0% |
| 6 | 湖北省 | 1 | 1 | 100.0% |
| 7 | 贵州省 | 3 | 3 | 100.0% |
| 8 | 云南省 | 5 | 5 | 100.0% |
| 9 | 陕西省 | 8 | 8 | 100.0% |
| 10 | 甘肃省 | 8 | 8 | 100.0% |
| 11 | 青海省 | 3 | 3 | 100.0% |
| 12 | 宁夏自治区 | 24 | 23 | 95.8% |
| 13 | 新疆自治区 | 4 | 3 | 75.0% |
| 14 | 新疆生产建设兵团 | 8 | 7 | 87.5% |
| 合计 |  | 111 | 105 | 94.6% |

表14 各省（自治区、直辖市、新疆生产建设兵团）尿砷样品检测考核结果汇总

| 序号 | 省份 | 水中砷化物含量检测考核结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 反馈实验室数 | 合格实验室数 | 合格率 |
| 1 | 山西省 | 8 | 8 | 100.0% |
| 2 | 内蒙古自治区 | 20 | 18 | 90.0% |
| 3 | 吉林省 | 3 | 3 | 100.0% |
| 4 | 江苏省 | 2 | 2 | 100.0% |
| 5 | 安徽省 | 3 | 3 | 100.0% |
| 6 | 湖北省 | 1 | 1 | 100.0% |
| 7 | 贵州省 | 3 | 2 | 66.7% |
| 8 | 云南省 | 3 | 3 | 100.0% |
| 9 | 陕西省 | 8 | 8 | 100.0% |
| 10 | 甘肃省 | 4 | 3 | 75.0% |
| 11 | 青海省 | 3 | 3 | 100.0% |
| 12 | 宁夏自治区 | 3 | 3 | 100.0% |
| 13 | 新疆自治区 | 2 | 2 | 100.0% |
| 14 | 新疆生产建设兵团 | 2 | 2 | 100.0% |
| 合计 |  | 65 | 61 | 93.8% |

表15  地、市、县级实验室水中砷化物含量检测考核结果

| 省份 | 实验室名称 | AS20180101 | AS20180102 | 水中砷化物含量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 的Z值 | 的Z值 | 检测考核结果 |
| 山西省 | 朔州市疾病预防控制中心 | 1.00 | -2.25 | 基本合格 |
|  | 山阴县疾病预防控制中心 | -0.67 | -1.67 | 合格 |
|  | 应县疾病预防控制中心 | -1.00 | -1.42 | 合格 |
|  | 怀仁市疾病预防控制中心 | 0.33 | -1.67 | 合格 |
|  | 大同市疾病预防控制中心 | 0.67 | -1.50 | 合格 |
|  | 天镇县疾病预防控制中心 | -1.50 | -0.52 | 合格 |
|  | 吕梁市疾病预防控制中心 | -0.83 | 0.50 | 合格 |
|  | 汾阳市疾病预防控制中心 | -0.33 | -2.17 | 基本合格 |
| 内蒙古自治区 | 呼和浩特市地方病防治中心 | 0.67 | 0.08 | 合格 |
|  | 呼伦贝尔市地方病防治研究所 | -1.17 | 1.17 | 合格 |
|  | 阿拉善盟疾病预防控制中心 | -0.83 | 0.42 | 合格 |
|  | 锡林郭勒盟地方病防治中心 | -0.50 | -0.75 | 合格 |
|  | 阿拉善左旗疾病预防控制中心 | -1.83 | 0.17 | 合格 |
|  | 巴彦淖尔市疾病预防控制中心 | 1.00 | 3.00 | 不合格 |
|  | 包头市疾病预防控制中心 | -0.50 | -0.50 | 合格 |
|  | 鄂尔多斯市疾病预防控制中心 | 0.00 | 1.17 | 合格 |
|  | 赤峰市疾病预防控制中心 | -0.50 | 0.00 | 合格 |
|  | 达拉特旗疾病预防控制中心 | -0.17 | 0.67 | 合格 |
|  | 杭锦后旗疾病预防控制中心 | 0.67 | 3.00 | 不合格 |
|  | 杭锦旗疾病预防控制中心 | 0.17 | 0.83 | 合格 |
|  | 克什克腾旗疾病预防控制中心 | -1.00 | -0.33 | 合格 |
|  | 太仆寺旗疾病预防控制中心 | 0.00 | -0.50 | 合格 |
|  | 土默特右旗疾病预防控制中心 | 0.17 | -0.17 | 合格 |
|  | 土默特左旗疾病预防控制中心 | -1.00 | -1.00 | 合格 |
|  | 和林格尔县疾病预防控制中心 | 0.83 | 2.25 | 基本合格 |
|  | 托克托县疾病预防控制中心 | -1.33 | 2.83 | 基本合格 |
|  | 扎赉诺尔区疾病预防控制中心 | -1.00 | 0.67 | 合格 |
|  | 临河区疾病预防控制中心 | -2.00 | 3.58 | 不合格 |
| 吉林省 | 白城市疾病预防控制中心 | 1.00 | -0.17 | 合格 |
|  | 松原市疾病预防控制中心 | -0.50 | -1.00 | 合格 |
|  | 四平市疾病预防控制中心 | -0.67 | -0.75 | 合格 |
|  | 双辽市疾病预防控制中心 | 0.00 | -0.58 | 合格 |
|  | 洮南市疾病预防控制中心 | -0.50 | -0.75 | 合格 |
|  | 大安市疾病预防控制中心 | -0.83 | -0.33 | 合格 |
|  | 扶余市疾病预防控制中心 | 0.00 | -0.33 | 合格 |
|  | 通榆县疾病预防控制中心 | -0.83 | -0.83 | 合格 |
|  | 乾安县疾病预防控制中心 | 0.17 | 0.00 | 合格 |
| 江苏省 | 宿迁市疾病预防控制中心 | 0.00 | 1.50 | 合格 |
|  | 淮安市疾病预防控制中心 | -0.17 | -0.42 | 合格 |
|  | 泗洪县疾病预防控制中心 | -0.17 | 0.42 | 合格 |
|  | 盱眙县疾病预防控制中心 | -0.33 | 0.33 | 合格 |
| 安徽省 | 蚌埠市疾病预防控制中心 | -0.83 | 0.00 | 合格 |
|  | 淮南市疾病预防控制中心 | -1.00 | 0.08 | 合格 |
|  | 安庆市疾病预防控制中心 | -1.00 | -1.00 | 合格 |
|  | 五河县疾病预防控制中心 | 0.17 | 0.25 | 合格 |
|  | 望江县疾病预防控制中心 | -0.33 | -0.25 | 合格 |
|  | 宿松县疾病预防控制中心 | -1.00 | 0.00 | 合格 |
| 湖北省 | 仙桃市疾病预防控制中心 | -1.33 | -1.58 | 合格 |
| 贵州省 | 黔西南州疾病预防控制中心 | -1.00 | -0.08 | 合格 |
|  | 安龙县疾病预防控制中心 | -0.83 | -0.92 | 合格 |
|  | 兴仁县疾病预防控制中心 | -0.67 | 1.42 | 合格 |
| 云南省 | 大理州疾病预防控制中心 | -0.15 | -0.32 | 合格 |
|  | 弥渡县疾病预防控制中心 | 0.15 | -0.72 | 合格 |
|  | 剑川县疾病预防控制中心 | -0.60 | -0.37 | 合格 |
|  | 临沧市疾病预防控制中心 | 0.00 | -0.25 | 合格 |
|  | 耿马县疾病预防控制中心 | 0.33 | -0.33 | 合格 |
| 陕西省 | 汉中市疾病预防控制中心 | -0.67 | -1.00 | 合格 |
|  | 安康市疾病预防控制中心 | -0.33 | -2.00 | 合格 |
|  | 商洛市疾病预防控制中心 | -0.67 | 0.42 | 合格 |
|  | 镇安县疾病预防控制中心 | -1.00 | 0.00 | 合格 |
|  | 镇巴县疾病预防控制中心 | -1.00 | -1.00 | 合格 |
|  | 紫阳县疾病预防控制中心 | -2.00 | -1.67 | 合格 |
|  | 勉县疾病预防控制中心 | -2.00 | -1.58 | 合格 |
|  | 山阳县疾病预防控制中心 | -1.00 | 0.42 | 合格 |
| 甘肃省 | 庆阳市疾病预防控制中心 | -1.00 | -0.25 | 合格 |
|  | 武威市疾病预防控制中心 | -0.17 | -1.67 | 合格 |
|  | 陇南市疾病预防控制中心 | 0.50 | 2.25 | 基本合格 |
|  | 甘南州疾病预防控制中心 | -0.17 | 0.00 | 合格 |
|  | 天祝县疾病预防控制中心 | -0.17 | -0.08 | 合格 |
|  | 夏河县疾病预防控制中心 | 1.17 | 0.17 | 合格 |
|  | 环县疾病预防控制中心 | -0.67 | -1.25 | 合格 |
|  | 漳县疾病预防控制中心 | 0.17 | -1.00 | 合格 |
| 青海省 | 海南州疾病预防控制中心 | 0.83 | 0.00 | 合格 |
|  | 共和县疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.08 | 合格 |
|  | 贵德县疾病预防控制中心 | 0.83 | -0.08 | 合格 |
| 宁夏 自治区 | 银川市疾病预防控制中心 | -0.33 | 1.67 | 合格 |
|  | 吴忠市疾病预防控制中心 | -0.33 | -1.00 | 合格 |
|  | 石嘴山市疾病预防控制中心 | -0.50 | -0.67 | 合格 |
|  | 青铜峡市疾病预防控制中心 | 0.00 | 1.08 | 合格 |
|  | 固原市疾病预防控制中心 | -0.50 | -0.67 | 合格 |
|  | 灵武市疾病预防控制中心 | -0.33 | 0.50 | 合格 |
|  | 中卫市疾病预防控制中心 | -0.33 | 0.25 | 合格 |
|  | 彭阳县疾病预防控制中心 | 1.17 | 0.50 | 合格 |
|  | 同心县疾病预防控制中心 | -0.33 | -0.17 | 合格 |
|  | 西吉县疾病预防控制中心 | 1.17 | 1.25 | 合格 |
|  | 盐池县疾病预防控制中心 | -0.50 | -1.50 | 合格 |
|  | 海原县疾病预防控制中心 | -1.00 | -0.50 | 合格 |
|  | 贺兰县疾病预防控制中心 | -0.50 | -0.83 | 合格 |
|  | 平罗县疾病预防控制中心 | 0.17 | 0.58 | 合格 |
|  | 泾源县疾病预防控制中心 | -0.50 | -0.58 | 合格 |
|  | 隆德县疾病预防控制中心 | 0.50 | -0.50 | 合格 |
|  | 永宁县疾病预防控制中心 | -0.50 | 2.92 | 基本合格 |
|  | 中宁县疾病预防控制中心 | 0.50 | 0.33 | 合格 |
|  | 银川市金凤区疾病预防控制中心 | 0.50 | 3.50 | 不合格 |
|  | 惠农区疾病预防控制中心 | -0.83 | -0.92 | 合格 |
|  | 银川市西夏区疾病预防控制中心 | 0.50 | 2.50 | 基本合格 |
|  | 银川市兴庆区疾病预防控制中心 | -1.33 | -1.17 | 合格 |
|  | 吴忠市红寺堡区疾病预防控制中心 | 1.00 | -1.00 | 合格 |
|  | 原州区疾病预防控制中心 | -0.50 | -0.58 | 合格 |
| 新疆 自治区 | 喀什地区疾病预防控制中心 | -2.33 | -0.58 | 基本合格 |
|  | 塔城地区疾病预防控制中心 | -0.98 | -0.25 | 合格 |
|  | 乌苏市疾病预防控制中心 | -0.67 | -1.00 | 合格 |
|  | 巴楚县疾病预防控制中心 | -3.00 | 0.25 | 不合格 |
| 新疆生产建设兵团 | 第一师疾病预防控制中心 | -0.67 | 0.17 | 合格 |
|  | 第二师疾病预防控制中心 | 0.67 | -0.25 | 合格 |
|  | 第三师疾病预防控制中心 | 4.83 | -0.42 | 不合格 |
|  | 第四师疾病预防控制中心 | 0.00 | -0.33 | 合格 |
|  | 第五师疾病预防控制中心 | -2.00 | -0.67 | 合格 |
|  | 第六师疾病预防控制中心 | -0.50 | 0.58 | 合格 |
|  | 第七师疾病预防控制中心 | -0.67 | -0.83 | 合格 |
|  | 第八师疾病预防控制中心 | -1.00 | 0.50 | 合格 |

表16  地、市、县级实验室尿中砷化物含量检测考核结果

| 省份 | 实验室名称 | AN20180101 | AN20180102 | 尿中砷化物含量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 的Z值 | 的Z值 | 检测考核结果 |
| 山西省 | 朔州市疾病预防控制中心 | -0.33 | -0.86 | 合格 |
|  | 山阴县疾病预防控制中心 | 0.17 | -0.48 | 合格 |
|  | 应县疾病预防控制中心 | 0.50 | -0.76 | 合格 |
|  | 怀仁市疾病预防控制中心 | -0.67 | -0.79 | 合格 |
|  | 大同市疾病预防控制中心 | -1.00 | -0.90 | 合格 |
|  | 天镇县疾病预防控制中心 | 1.67 | 0.79 | 合格 |
|  | 吕梁市疾病预防控制中心 | 0.00 | -0.43 | 合格 |
|  | 汾阳市疾病预防控制中心 | 0.00 | -0.88 | 合格 |
| 内蒙古 自治区 | 呼和浩特市地方病防治中心 | 1.00 | 2.67 | 基本合格 |
|  | 呼伦贝尔市地方病研究所 | -2.17 | -0.93 | 基本合格 |
|  | 巴彦淖尔市疾病预防控制中心 | 0.00 | -0.14 | 合格 |
|  | 鄂尔多斯市疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.17 | 合格 |
|  | 包头市疾病预防控制中心 | -0.17 | 0.43 | 合格 |
|  | 赤峰市疾病预防控制中心 | 0.17 | 0.31 | 合格 |
|  | 阿拉善盟疾病预防控制中心 | -1.67 | -0.83 | 合格 |
|  | 锡林郭勒盟地方病防治所 | -0.83 | 0.55 | 合格 |
|  | 杭锦旗疾病预防控制中心 | -1.83 | 0.76 | 合格 |
|  | 杭锦后旗疾病预防控制中心 | -0.33 | 1.12 | 合格 |
|  | 达拉特旗疾病预防控制中心 | -1.50 | 0.10 | 合格 |
|  | 克什克腾旗预防控制中心 | 1.67 | -0.52 | 合格 |
|  | 土默特左旗疾病预防控制中心 | 2.00 | 1.90 | 合格 |
|  | 土默特右旗疾病预防控制中心 | -1.00 | 0.36 | 合格 |
|  | 阿拉善左旗疾病预防控制中心 | 0.33 | -5.02 | 不合格 |
|  | 太仆寺旗疾病预防控制中心 | -0.50 | 0.64 | 合格 |
|  | 和林格尔县疾病预防控制中心 | 3.00 | 2.00 | 不合格 |
|  | 托克托县疾病预防控制中心 | 1.50 | 1.95 | 合格 |
|  | 扎赉诺尔区疾病预防控制中心 | -2.33 | -0.93 | 基本合格 |
|  | 临河区疾病预防控制中心 | 0.00 | -0.55 | 合格 |
| 吉林省 | 白城市疾病预防控制中心 | -1.33 | -0.29 | 合格 |
|  | 松原市疾病预防控制中心 | -1.00 | -0.12 | 合格 |
|  | 四平市疾病预防控制中心 | -1.50 | -0.14 | 合格 |
| 江苏省 | 淮安市疾病预防控制中心 | -0.83 | -0.60 | 合格 |
|  | 宿迁市疾病预防控制中心 | -2.33 | 0.50 | 基本合格 |
| 安徽省 | 蚌埠市疾病预防控制中心 | -0.50 | -0.05 | 合格 |
|  | 淮南市疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.02 | 合格 |
|  | 安庆市疾病预防控制中心 | 2.00 | -0.50 | 合格 |
| 湖北省 | 仙桃市疾病预防控制中心 | -1.83 | 0.64 | 合格 |
| 贵州省 | 黔西南州疾病预防控制中心 | 0.33 | 0.81 | 合格 |
|  | 安龙县疾病预防控制中心 | -4.00 | 1.19 | 不合格 |
|  | 兴仁县疾病预防控制中心 | -0.67 | 0.26 | 合格 |
| 云南省 | 大理州疾病预防控制中心 | -0.02 | -0.64 | 合格 |
|  | 弥渡县疾病预防控制中心 | 1.03 | -0.88 | 合格 |
|  | 临沧市疾病预防控制中心 | -0.50 | -0.83 | 合格 |
| 陕西省 | 汉中市疾病预防控制中心 | -1.33 | -0.05 | 合格 |
|  | 安康市疾病预防控制中心 | -1.50 | -0.19 | 合格 |
|  | 商洛市疾病预防控制中心 | -0.83 | 0.29 | 合格 |
|  | 镇安县疾病预防控制中心 | 2.17 | 0.40 | 基本合格 |
|  | 紫阳县疾病预防控制中心 | -1.00 | -0.29 | 合格 |
|  | 镇巴县疾病预防控制中心 | -1.00 | 0.38 | 合格 |
|  | 勉县疾病预防控制中心 | -1.17 | -0.79 | 合格 |
|  | 山阳县疾病预防控制中心 | 1.83 | 0.36 | 合格 |
| 甘肃省 | 庆阳市疾病预防控制中心 | 3.00 | 0.07 | 不合格 |
|  | 陇南市疾病预防控制中心 | 2.50 | 0.05 | 基本合格 |
|  | 武威市疾病预防控制中心 | -2.33 | -0.40 | 基本合格 |
| 、 | 环县疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.69 | 合格 |
| 青海省 | 海南州疾病预防控制中心 | 0.50 | -0.07 | 合格 |
|  | 共和县疾病预防控制中心 | 0.17 | 0.05 | 合格 |
|  | 贵德县疾病预防控制中心 | 0.50 | 0.00 | 合格 |
| 宁夏 自治区 | 银川市疾病预防控制中心 | -0.17 | 0.60 | 合格 |
|  | 吴忠市疾病预防控制中心 | -2.00 | -0.62 | 合格 |
|  | 石嘴山市疾病预防控制中心 | -0.33 | 1.17 | 合格 |
| 新疆 自治区 | 喀什地区疾病预防控制中心 | -0.67 | 0.45 | 合格 |
|  | 塔城地区疾病预防控制中心 | -0.33 | 0.33 | 合格 |
| 新疆 兵团 | 第一师疾病预防控制中心 | -0.50 | 0.38 | 合格 |
|  | 第七师疾病预防控制中心 | -0.67 | 0.36 | 合格 |

表17 考核样品浓度的公议值

| 考核项目 | 样品编号 | 均值 | 标准偏差 | 公议值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水中氟化物含量检测 | FS20180101 | 0.64 | 0.03 | 0.64±0.09 | mg/L |
|  | FS20180102 | 1.78 | 0.09 | 1.78±0.27 | mg/L |
| 尿中氟化物含量检测 | FN20180101 | 0.79 | 0.04 | 0.79±0.12 | mg/L |
|  | FN20180102 | 2.00 | 0.08 | 2.00±0.24 | mg/L |
| 砖茶中氟化物含量检测 | FC20180101 | 156 | 15 | 156±46 | mg/kg |
|  | FC20180102 | 503 | 55 | 503±165.0 | mg/kg |
| 水中砷化物含量检测 | AS20180101 | 0.011 | 0.001 | 0.011±0.003 | mg/L |
|  | AS20180102 | 0.052 | 0.002 | 0.052±0.006 | mg/L |
| 尿中砷化物含量检测 | AN20180101 | 0.018 | 0.001 | 0.018±0.003 | mg/L |
|  | AN20180102 | 0.100 | 0.007 | 0.100±0.021 | mg/L |