2010年度全国地方病防治机构实验室氟、砷测定质量分析报告

为了进一步加强全国地方病防治机构实验室氟、砷测定质量控制，中国疾病预防控制中心地方病控制中心对全国地方病防治机构实验室氟、砷测定质量进行考核，考核范围包括部分省级和承担地方性氟中毒和地方性砷中毒监测任务的地、市、县级氟、砷检测实验室。考核样品包括两种浓度的含氟水样、含氟冻干尿样、含砷水样、含砷冻干尿样。含氟样品检测考核范围包括全国参加氟中毒监测工作的29个省（自治区、直辖市）、新疆生产建设兵团及其所属地、市、县级氟检测实验室；其中，参加饮水型氟中毒监测项目的28个省（自治区、直辖市）、新疆生产建设兵团考核含氟水样的测定，参加燃煤型氟中毒监测项目的8个省份考核含氟尿样的测定。含砷样品检测考核范围包括全国参加砷中毒监测项目13个省（自治区、直辖市）、新疆生产建设兵团及其所属地、市、县级砷检测实验室。参加饮水型砷中毒监测项目的11个省（自治区、直辖市）、新疆生产建设兵团考核含砷水样的测定，参加燃煤污染型砷中毒监测的2个省份考核含砷尿样的测定。各省份参加考核的实验室基本上按照要求完成了考核样品的检测任务，采用Z比评分法进行检测结果的统计分析，各实验室的反馈考核结果如下。
　　已反馈含氟水样检测结果的28个省级实验室中，有27个实验室的|ZB|和|ZW|均小于2，占反馈结果实验室的96.4%； 335个地、市、县级实验室中，有305个实验室的|ZB|和|ZW|均小于3，合格实验室占反馈结果实验室的91.0%。
　　已反馈含氟冻干尿样检测结果的8个省级实验室的|ZB|和|ZW|均小于2，合格实验室占反馈结果实验室的100%；59个地、市、县级实验室中，有56个实验室的|ZB|和|ZW|均小于3，合格实验室占反馈结果实验室的94.9%。
　　已反馈含砷水样检测结果的12个省级实验室中，12个实验室的|ZB|和|ZW|均小于3，合格实验室占反馈结果实验室的100%；80个地、市、县级实验室中，有77个实验室的|ZB|和|ZW|均小于3，合格实验室占反馈结果实验室的96.3%，有3个实验室的|ZB|和|ZW|均大于3，检测不合格。
　　已反馈含砷冻干尿样检测结果的10个省级实验室全部达到|ZB|和|ZW|均小于3，合格实验室占反馈结果实验室的100%；45个地、市、县级实验室中，有43个实验室的|ZB|和|ZW|均小于3，合格实验室占反馈结果实验室的95.6%，有2个实验室的|ZB|＞3，检测不合格。
　　从考核结果看，本次考核的结果比较理想，大多数省级和地、市、县级实验室均具有较好的氟、砷检测能力，结果反馈率与合格率均比上一年有所提高，但是也有部分实验室测量误差较大，检测结果不合格或不可靠，还需分析原因，查找不足，进而提高检测的精密度和准确度以满足检测需求。由于各基层的实验室条件、技术方法以及人员素质等方面存在着较大差异，部分参加考核实验室未进行检测考核工作。在今后的工作中，省级实验室要进一步加强对地、市、县级实验室的技术支持与指导，鼓励实验室建立内部质量控制程序，开展常规的实验室内部质量控制，以使我国的地、市、县级地方病防治机构氟、砷检测实验室都能够达到较高的检测水平。