2017年度全国地方病防治机构实验室氟、砷测定质量分析报告

中国疾病预防控制中心地方病控制中心

（2017年9月）

为了适应现阶段我国地氟病和地砷病防治工作需要，进一步加强全国地方病防治机构实验室氟、砷测定质量控制，中国疾病预防控制中心地方病控制中心于2017年度继续开展全国地方病防治机构实验室氟、砷测定质量考核，考核范围包括部分省级及承担地方性氟中毒和地方性砷中毒监测任务的地、市、县级氟、砷检测实验室。现将各实验室的考核结果分析如下。

1.考核样品的发放及检测结果的反馈

1.1考核样品

含氟考核样品：含氟水样，编号分别为FS20170101和FS20170102；含氟冻干尿样，编号分别为FN20170101和 FN20170102；含氟砖茶样品，编号分别为FC20170101和FC20170102。

含砷考核样品：含砷水样，编号分别为AS20170101和AS20170102；含砷冻干尿样，编号分别为AN20170101和 AN20170102。

1.2 考核范围

水中氟化物含量检测考核范围包括全国29个参加饮水型氟中毒监测项目的省（自治区、直辖市、新疆生产建设兵团）；尿中氟化物含量检测考核范围包括全国13个参加燃煤型氟中毒监测项目的省（自治区、直辖市）；砖茶中氟化物含量检测考核范围包括全国7个参加饮茶型氟中毒监测项目的省（自治区）。

水中砷化物含量检测和尿中砷化物含量检测考核范围包括全国14个参加砷中毒监测项目的省（自治区、直辖市、新疆生产建设兵团）。

2.考核结果

2.1评价方法

采用Z比分值法对检测结果进行统计分析。

2.2含氟样品检测考核结果

2.2.1省级实验室考核结果

省级实验室中，28个反馈了水中氟化物含量检测结果，除1个不合格外，其余全部合格；13个反馈了尿中氟化物含量检测结果，除1个基本合格外，其余全部合格；5个反馈了砖茶中氟化物含量检测结果，考核结果均为合格。

2.2.2地、市、县级实验室考核结果

559个地、市、县级实验室反馈了水中氟化物含量检测结果，经考核，537个实验室合格，7个实验室基本合格，15个实验室不合格，合格率为97.32%。

122个地、市、县级实验室反馈了尿中氟化物含量检测结果，经考核，112个实验室合格，9个实验室基本合格，1个实验室不合格，合格率为91.80%。

39个地、市、县级实验室反馈了砖茶中氟化物含量检测结果，经考核，27个实验室合格，7个实验室基本合格，5个实验室不合格，合格率为87.18%。

2.3含砷样品检测考核结果

2.3.1省级实验室考核结果

省级实验室中，14个实验室的水中砷化物含量检测考核和尿中砷化物含量检测考核均合格，合格率均为100.00%。

2.3.2地、市、县级实验室考核结果

107个地、市、县级实验室反馈了水中砷化物含量检测结果，经考核，100个实验室合格，2个实验室基本合格，5个实验室不合格，合格率为95.33%。

62个地、市、县级实验室反馈了尿中砷化物含量检测结果，考核均合格，合格率均为100.00%。

3.考核样品浓度的公议值

以没有异常值的省级和地、市、县级实验室检测结果计算各考核样品的公议值，详见表16。含氟水样FS20170101和FS20170102的公议值分别为0.74±0.09mg/L和1.03±0.15mg/L；含氟冻干尿样FN20170101和FN20170102的公议值分别为0.94±0.12mg/L和2.22±0.21mg/L；含氟砖茶样品FC20170101和FC20170102的公议值分别为139±27mg/kg和385±45mg/kg；含砷水样AS20170101和AS20170102的公议值分别为0.030±0.006mg/L和0.147±0.021mg/L；含砷冻干尿样AN20170101和AN20170102的公议值分别为0.031±0.006mg/L和0.101±0.021mg/L。

4.存在的问题与建议

4.1部分实验室未按要求反馈检测数据

本年度大部分省份的实验室都在规定时间内反馈了检测结果，但也有少数省级和地、市、县级实验室没有上报检测数据。未反馈检测结果的实验室如下：

1）四川省：全部县级实验室砖茶氟检测结果和部分县级实验室尿氟检测结果。

2）甘肃省：省级实验室砖茶氟检测结果。

3）青海省：全部县级实验室水砷检测结果和尿砷检测结果。

4）云南省：部分县级实验室水氟检测结果。

5）西藏自治区：部分实验室水氟检测结果和砖茶氟检测结果。

分析反馈率偏低的原因有以下两点：一是部分实验室装备不齐全，开展砖茶氟含量、水砷含量和尿砷含量检测工作存在一定的困难；二是部分地、市、县级实验室人员不足，或技术人员的检测能力较难满足检测工作需要。建议各省加强各级氟、砷检测实验室的装配和各级实验室技术人员的培训。

4.2检测质量有待进一步提高

总体看来，本次考核的结果比较理想，大多数省级和地、市、县级实验室均具有较好的氟、砷检测能力。但是还存在部分实验室检测结果可疑或不合格。建议分析原因，查找不足，采取纠正措施，进而提高检测的精确度和准确度，鼓励实验室建立内部质量控制程序，开展常规的实验室内部质量控制。今后，省级实验室要进一步加强对地、市、县级实验室的技术支持，以使我国的地、市、县级地方病防治机构实验室都能够具有较高的氟、砷检测水平。