**2021年度全国地方病防治机构实验室氟、砷测定质量分析报告**

中国疾病预防控制中心地方病控制中心

为了适应现阶段我国地氟病和地砷病防治工作任务要求，进一步加强全国地方病防治机构实验室氟、砷测定质量控制，保证地方性氟中毒和地方性砷中毒监测、评价等各项工作质量，2021年中国疾病预防控制中心地方病控制中心继续开展了全国地方病防治机构实验室氟、砷测定质量考核，考核范围包括承担地方性氟中毒和地方性砷中毒监测任务的省、地市、县级氟、砷检测实验室。现将各实验室的考核结果分析如下。

**一、考核样品**

含氟考核样品：含氟水样，编号分别为FS20210101和FS20210102；含氟冻干尿样，编号分别为FN20210101和FN20210102；含氟砖茶样品，编号分别为FC20210101和FC20210102。

含砷考核样品：含砷水样，编号分别为AS20210101和AS20210102；含砷冻干尿样，编号分别为AN20210101和AN20210102。

**二、考核范围**

28个地方性氟中毒省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团参加了水中氟化物含量检测考核；15个省（自治区、直辖市）参加了尿中氟化物含量检测考核；7个饮茶型地氟病省（自治区）参加了砖茶中氟化物含量检测考核。

15个地方性砷中毒/高砷区省（自治区）和新疆生产建设兵团参加了水中砷化物含量检测考核；13个地方性砷中毒/高砷区省（自治区）参加了尿中砷化物含量检测考核。

**三、考核反馈情况**

全国地方病防治机构氟、砷检测结果反馈的总体情况详见表1。

表1 全国地方病防治机构氟、砷检测结果反馈情况

| 考核项目 | 省级反馈实验室数 | 地市、县级反馈实验室数 |
| --- | --- | --- |
| 水中氟化物含量检测 | 29 | 1136 |
| 尿中氟化物含量检测 | 15 | 343 |
| 砖茶中氟化物含量检测 | 7 | 169 |
| 水中砷化物含量检测 | 15 | 155 |
| 尿中砷化物含量检测 | 13 | 95 |

**四、评价方法**

采用Z比分值法对检测结果进行统计分析，Z分值的公议值来自于所有参加考核的实验室。Z分值的结果分为三种情况：（1）|Z|≤2，检测结果满意；（2）2＜|Z|＜3，检测结果可疑；3）|Z|≥3，检测结果不满意。

本次考核结果的判断标准:1）考核项目中两个考核样品的检测结果均为|Z|≤2，则该考核项目合格；2）考核项目中两个考核样品有任何一个检测结果出现|Z|≥3的情况，则该考核项目不合格；3）其余情况下为基本合格。

1. 考核结果

异常值的判定标准为Grubbs法。检测结果为异常值的实验室考核结果直接判定为不合格。排除了异常值后，考核结果如下。

（一）含氟样品检测考核结果

1.省级实验室考核结果

反馈了水中氟化物含量检测结果的29个省级实验室中，有28个合格，1个为不合格。结果详见表2。

反馈了尿中氟化物含量检测结果的15个省级实验室，考核结果全部合格。结果详见表3。

反馈了砖茶中氟化物含量检测结果的7个省级实验室中，5个考核结果为合格，2个为基本合格。结果详见表4。

2.地市、县级实验室考核结果

反馈了水中氟化物含量检测结果的1136个地市、县级实验室中，1079个实验室合格，27个实验室基本合格，30个实验室不合格，反馈合格率为95.0%。结果详见表5和表8。

反馈了尿中氟化物含量检测结果的343个地市、县级实验室中，332个实验室合格，5个实验室基本合格，6个实验室不合格，反馈合格率为96.8%。结果详见表6和表9。

反馈了砖茶中氟化物含量检测结果的169个地市、县级实验室中，157个实验室合格，8个实验室基本合格，4个实验室不合格，反馈合格率为92.9%。结果详见表7和表10。

（二）含砷样品检测考核结果

1.省级实验室考核结果

反馈了水中砷化物含量检测结果的15个省级实验室中，考核结果全部合格。结果详见表11。

反馈了尿中砷化物含量检测结果的13个省级实验室中，考核结果全部合格。结果详见表12。

2.地市、县级实验室考核结果

反馈了水中砷化物含量检测结果的155个地市、县级实验室中，151个实验室合格，1个实验室基本合格，3个实验室不合格，反馈合格率为97.4%。结果详见表13和表15。

反馈了尿中砷化物含量检测结果的95个地市、县级实验室中，93个实验室合格，2个实验室基本合格，反馈合格率为97.9%。结果详见表14和表16。

**六、考核样品浓度的公议值**

采用Grubbs法剔除异常值，以没有异常值的省级和地市、县级实验室检测结果计算各考核样品的公议值，详见表17。含氟水样FS20210101和FS20210102的公议值分别为0.47±0.09mg/L和1.48±0.12mg/L；含氟冻干尿样FN20210101和FN20210102的公议值分别为0.21±0.06mg/L和1.72±0.18mg/L；含氟砖茶样品FC20210101和FC20210102的公议值分别为145.3±35.1mg/kg和710.5±167.7mg/kg；含砷水样AS20210101和AS20210102的公议值分别为0.008±0.003mg/L和0.034±0.006mg/L；含砷冻干尿样AN20210101和AN20210102的公议值分别为0.034±0.009mg/L和0.141±0.033mg/L。

**七、存在的问题与建议**

（一）考核反馈情况

本年度参加质控考核工作的各级单位基本能够按质控考核通知文件中的要求上报结果，部分省份由于疫情影响稍有延迟，总体来说反馈情况比较理想。今年数据上报审核过程中出现的问题相对较少，由于系统原因导致的填报问题基本能够及时解决，但仍有部分实验室信息填写不完整，或者仅写缩写，给后期报告撰写及合格证书编辑带来不便，希望参加考核的各级单位今后反馈检测结果时实验室名称一定要填写完整。

（二）考核结果

总体看来，本次考核中大多数省级和地市、县级实验室的考核结果均比较理想，具有较好的氟、砷检测能力。但仍有个别不合格实验室仍未能及时查找原因并进行整改，个别省份连续三年不合格实验室超过半数，但并未深入分析问题原因。希望有问题省份的各级领导能够重视氟砷测定质量控制工作，认真查找原因，提高检测能力，为地氟病和地砷病的防治监测提供更精准的数据。

（三）检测问题

既往考核中发现，由于《尿中砷的测定 氢化物发生原子荧光法》标准中尿样消化温度不详，导致尿砷检测结果差异较大。2020年实验室质控会议上统一了消解温度，本次考核中该问题已经基本解决，尿砷检测结果均一性较好。在水氟检测中，电极法检测结果稳定，而离子色谱法出现较大的偏差，需要给予持续关注。希望各省的实验室人员能够加强沟通与交流，互通有无，特别是向有经验做得好的实验室学习。同时，省级实验室要切实加强对下级实验室技术人员的相关培训，提高实验室的整体检测水平，以保障检测工作能够高质量完成。

表2 省级实验室水中氟化物含量检测考核结果

| 序号 | 机构名称 | FS20210101  的Z值 | FS20210102  的Z值 | 考核结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京市疾病预防控制中心 | 0.67 | 0.40 | 合格 |
| 2 | 天津市疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.20 | 合格 |
| 3 | 河北省疾病预防控制中心 | -0.33 | -0.20 | 合格 |
| 4 | 山西省地方病防治研究所 | -0.67 | 0.40 | 合格 |
| 5 | 内蒙古自治区综合疾病预防控中心 | -1.00 | -0.60 | 合格 |
| 6 | 辽宁省疾病预防控制中心 | 0.33 | 0.40 | 合格 |
| 7 | 吉林省地方病第一防治研究所 | 0.00 | -0.20 | 合格 |
| 8 | 黑龙江省疾病预防控制中心 | 0.67 | 0.20 | 合格 |
| 9 | 江苏省疾病预防控制中心 | -0.33 | -0.40 | 合格 |
| 10 | 浙江省疾病预防控制中心 | -0.33 | -0.40 | 合格 |
| 11 | 安徽省疾病预防控制中心 | 0.33 | 0.00 | 合格 |
| 12 | 福建省疾病预防控制中心 | -0.67 | -0.40 | 合格 |
| 13 | 江西省疾病预防控制中心 | 0.33 | 0.80 | 合格 |
| 14 | 山东省地方病防治研究所 | -0.67 | -0.40 | 合格 |
| 15 | 河南省疾病预防控制中心 | 0.00 | -0.40 | 合格 |
| 16 | 湖北省疾病预防控制中心 | 0.00 | 1.00 | 合格 |
| 17 | 湖南省疾病预防控制中心 | -0.67 | -0.40 | 合格 |
| 18 | 广东省疾病预防控制中心 | 0.00 | -0.20 | 合格 |
| 19 | 广西壮族自治区疾病预防控制中心 | -0.33 | -0.20 | 合格 |
| 20 | 重庆市疾病预防控制中心 | 0.33 | 1.60 | 合格 |
| 21 | 四川省疾病预防控制中心 | 0.00 | 1.00 | 合格 |
| 22 | 云南省地方病防治所 | -0.67 | -0.40 | 合格 |
| 23 | 西藏自治区疾病预防控制中心 | 2.33 | 3.60 | 不合格 |
| 24 | 陕西省地方病防治研究所 | 0.67 | 0.40 | 合格 |
| 25 | 甘肃省疾病预防控制中心 | -1.00 | -0.80 | 合格 |
| 26 | 青海省地方病预防控制所 | 1.00 | -0.60 | 合格 |
| 27 | 宁夏回族自治区疾病预防控制中心 | 0.33 | 0.20 | 合格 |
| 28 | 新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心 | -0.33 | -0.25 | 合格 |
| 29 | 新疆生产建设兵团疾病预防控制中心 | 0.33 | 0.20 | 合格 |

表3 省级实验室尿中氟化物含量检测考核结果

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 机构名称 | FN20210101  的Z值 | FN20210102  的Z值 | 考核结果 |
| 1 | 天津市疾病预防控制中心 | 0.00 | 1.00 | 合格 |
| 2 | 河北省疾病预防控制中心 | 0.50 | -1.33 | 合格 |
| 3 | 辽宁省疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.67 | 合格 |
| 4 | 内蒙古自治区综合疾病预防控制中心 | -0.50 | -1.33 | 合格 |
| 5 | 江西省疾病预防控制中心 | -0.50 | 0.50 | 合格 |
| 6 | 湖北省疾病预防控制中心 | -0.50 | 0.50 | 合格 |
| 7 | 湖南省疾病预防控制中心 | -1.00 | 0.50 | 合格 |
| 8 | 广西壮族自治区疾病预防控制中心 | -0.50 | -0.67 | 合格 |
| 9 | 重庆市疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.33 | 合格 |
| 10 | 四川省疾病预防控制中心 | 0.00 | -0.17 | 合格 |
| 11 | 贵州省疾病预防控制中心 | -2.00 | 0.67 | 合格 |
| 12 | 云南省地方病防治所 | -0.50 | -0.17 | 合格 |
| 13 | 陕西省地方病防治研究所 | 0.00 | -0.33 | 合格 |
| 14 | 甘肃省疾病预防控制中心 | -1.00 | 0.83 | 合格 |
| 15 | 新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.33 | 合格 |

表4 省级实验室砖茶中氟化物含量检测考核结果

| 序号 | 机构名称 | FC20210101  的Z值 | FC20210102  的Z值 | 考核结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内蒙古自治区综合疾病预防控制中心 | 0.39 | 0.10 | 合格 |
| 2 | 四川省疾病预防控制中心 | 0.84 | -2.57 | 基本合格 |
| 3 | 西藏自治区疾病预防控制中心 | 2.34 | 2.68 | 基本合格 |
| 4 | 甘肃省疾病预防控制中心 | 0.07 | 0.78 | 合格 |
| 5 | 青海省地方病预防控制所 | -0.45 | -0.13 | 合格 |
| 6 | 宁夏回族自治区疾病预防控制中心 | 0.67 | 0.80 | 合格 |
| 7 | 新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心 | 0.68 | 0.79 | 合格 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 省份 | 预报实验室数 | 反馈实验室数 | 合格实验室数 | 反馈合格率 |
| 1 | 北京 | 10 | 10 | 8 | 80.0% |
| 2 | 天津 | 10 | 10 | 10 | 100.0% |
| 3 | 河北 | 108 | 108 | 108 | 100.0% |
| 4 | 山西 | 71 | 71 | 71 | 100.0% |
| 5 | 内蒙古 | 95 | 94 | 88 | 93.6% |
| 6 | 辽宁 | 65 | 62 | 61 | 98.4% |
| 7 | 吉林 | 22 | 22 | 22 | 100.0% |
| 8 | 黑龙江 | 30 | 30 | 30 | 100.0% |
| 9 | 江苏 | 6 | 6 | 6 | 100.0% |
| 10 | 浙江 | 9 | 9 | 9 | 100.0% |
| 11 | 安徽 | 28 | 28 | 28 | 100.0% |
| 12 | 福建 | 45 | 45 | 45 | 100.0% |
| 13 | 江西 | 35 | 35 | 35 | 100.0% |
| 14 | 山东 | 46 | 46 | 42 | 91.3% |
| 15 | 河南 | 122 | 122 | 122 | 100.0% |
| 16 | 湖北 | 39 | 39 | 39 | 100.0% |
| 17 | 湖南 | 5 | 5 | 5 | 100.0% |
| 18 | 广东 | 53 | 51 | 48 | 94.1% |
| 19 | 广西 | 21 | 21 | 21 | 100.0% |
| 20 | 重庆 | 6 | 6 | 6 | 100.0% |
| 21 | 四川 | 48 | 48 | 37 | 77.1% |
| 22 | 云南 | 18 | 18 | 17 | 94.4% |
| 23 | 西藏 | 7 | 7 | 1 | 14.3% |
| 24 | 陕西 | 76 | 76 | 76 | 100.0% |
| 25 | 甘肃 | 61 | 61 | 54 | 88.5% |
| 26 | 青海 | 51 | 51 | 43 | 84.3% |
| 27 | 宁夏 | 24 | 24 | 24 | 100.0% |
| 28 | 新疆 | 20 | 20 | 12 | 60.0% |
| 29 | 新疆兵团 | 11 | 11 | 11 | 100.0% |
| 合计 |  | 1142 | 1136 | 1079 | 95.0% |

表5 各省地市、县级实验室水中氟化物含量检测考核结果汇总

表6 各省地市、县级实验室尿中氟化物含量检测考核结果汇总

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 省份 | 预报实验室数 | 反馈实验室数 | 合格实验室数 | 反馈合格率 |
| 1 | 天津 | 10 | 10 | 10 | 100.0% |
| 2 | 河北 | 108 | 108 | 108 | 100.0% |
| 3 | 辽宁 | 14 | 14 | 14 | 100.0% |
| 4 | 内蒙古 | 11 | 11 | 11 | 100.0% |
| 5 | 江西 | 15 | 15 | 15 | 100.0% |
| 6 | 湖北 | 20 | 20 | 20 | 100.0% |
| 7 | 湖南 | 10 | 10 | 10 | 100.0% |
| 8 | 广西 | 4 | 4 | 4 | 100.0% |
| 9 | 重庆 | 13 | 13 | 13 | 100.0% |
| 10 | 四川 | 46 | 46 | 44 | 95.6% |
| 11 | 贵州 | 9 | 9 | 8 | 88.9% |
| 12 | 云南 | 30 | 31 | 24 | 77.4% |
| 13 | 陕西 | 39 | 39 | 38 | 97.4% |
| 14 | 甘肃 | 13 | 13 | 13 | 100.0% |
| 合计 |  | 342 | 343 | 332 | 96.8% |

表7 各省地市、县级实验室砖茶中氟化物含量检测考核结果汇总

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 省份 | 预报实验室数 | 反馈实验室数 | 合格实验室数 | 反馈合格率 |
| 1 | 内蒙古 | 54 | 53 | 53 | 100.0% |
| 2 | 四川 | 33 | 33 | 25 | 75.8% |
| 3 | 西藏 | 7 | 7 | 3 | 42.8% |
| 4 | 甘肃 | 11 | 11 | 11 | 100.0% |
| 5 | 青海 | 51 | 51 | 51 | 100.0% |
| 6 | 宁夏 | 8 | 8 | 8 | 100.0% |
| 7 | 新疆 | 6 | 6 | 6 | 100.0% |
| 合计 |  | 170 | 169 | 157 | 92.9% |

表8 地市、县级实验室水中氟化物含量检测考核结果

| 省份 | 机构名称 | FS20210101  的Z值 | FS20210102  的Z值 | 考核结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京 | 北京市大兴区疾病预防控制中心 | -0.33 | -0.20 | 合格 |
|  | 北京市密云区疾病预防控制中心 | -2.33 | -0.60 | 基本合格 |
|  | 北京市平谷区疾病预防控制中心 | -2.33 | -1.60 | 基本合格 |
|  | 北京市延庆区疾病预防控制中心 | -0.67 | -0.20 | 合格 |
|  | 北京市怀柔区疾病预防控制中心 | -0.67 | -0.40 | 合格 |
|  | 北京市昌平区疾病预防控制中心 | 0.33 | 0.00 | 合格 |
|  | 北京市朝阳区疾病预防控制中心 | -0.67 | 0.20 | 合格 |
|  | 北京市海淀区疾病预防控制中心 | -1.67 | -0.40 | 合格 |
|  | 北京市通州区疾病预防控制中心 | -2.00 | -0.60 | 合格 |
|  | 北京市顺义区疾病预防控制中心 | -1.67 | -0.80 | 合格 |
| 天津 | 天津市东丽区疾病预防控制中心 | -0.67 | -0.40 | 合格 |
|  | 天津市北辰区疾病预防控制中心 | 0.33 | 0.80 | 合格 |
|  | 天津市宁河区疾病预防控制中心 | 0.67 | 0.60 | 合格 |
|  | 天津市宝坻区疾病预防控制中心 | -0.33 | 0.00 | 合格 |
|  | 天津市武清区疾病预防控制中心 | -1.33 | -0.20 | 合格 |
|  | 天津市津南区疾病预防控制中心 | -0.33 | 0.40 | 合格 |
|  | 天津市滨海新区疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.80 | 合格 |
|  | 天津市蓟州区疾病预防控制中心 | -0.33 | 0.00 | 合格 |
|  | 天津市西青区疾病预防控制中心 | -0.33 | 0.60 | 合格 |
|  | 天津市静海区疾病预防控制中心 | -0.67 | 0.20 | 合格 |
| 河北 | 保定市疾病预防控制中心 | 0.33 | 0.20 | 合格 |
|  | 博野县疾病预防控制中心 | 0.33 | 0.20 | 合格 |
|  | 唐县疾病预防控制中心 | 0.33 | 0.00 | 合格 |
|  | 安新县疾病预防控制中心 | 0.33 | -0.20 | 合格 |
|  | 定兴县疾病预防控制中心 | 0.67 | -0.20 | 合格 |
|  | 容城县疾病预防控制中心 | 0.67 | 0.20 | 合格 |
|  | 徐水区疾病预防控制中心 | 0.67 | 0.20 | 合格 |
|  | 曲阳县疾病预防控制中心 | 0.33 | -0.20 | 合格 |
|  | 涞源县疾病预防控制中心 | 0.67 | 0.20 | 合格 |
|  | 涿州市疾病预防控制中心 | 0.33 | 0.00 | 合格 |
|  | 清苑区疾病预防控制中心 | 0.67 | 0.00 | 合格 |
|  | 蠡县疾病预防控制中心 | 0.33 | 0.00 | 合格 |
|  | 阜平县疾病预防控制中心 | 0.67 | 0.00 | 合格 |
|  | 雄县疾病预防控制中心 | 0.00 | -0.20 | 合格 |
|  | 高碑店市疾病预防控制中心 | 0.33 | -0.20 | 合格 |
|  | 高阳县疾病预防控制中心 | 0.33 | 0.00 | 合格 |
|  | 唐山市疾病预防控制中心 | 0.67 | 0.20 | 合格 |
|  | 唐山市丰润区疾病预防控制中心 | 0.33 | 0.00 | 合格 |
|  | 乐亭县疾病预防控制中心 | 0.67 | 0.00 | 合格 |
|  | 滦州市疾病预防控制中心 | 1.33 | 0.60 | 合格 |
|  | 玉田县疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.80 | 合格 |
|  | 廊坊市疾病预防控制中心 | 0.33 | 0.00 | 合格 |
|  | 三河市疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.00 | 合格 |
|  | 大城县疾病预防控制中心 | 0.67 | 0.40 | 合格 |
|  | 安次区疾病预防控制中心 | -0.33 | -0.40 | 合格 |
|  | 文安县疾病预防控制中心 | 0.67 | 0.20 | 合格 |
|  | 永清县疾病预防控制中心 | -0.33 | -0.20 | 合格 |
|  | 霸州市疾病预防控制中心 | -0.33 | -0.40 | 合格 |
|  | 香河县疾病预防控制中心 | 0.33 | -0.20 | 合格 |
|  | 张家口市地方病防治所 | 0.00 | 0.20 | 合格 |
|  | 宣化区疾病预防控制中心 | 0.33 | 0.00 | 合格 |
|  | 尚义县疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.20 | 合格 |
|  | 康保县疾病预防控制中心 | 0.33 | 0.00 | 合格 |
|  | 张北县疾病预防控制中心 | 0.67 | 0.00 | 合格 |
|  | 沽源县疾病预防控制中心 | 0.33 | 0.00 | 合格 |
|  | 蔚县疾病预防控制中心 | 0.67 | 0.00 | 合格 |
|  | 赤城县疾病预防控制中心 | 0.33 | -0.20 | 合格 |
|  | 阳原县疾病预防控制中心 | 0.67 | -0.20 | 合格 |
|  | 承德市疾病预防控制中心 | 0.00 | -0.20 | 合格 |
|  | 丰宁满族自治县疾病预防控制中心 | -0.33 | -0.20 | 合格 |
|  | 双桥区疾病预防控制中心 | -0.67 | -0.20 | 合格 |
|  | 围场满族蒙古族自治县疾病预防控制中心 | -0.33 | -0.20 | 合格 |
|  | 滦平县疾病预防控中心 | -0.33 | -0.20 | 合格 |
|  | 隆化县疾病预防控制中心 | -0.33 | -0.40 | 合格 |
|  | 沧州市疾病预防控制中心 | 0.67 | -0.20 | 合格 |
|  | 东光县疾病预防控制中心 | 0.67 | -0.20 | 合格 |
|  | 任丘市疾病预防控制中心 | 0.33 | 0.20 | 合格 |
|  | 南皮县疾病预防控制中心 | 0.00 | -0.20 | 合格 |
|  | 吴桥县疾病预防控制中心 | 0.33 | -0.20 | 合格 |
|  | 沧县疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.20 | 合格 |
|  | 河间市疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.20 | 合格 |
|  | 泊头市疾病预防控制中心 | 0.33 | -0.40 | 合格 |
|  | 海兴县疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.00 | 合格 |
|  | 献县疾病预防控制中心 | 0.33 | -0.20 | 合格 |
|  | 盐山县疾病预防控制中心 | 0.33 | 0.20 | 合格 |
|  | 运河区疾病预防控制中心 | 0.67 | 0.20 | 合格 |
|  | 青县疾病预防控制中心 | -0.33 | -0.20 | 合格 |
|  | 黄骅市疾病预防控制中心 | 0.67 | 0.00 | 合格 |
|  | 石家庄市疾病预防控制中心 | -0.33 | -0.40 | 合格 |
|  | 平山县疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.20 | 合格 |
|  | 无极县疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.20 | 合格 |
|  | 晋州市疾病预防控制中心 | -0.33 | -0.40 | 合格 |
|  | 深泽县疾病预防控制中心 | -0.67 | -0.60 | 合格 |
|  | 灵寿县疾病预防控制中心 | -0.67 | -0.20 | 合格 |
|  | 赞皇县疾病预防控制中心 | -0.67 | -0.40 | 合格 |
|  | 赵县疾病预防控制中心 | -0.33 | -0.20 | 合格 |
|  | 辛集市疾病预防控制中心 | 0.33 | 0.40 | 合格 |
|  | 高邑县疾病预防控制中心 | -0.33 | 0.00 | 合格 |
|  | 秦皇岛市疾病预防控制中心 | 0.33 | 0.00 | 合格 |
|  | 青龙满族自治县疾病预防控制中心 | 0.00 | -0.20 | 合格 |
|  | 衡水市疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.60 | 合格 |
|  | 衡水市冀州区疾病预防控制中心 | 0.67 | 0.40 | 合格 |
|  | 安平县疾病预防控制中心 | 1.33 | 0.40 | 合格 |
|  | 故城县疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.40 | 合格 |
|  | 景县疾病预防控制中心 | 0.67 | 0.20 | 合格 |
|  | 枣强县疾病预防控制中心 | 0.67 | 0.40 | 合格 |
|  | 衡水市桃城区疾病预防控制中心 | 1.33 | 0.60 | 合格 |
|  | 武强县疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.20 | 合格 |
|  | 武邑县疾病预防控制中心 | 0.67 | 0.40 | 合格 |
|  | 深州市疾病预防控制中心 | 1.33 | 0.60 | 合格 |
|  | 阜城县疾病预防控制中心 | 0.67 | 0.20 | 合格 |
|  | 饶阳县疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.20 | 合格 |
|  | 邢台市疾病预防控制中心 | 0.67 | 0.60 | 合格 |
|  | 临西县疾病预防控制中心 | 1.33 | 0.80 | 合格 |
|  | 任泽区疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.80 | 合格 |
|  | 南宫市疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.60 | 合格 |
|  | 威县疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.60 | 合格 |
|  | 巨鹿县疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.40 | 合格 |
|  | 平乡县疾病预防控制中心 | 0.67 | 0.20 | 合格 |
|  | 广宗县疾病预防控制中心 | 0.33 | 0.80 | 合格 |
|  | 柏乡县疾病预防控制中心 | 0.67 | 0.60 | 合格 |
|  | 清河县疾病预防控制中心 | 0.67 | 0.40 | 合格 |
|  | 隆尧县疾病预防控制中心 | 1.33 | 0.80 | 合格 |
|  | 邯郸市疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.40 | 合格 |
|  | 丛台区疾病预防控制中心 | 1.33 | 0.40 | 合格 |
|  | 临漳县疾病预防控制中心 | 0.67 | 0.40 | 合格 |
|  | 复兴区疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.40 | 合格 |
|  | 大名县疾病预防控制中心 | 0.33 | 0.20 | 合格 |
|  | 广平县疾病预防控制中心 | 1.33 | 0.60 | 合格 |
|  | 成安县疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.00 | 合格 |
|  | 永年区疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.60 | 合格 |
|  | 磁县疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.60 | 合格 |
|  | 肥乡区疾病预防控制中心 | 1.33 | 0.40 | 合格 |
|  | 邯山区疾病预防控制中心 | 1.33 | 0.40 | 合格 |
|  | 邱县疾病预防控制中心 | 1.33 | 0.60 | 合格 |
|  | 馆陶县疾病预防控制中心 | 1.33 | 0.60 | 合格 |
|  | 魏县疾病预防控制中心 | 0.67 | 0.20 | 合格 |
|  | 鸡泽县疾病预防控制中心 | 0.33 | 0.20 | 合格 |
| 山西 | 临汾市疾病预防控制中心 | -1.33 | 0.00 | 合格 |
|  | 乡宁县疾病预防控制中心 | -1.33 | -0.40 | 合格 |
|  | 侯马市疾病预防控制中心 | -0.33 | 0.40 | 合格 |
|  | 吉县地方病防治研究所 | -1.33 | -0.20 | 合格 |
|  | 大宁县疾病预防控制中心 | 0.33 | 0.20 | 合格 |
|  | 尧都区疾病预防控制中心 | -1.33 | -0.20 | 合格 |
|  | 曲沃县疾病预防控制中心 | -1.67 | -0.40 | 合格 |
|  | 永和县疾病预防控制中心 | -0.67 | 0.00 | 合格 |
|  | 汾西县疾病预防控制中心 | 0.33 | 0.20 | 合格 |
|  | 洪洞县地方病防治中心 | 0.33 | 0.20 | 合格 |
|  | 浮山县疾病预防控制中心 | -0.33 | 0.40 | 合格 |
|  | 翼城县疾病预防控制中心 | 0.33 | 0.40 | 合格 |
|  | 襄汾县疾病预防控制中心 | -1.33 | -0.20 | 合格 |
|  | 霍州市疾病预防控制中心 | 0.33 | 0.20 | 合格 |
|  | 吕梁市疾病预防控制中心 | 0.00 | -0.40 | 合格 |
|  | 临县疾病预防控制中心 | -0.33 | -1.40 | 合格 |
|  | 交城县疾病预防控制中心 | -2.00 | -1.00 | 合格 |
|  | 兴县疾病预防控制中心 | -2.00 | -1.40 | 合格 |
|  | 孝义市疾病预防控制中心 | -2.00 | -1.40 | 合格 |
|  | 文水县疾病预防控制中心 | -0.67 | -0.60 | 合格 |
|  | 柳林县疾病预防控制中心 | 0.67 | 0.20 | 合格 |
|  | 汾阳市疾病预防控制中心 | -1.00 | -1.20 | 合格 |
|  | 石楼县疾病预防控制中心 | -1.33 | -0.40 | 合格 |
|  | 大同市疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.20 | 合格 |
|  | 云州区疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.20 | 合格 |
|  | 天镇县疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.20 | 合格 |
|  | 左云县疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.20 | 合格 |
|  | 广灵县疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.20 | 合格 |
|  | 新荣区疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.20 | 合格 |
|  | 浑源县疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.20 | 合格 |
|  | 阳高县疾控预防控制中心 | 0.00 | 0.20 | 合格 |
|  | 太原市疾病预防控制中心 | -0.67 | 0.00 | 合格 |
|  | 太原市万柏林区疾病预防控制中心 | -1.00 | -0.20 | 合格 |
|  | 古交市疾病预防控制中心 | -1.00 | -0.40 | 合格 |
|  | 太原市小店区疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.20 | 合格 |
|  | 太原市晋源区疾病预防控制中心 | 0.67 | 0.20 | 合格 |
|  | 清徐县疾病预防控制中心 | 0.00 | -0.20 | 合格 |
|  | 太原市迎泽区疾病预防控制中心 | -0.67 | -0.60 | 合格 |
|  | 忻州市疾病预防控制中心 | -0.67 | -0.20 | 合格 |
|  | 五台县疾病预防控制中心 | -0.67 | 0.00 | 合格 |
|  | 代县疾病预防控制中心 | -0.67 | -0.20 | 合格 |
|  | 原平市疾病预防控制中心 | -0.67 | -0.60 | 合格 |
|  | 定襄县疾病预防控制中心 | -0.67 | -0.20 | 合格 |
|  | 忻府区疾病预防控制中心 | -0.67 | 0.00 | 合格 |
|  | 河曲县疾病预防控制中心 | -0.67 | -0.60 | 合格 |
|  | 繁峙县疾病预防控制中心 | -0.67 | -0.20 | 合格 |
|  | 晋中市疾病预防控制中心 | -0.67 | 0.00 | 合格 |
|  | 介休市疾病预防控制中心 | -0.67 | 0.00 | 合格 |
|  | 太谷区疾病预防控制中心 | 0.67 | 0.40 | 合格 |
|  | 平遥县疾病预防控制中心 | -1.67 | -1.40 | 合格 |
|  | 榆次区疾病预防控制中心 | -0.33 | 0.00 | 合格 |
|  | 灵石县疾病预防控制中心 | 0.00 | -0.20 | 合格 |
|  | 祁县疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.20 | 合格 |
|  | 朔州市疾病预防控制中心 | -1.00 | -0.40 | 合格 |
|  | 山阴县疾病预防控制中心 | -1.00 | -0.40 | 合格 |
|  | 应县疾病预防控制中心 | -1.00 | -0.40 | 合格 |
|  | 怀仁市疾病预防控制中心 | -1.00 | -0.40 | 合格 |
|  | 朔城区疾病预防控制中心 | -0.67 | -0.40 | 合格 |
|  | 运城市疾病预防控制中心 | -0.33 | -0.20 | 合格 |
|  | 万荣县疾病预防控制中心 | 0.67 | -1.20 | 合格 |
|  | 临猗县疾病预防控制中心 | -0.33 | -0.40 | 合格 |
|  | 夏县疾病预防控制中心 | 1.00 | -1.00 | 合格 |
|  | 新绛县疾病预防控制中心 | 0.67 | 0.20 | 合格 |
|  | 永济市疾病预防控制中心 | -0.33 | -1.40 | 合格 |
|  | 河津市疾病预防控制中心 | -0.67 | -0.40 | 合格 |
|  | 盐湖区疾病预防控制中心 | -0.33 | -0.40 | 合格 |
|  | 稷山县疾病预防控制中心 | 0.67 | -1.00 | 合格 |
|  | 芮城县疾病预防控制中心 | 0.00 | -0.40 | 合格 |
|  | 闻喜县疾病预防控制中心 | 0.00 | -0.80 | 合格 |
|  | 阳泉市疾病预防控制中心 | -0.67 | -0.60 | 合格 |
|  | 盂县疾病预防控制中心 | -1.00 | -0.60 | 合格 |
| 内蒙古 | 乌兰察布市地方病防治中心 | 0.33 | 0.40 | 合格 |
|  | 丰镇市疾病预防控制中心 | 2.33 | 0.00 | 基本合格 |
|  | 兴和县疾病预防控制中心 | 1.33 | 0.80 | 合格 |
|  | 凉城县疾病预防控制中心 | 0.67 | 1.40 | 合格 |
|  | 化德县疾病预防控制中心 | 2.33 | 1.60 | 基本合格 |
|  | 卓资县疾病预防控制中心 | 2.00 | 1.60 | 合格 |
|  | 商都县病预防控制中心 | 3.33 | 0.00 | 不合格 |
|  | 四子王旗疾病预防控制中心 | 0.00 | -0.20 | 合格 |
|  | 察右中旗疾病预防控制中心 | 1.33 | 1.00 | 合格 |
|  | 察右前旗疾病预防控制中心 | -0.33 | -1.60 | 合格 |
|  | 察右后旗疾病预防控制中心 | 1.33 | 0.60 | 合格 |
|  | 集宁区疾病预防控制中心 | 2.33 | -0.40 | 基本合格 |
|  | 兴安盟疾病预防控制中心 | -1.00 | -0.80 | 合格 |
|  | 乌兰浩特市疾病预防控制中心 | -0.67 | -0.60 | 合格 |
|  | 扎赉特旗疾病预防控制中心 | -0.33 | -0.80 | 合格 |
|  | 兴安盟科尔沁右翼中旗疾病预防控制中心 | -1.00 | -0.80 | 合格 |
|  | 科尔沁右翼前旗疾病预防控制中心 | -1.33 | -0.80 | 合格 |
|  | 突泉县疾病预防控制中心 | -1.00 | -0.60 | 合格 |
|  | 阿尔山市疾病预防控制中心 | -1.67 | -1.20 | 合格 |
|  | 包头市疾病预防控制中心 | 0.67 | 0.20 | 合格 |
|  | 包头市九原区疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.00 | 合格 |
|  | 固阳县疾病预防控制中心 | 0.67 | 0.40 | 合格 |
|  | 土默特右旗疾病预防控制中心 | 0.67 | 0.80 | 合格 |
|  | 达茂旗疾病预防控制中心 | 0.33 | 0.60 | 合格 |
|  | 呼伦贝尔市疾病控制中心 | 1.00 | 1.20 | 合格 |
|  | 扎兰屯市疾病预防控制中心 | 0.67 | 1.80 | 合格 |
|  | 扎赉诺尔区疾病预防控制中心 | 0.00 | -0.20 | 合格 |
|  | 新巴尔虎右旗疾控中心 | 1.00 | 1.60 | 合格 |
|  | 新巴尔虎左旗疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.40 | 合格 |
|  | 满洲里市疾病预防控制中心 | 1.67 | 1.80 | 合格 |
|  | 牙克石市疾病预防控制中心 | 0.67 | 0.60 | 合格 |
|  | 鄂温克族自治旗疾病预防控制中心 | 0.67 | 0.60 | 合格 |
|  | 陈巴尔虎旗疾病预防控制中心 | 0.33 | -0.20 | 合格 |
|  | 额尔古纳市疾病预防控制中心 | 0.33 | 0.40 | 合格 |
|  | 呼和浩特市疾病预防控制中心 | 0.67 | 0.00 | 合格 |
|  | 和林格尔县疾病预防控制中心 | 0.33 | 0.20 | 合格 |
|  | 呼和浩特市回民区疾病预防控制中心 | -2.00 | 0.40 | 合格 |
|  | 土默特左旗疾病预防控制中心 | -1.00 | -0.20 | 合格 |
|  | 托县疾病预防控制中心 | -0.67 | -0.80 | 合格 |
|  | 武川县疾病预防控制中心 | -0.33 | 0.60 | 合格 |
|  | 清水河县疾病预防控制中心 | -0.33 | 0.00 | 合格 |
|  | 玉泉区疾病预防控制中心 | 0.00 | 1.40 | 合格 |
|  | 赛罕区疾病预防控制中心 | -0.33 | 1.00 | 合格 |
|  | 巴彦淖尔市疾病预防控制中心 | -0.33 | -0.80 | 合格 |
|  | 乌拉特中旗疾病预防控制中心 | -0.67 | -2.60 | 基本合格 |
|  | 乌拉特前旗疾病预防控制中心 | 0.33 | -1.00 | 合格 |
|  | 乌拉特后旗疾病预防控制中心 | 0.33 | -2.00 | 合格 |
|  | 五原县疾病预防控制中心 | 0.00 | -1.40 | 合格 |
|  | 杭锦后旗疾病预防控制中心 | -0.33 | -2.20 | 基本合格 |
|  | 磴口县疾病预防控制中心 | -0.67 | -2.00 | 合格 |
|  | 赤峰市疾病预防控制中心 | 0.67 | 0.40 | 合格 |
|  | 赤峰市元宝山区疾病预防控制中心 | 0.67 | 0.40 | 合格 |
|  | 克什克腾旗疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.40 | 合格 |
|  | 喀喇沁旗疾病预防控制中心 | 0.33 | 0.00 | 合格 |
|  | 宁城县疾病预防控制中心 | -0.67 | -0.20 | 合格 |
|  | 巴林右旗疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.00 | 合格 |
|  | 巴林左旗疾病预防控制中心 | -0.33 | -0.40 | 合格 |
|  | 敖汉旗疾病预防控制中心 | 0.67 | 0.00 | 合格 |
|  | 林西县疾病预防控制中心 | 0.00 | -0.40 | 合格 |
|  | 翁牛特旗疾病预防控制中心 | 0.67 | 0.40 | 合格 |
|  | 阿鲁科尔沁旗疾病预防控制中心 | 1.33 | 1.00 | 合格 |
|  | 通辽市地方病防治站 | 0.67 | 0.60 | 合格 |
|  | 通辽市奈曼旗疾病预防控制中心 | 0.33 | 0.20 | 合格 |
|  | 库伦旗疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.40 | 合格 |
|  | 开鲁县疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.20 | 合格 |
|  | 扎鲁特旗疾病预防控制中心 | 0.67 | 0.00 | 合格 |
|  | 通辽市科尔沁区疾病预防控制中心 | 0.67 | 0.40 | 合格 |
|  | 科尔沁左翼中旗疾病预防控制中心 | 0.67 | 0.20 | 合格 |
|  | 科尔沁左翼后旗疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.20 | 合格 |
|  | 鄂尔多斯市疾病预防控制中心 | 0.00 | -0.20 | 合格 |
|  | 鄂尔多斯市东胜区疾病预防控制中心 | 1.67 | 0.60 | 合格 |
|  | 乌审旗疾病预防控制中心 | 0.67 | 0.20 | 合格 |
|  | 伊金霍洛旗疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.40 | 合格 |
|  | 准格尔旗疾病预防控制中心 | 0.67 | 0.00 | 合格 |
|  | 杭锦旗疾病预防控制中心 | 0.67 | 0.40 | 合格 |
|  | 达拉特旗疾病预防控制中心 | 0.33 | 0.20 | 合格 |
|  | 鄂托克前旗疾病预防控制中心 | -1.67 | -0.60 | 合格 |
|  | 鄂托克旗疾病预防控制中心 | 1.33 | -0.20 | 合格 |
|  | 锡林郭勒盟地方病防治中心 | 0.33 | 0.40 | 合格 |
|  | 东乌珠穆沁旗疾病预防控制中心 | -1.33 | -0.40 | 合格 |
|  | 二连浩特市疾病预防控制中心 | 0.67 | 0.20 | 合格 |
|  | 内蒙古太仆寺旗疾病预防控制中心 | -1.00 | -0.60 | 合格 |
|  | 正蓝旗疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.20 | 合格 |
|  | 正镶白旗疾病预防控制中心 | 0.00 | -0.20 | 合格 |
|  | 苏尼特右旗疾病预防控制中心 | 0.67 | -0.20 | 合格 |
|  | 苏尼特左旗疾病预防控制中心 | -1.00 | -0.60 | 合格 |
|  | 西乌珠穆沁旗疾病预防控制中心 | 0.67 | 0.40 | 合格 |
|  | 锡林浩特市疾病预防控制中心 | -0.33 | 0.20 | 合格 |
|  | 镶黄旗疾病预防控制中心 | -1.00 | -0.60 | 合格 |
|  | 阿巴嘎旗疾病预防控制中心 | -1.33 | -0.40 | 合格 |
|  | 阿拉善盟疾病预防控制中心 | -0.33 | -0.80 | 合格 |
|  | 阿拉善右旗疾病预防控制中心 | -0.67 | -0.40 | 合格 |
|  | 阿拉善左旗疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.00 | 合格 |
|  | 额济纳旗疾病预防控制中心 | -0.33 | -0.60 | 合格 |
| 辽宁 | 丹东市疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.40 | 合格 |
|  | 东港市疾病预防控制中心 | 0.33 | 0.00 | 合格 |
|  | 凤城市疾病预防控制中心 | 1.33 | 0.40 | 合格 |
|  | 宽甸满族自治县疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.40 | 合格 |
|  | 丹东市振安区疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.40 | 合格 |
|  | 大连市疾病预防控制中心 | -0.33 | 1.00 | 合格 |
|  | 庄河市疾病预防控制中心 | -0.67 | 1.20 | 合格 |
|  | 普兰店区疾病预防控制中心 | -0.67 | 1.40 | 合格 |
|  | 瓦房店市疾病预防控制中心 | -0.67 | 1.00 | 合格 |
|  | 大连金普新区疾病预防控制中心 | -1.00 | 1.00 | 合格 |
|  | 抚顺市疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.20 | 合格 |
|  | 朝阳市疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.40 | 合格 |
|  | 凌源市疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.40 | 合格 |
|  | 北票市疾病预防控制中心 | -0.33 | 0.40 | 合格 |
|  | 朝阳市双塔区疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.40 | 合格 |
|  | 喀喇沁左翼蒙古族自治县疾病预防控制中心 | -0.33 | 0.40 | 合格 |
|  | 建平县疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.40 | 合格 |
|  | 朝阳县疾病预防控制中心 | -0.33 | 0.40 | 合格 |
|  | 朝阳市龙城区疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.40 | 合格 |
|  | 本溪市疾病预防控制中心 | 0.00 | -0.40 | 合格 |
|  | 本溪满族自治县疾病预防控制中心 | -0.33 | -0.20 | 合格 |
|  | 沈阳市疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.20 | 合格 |
|  | 沈阳市于洪区疾病预防控制中心 | -0.33 | 0.60 | 合格 |
|  | 沈阳市康平县疾病预防控制中心 | 0.67 | 0.60 | 合格 |
|  | 新民市疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.00 | 合格 |
|  | 沈阳市沈北新区疾病预防控制中心 | 0.67 | 0.20 | 合格 |
|  | 法库县疾病预防控制中心 | -0.33 | 0.00 | 合格 |
|  | 沈阳市辽中区疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.20 | 合格 |
|  | 沈阳市铁西区疾病预防控制中心 | 0.67 | 0.40 | 合格 |
|  | 盘锦检验检测中心 | 1.00 | 0.40 | 合格 |
|  | 大洼区疾病预防控制中心 | 1.33 | 0.80 | 合格 |
|  | 营口市疾病预防控制中心 | 0.67 | 0.00 | 合格 |
|  | 大石桥市疾病预防控制中心 | 1.33 | 0.60 | 合格 |
|  | 盖州市疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.20 | 合格 |
|  | 营口市鲅鱼圈区疾病预防控制中心 | 0.67 | 0.20 | 合格 |
|  | 葫芦岛市疾病预防控制中心 | 2.00 | 1.00 | 合格 |
|  | 兴城市疾病预防控制中心 | 1.33 | 0.60 | 合格 |
|  | 南票区疾病预防控制中心 | 1.33 | 0.60 | 合格 |
|  | 建昌县疾病预防控制中心 | 1.33 | 0.40 | 合格 |
|  | 绥中县疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.40 | 合格 |
|  | 连山区疾病预防控制中心 | 1.67 | 0.60 | 合格 |
|  | 辽阳市疾病预防控制中心 | 0.67 | 0.60 | 合格 |
|  | 辽阳县疾病预防控制中心 | 0.67 | 0.20 | 合格 |
|  | 铁岭市疾病预防控制中心 | 0.33 | 0.60 | 合格 |
|  | 开原市疾病预防控制中心 | 0.33 | 0.80 | 合格 |
|  | 铁岭市昌图县卫生健康服务中心 | 0.00 | 0.60 | 合格 |
|  | 铁岭县地方病防治所 | 1.00 | 1.20 | 合格 |
|  | 锦州市疾病预防控制中心 | 1.67 | 1.60 | 合格 |
|  | 义县疾病预防控制中心 | 3.00 | 1.60 | 不合格 |
|  | 凌海市疾病预防控制中心 | 2.00 | 1.40 | 合格 |
|  | 北镇市卫生健康服务中心 | 2.00 | 1.40 | 合格 |
|  | 黑山县疾病预防控制中心 | 2.00 | 1.60 | 合格 |
|  | 阜新市疾病预防控制中心 | 0.67 | 0.60 | 合格 |
|  | 彰武县疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.80 | 合格 |
|  | 阜新蒙古族自治县疾病预防控制中心 | 0.33 | 0.00 | 合格 |
|  | 鞍山市疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.00 | 合格 |
|  | 千山区疾病预防控制中心 | 1.00 | 1.00 | 合格 |
|  | 台安县疾病预防控制中心 | 0.67 | 0.40 | 合格 |
|  | 岫岩满族自治县疾病预防控制中心 | 1.67 | 0.60 | 合格 |
|  | 海城市疾病预防控制中心 | 0.33 | 0.20 | 合格 |
|  | 铁东区疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.40 | 合格 |
|  | 鞍山市铁西区疾病预防控制中心 | 0.67 | 0.40 | 合格 |
| 吉林 | 四平市疾病预防控制中心 | 0.00 | -0.60 | 合格 |
|  | 公主岭市疾病预防控制中心 | -0.33 | -0.40 | 合格 |
|  | 双辽市疾病预防控制中心 | -0.33 | -0.40 | 合格 |
|  | 梨树县疾病预防控制中心 | -0.33 | -0.40 | 合格 |
|  | 延边州疾病预防控制中心 | 0.00 | -0.20 | 合格 |
|  | 安图县疾病预防控制中心 | 0.00 | -0.20 | 合格 |
|  | 松原市疾病预防控制中心 | -0.67 | -0.40 | 合格 |
|  | 乾安县疾病预防控制中心 | -0.33 | -0.40 | 合格 |
|  | 前郭县疾病预防控制中心 | -0.33 | -0.40 | 合格 |
|  | 宁江区疾病预防控制中心 | -0.67 | -0.40 | 合格 |
|  | 扶余市疾病预防控制中心 | -0.67 | -0.40 | 合格 |
|  | 长岭县疾病预防控制中心 | -0.33 | -0.40 | 合格 |
|  | 白城市疾病预防控制中心 | 0.00 | -0.40 | 合格 |
|  | 大安市疾病预防控制中心 | 0.00 | -0.40 | 合格 |
|  | 洮北区疾病预防控制中心 | 0.00 | -0.20 | 合格 |
|  | 洮南市疾病预防控制中心 | 0.00 | -0.40 | 合格 |
|  | 通榆县疾病预防控制中心 | 0.00 | -0.40 | 合格 |
|  | 镇赉县疾病预防控制中心 | 0.00 | -0.40 | 合格 |
|  | 通化市疾病预防控制中心 | -0.33 | -0.40 | 合格 |
|  | 辉南县疾病预防控制中心 | -0.33 | -0.40 | 合格 |
|  | 长春市疾病预防控制中心 | -1.00 | -0.40 | 合格 |
|  | 农安县疾病预防控制中心 | 0.00 | -0.40 | 合格 |
| 黑龙江 | 哈尔滨市疾病预防控制中心 | -1.00 | 0.60 | 合格 |
|  | 尚志市疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.40 | 合格 |
|  | 大庆市疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.40 | 合格 |
|  | 大同区疾病预防控制中心 | -0.33 | 0.20 | 合格 |
|  | 杜尔伯特蒙古族自治县疾病预防控制中心 | 1.33 | 0.40 | 合格 |
|  | 林甸县疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.40 | 合格 |
|  | 红岗区疾病预防控制中心 | 0.67 | 0.00 | 合格 |
|  | 肇州县疾病预防控制中心 | 0.67 | 0.40 | 合格 |
|  | 肇源县疾病预防控制中心 | 1.00 | -1.20 | 合格 |
|  | 大庆市让胡路区疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.60 | 合格 |
|  | 龙凤区疾病预防控制中心 | 0.33 | 0.00 | 合格 |
|  | 牡丹江市疾病预防控制中心 | 0.67 | 0.60 | 合格 |
|  | 海林市疾病预防控制中心 | -0.33 | -0.20 | 合格 |
|  | 绥化市疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.20 | 合格 |
|  | 兰西县疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.40 | 合格 |
|  | 安达市疾病预防控制中心 | 1.00 | -0.40 | 合格 |
|  | 明水县疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.40 | 合格 |
|  | 肇东市疾病预防控制中心 | -0.33 | -0.60 | 合格 |
|  | 青冈县疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.40 | 合格 |
|  | 黑河市疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.40 | 合格 |
|  | 五大连池市疾病预防控制中心 | -0.33 | 0.20 | 合格 |
|  | 齐齐哈尔市疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.40 | 合格 |
|  | 依安县疾病预防控制中心 | 1.33 | 0.60 | 合格 |
|  | 富裕县疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.40 | 合格 |
|  | 拜泉县疾病预防控制中心 | 0.67 | 0.20 | 合格 |
|  | 梅里斯达斡尔族区疾病预防控制中心 | 1.33 | 0.20 | 合格 |
|  | 泰来县疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.40 | 合格 |
|  | 甘南县疾病预防控制中心 | 1.33 | 0.40 | 合格 |
|  | 讷河市疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.60 | 合格 |
|  | 龙江县疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.40 | 合格 |
| 江苏 | 宿迁市疾病预防控制中心 | -0.67 | -1.60 | 合格 |
|  | 泗洪县疾病预防控制中心 | -1.00 | -1.00 | 合格 |
|  | 徐州市疾病预防控制中心 | -0.67 | -0.60 | 合格 |
|  | 沛县疾病预防控制中心 | -0.67 | -0.60 | 合格 |
|  | 连云港市疾病预防控制中心 | -1.00 | -0.60 | 合格 |
|  | 东海县疾病预防控制中心 | -1.00 | -0.60 | 合格 |
| 浙江 | 宁波市疾病预防控制中心 | -0.67 | -0.60 | 合格 |
|  | 象山县疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.60 | 合格 |
|  | 温州市疾病预防控制中心 | -0.33 | 0.40 | 合格 |
|  | 文成县疾病预防控制中心 | -0.33 | 0.40 | 合格 |
|  | 湖州市疾病预防控制中心 | -0.33 | -0.40 | 合格 |
|  | 安吉县疾病预防控制中心 | -0.33 | -0.40 | 合格 |
|  | 金华市疾病预防控制中心 | -0.67 | -0.40 | 合格 |
|  | 东阳市疾病预防控制中心 | -0.67 | -0.40 | 合格 |
|  | 义乌市疾病预防控制中心 | -0.33 | 0.00 | 合格 |
| 安徽 | 亳州市疾病预防控制中心 | 0.33 | 0.00 | 合格 |
|  | 利辛县疾病预防控制中心 | 0.33 | 0.00 | 合格 |
|  | 涡阳县疾病预防控制中心 | 0.33 | 0.00 | 合格 |
|  | 蒙城县疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.40 | 合格 |
|  | 宿州市疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.00 | 合格 |
|  | 埇桥区疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.00 | 合格 |
|  | 泗县疾病预防控制中心 | 0.67 | 0.20 | 合格 |
|  | 灵璧县疾病预防控制中心 | 0.33 | -0.20 | 合格 |
|  | 砀山县疾病预防控制中心 | 0.67 | 0.20 | 合格 |
|  | 萧县疾病预防控制中心 | 0.33 | 0.00 | 合格 |
|  | 淮北市疾病预防控制中心 | 0.33 | 0.20 | 合格 |
|  | 濉溪县疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.00 | 合格 |
|  | 淮南市疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.20 | 合格 |
|  | 凤台县疾病预防控制中心 | 0.00 | -0.20 | 合格 |
|  | 滁州市疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.00 | 合格 |
|  | 凤阳县疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.00 | 合格 |
|  | 蚌埠市疾病预防控制中心 | -0.33 | -0.20 | 合格 |
|  | 五河县疾病预防控制中心 | -0.33 | -0.60 | 合格 |
|  | 固镇县疾病预防控制中心 | 0.00 | -0.20 | 合格 |
|  | 怀远县疾病预防控制中心 | -0.33 | 0.00 | 合格 |
|  | 阜阳市疾病预防控制中心 | 0.33 | 0.00 | 合格 |
|  | 临泉县疾病预防控制中心 | -0.33 | 0.20 | 合格 |
|  | 太和县疾病预防控制中心 | 0.33 | 0.00 | 合格 |
|  | 界首市疾病预防控制中心 | 0.33 | 0.00 | 合格 |
|  | 阜南县疾病预防控制中心 | 0.33 | 0.20 | 合格 |
|  | 颍东区疾病预防控制中心 | 0.33 | 0.00 | 合格 |
|  | 颍州区疾病预防控制中心 | 0.67 | -0.40 | 合格 |
|  | 颍泉区疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.00 | 合格 |
| 福建 | 三明市疾病预防控制中心 | -0.67 | -0.60 | 合格 |
|  | 三明市三元区疾病预防控制中心 | -0.67 | -0.40 | 合格 |
|  | 大田县疾病预防控制中心 | -1.00 | -1.00 | 合格 |
|  | 永安市疾病预防控制中心 | -1.00 | -0.80 | 合格 |
|  | 泰宁县疾病预防控制中心 | -1.33 | -0.60 | 合格 |
|  | 南平市疾病预防控制中心 | -0.67 | -0.60 | 合格 |
|  | 南平市延平区疾病预防控制中心 | -0.33 | -0.80 | 合格 |
|  | 南平市建阳区疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.40 | 合格 |
|  | 政和县疾病预防控制中心 | 0.00 | -0.20 | 合格 |
|  | 厦门市疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.00 | 合格 |
|  | 厦门市同安区疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.00 | 合格 |
|  | 厦门市海沧区疾病预防控制中心 | 0.33 | 0.00 | 合格 |
|  | 厦门市翔安区疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.00 | 合格 |
|  | 宁德市疾病预防控制中心 | -0.67 | 0.20 | 合格 |
|  | 福鼎市疾病预防控制中心 | -0.33 | -0.60 | 合格 |
|  | 泉州市疾病预防控制中心 | -0.67 | 0.00 | 合格 |
|  | 南安市疾病预防控制中心 | -0.33 | 0.00 | 合格 |
|  | 安溪县疾病预防控制中心 | 0.00 | -0.20 | 合格 |
|  | 永春县疾病预防控制中心 | -0.67 | -0.40 | 合格 |
|  | 洛江区疾病预防控制中心 | -1.00 | 0.80 | 合格 |
|  | 漳州市疾病预防控制中心 | -0.67 | -0.40 | 合格 |
|  | 东山县疾病预防控制中心 | -0.67 | 0.40 | 合格 |
|  | 云霄县疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.00 | 合格 |
|  | 华安县疾病预防控制中心 | -0.33 | -0.80 | 合格 |
|  | 南靖县疾病预防控制中心 | -0.33 | -0.40 | 合格 |
|  | 平和县疾病预防控制中心 | -0.33 | 0.60 | 合格 |
|  | 漳浦县疾病预防控制中心 | 0.00 | -0.60 | 合格 |
|  | 长泰县疾病预防控制中心 | -0.33 | -0.20 | 合格 |
|  | 福州市疾病预防控制中心 | -0.67 | -0.20 | 合格 |
|  | 福清市疾病预防控制中心 | -1.33 | -1.40 | 合格 |
|  | 连江县疾病预防控制中心 | -1.00 | -1.00 | 合格 |
|  | 福州市长乐区疾病预防控制中心 | -1.00 | 0.20 | 合格 |
|  | 闽侯县疾病预防控制中心 | -0.33 | -0.80 | 合格 |
|  | 莆田市疾病预防控制中心 | 0.33 | 0.00 | 合格 |
|  | 仙游县疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.00 | 合格 |
|  | 莆田市城厢区疾病预防控制中心 | -0.33 | -0.20 | 合格 |
|  | 莆田市涵江区疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.00 | 合格 |
|  | 莆田市秀屿区疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.00 | 合格 |
|  | 莆田市荔城区疾病预防控制中心 | 0.33 | 0.00 | 合格 |
|  | 龙岩市疾病预防控制中心 | -0.67 | -0.20 | 合格 |
|  | 武平县疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.00 | 合格 |
|  | 龙岩市永定区疾病预防控制中心 | -1.00 | -0.80 | 合格 |
|  | 漳平市疾病预防控制中心 | -1.00 | -0.80 | 合格 |
|  | 连城县疾病预防控制中心 | -1.67 | 0.20 | 合格 |
|  | 长汀县疾病预防控制中心 | 0.00 | -0.60 | 合格 |
| 江西 | 上饶市疾病预防控制中心 | 0.67 | 0.40 | 合格 |
|  | 铅山县疾病预防控制中心 | 0.67 | 0.20 | 合格 |
|  | 九江市疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.60 | 合格 |
|  | 修水县疾病预防控制中心 | 0.00 | -0.20 | 合格 |
|  | 德安县疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.40 | 合格 |
|  | 武宁县疾病预防控制中心 | 0.67 | 0.60 | 合格 |
|  | 南昌市疾病预防控制中心 | -0.33 | 0.40 | 合格 |
|  | 南昌县疾病预防控制中心 | -0.67 | -0.20 | 合格 |
|  | 吉安市疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.40 | 合格 |
|  | 遂川县疾病预防控制中心 | -0.33 | -0.20 | 合格 |
|  | 宜春市疾病预防控制中心 | 0.00 | 1.60 | 合格 |
|  | 奉新县疾病预防控制中心 | -0.67 | 0.80 | 合格 |
|  | 宜春市袁州区疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.00 | 合格 |
|  | 铜鼓县疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.80 | 合格 |
|  | 抚州市疾病预防控制中心 | 0.67 | 0.60 | 合格 |
|  | 乐安县疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.60 | 合格 |
|  | 南丰县疾病预防控制中心 | 1.33 | 0.60 | 合格 |
|  | 新余市疾病预防控制中心 | -0.33 | 1.40 | 合格 |
|  | 新余市渝水区疾病预防控制中心 | -0.33 | 1.40 | 合格 |
|  | 景德镇市疾病预防控制中心 | 0.00 | 1.20 | 合格 |
|  | 萍乡市疾病预防控制 | 1.00 | 0.80 | 合格 |
|  | 上栗县疾病预防控制中心 | 0.00 | 1.80 | 合格 |
|  | 萍乡市湘东区疾病预防控制中心 | 0.00 | 1.40 | 合格 |
|  | 芦溪县疾病预防控制中心 | 0.00 | 1.60 | 合格 |
|  | 赣州市疾病预防控制中心 | 0.67 | 0.40 | 合格 |
|  | 上犹县疾病预防控制中心 | 0.33 | 0.00 | 合格 |
|  | 于都县疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.40 | 合格 |
|  | 全南县疾病预防控制中心 | 0.33 | 0.40 | 合格 |
|  | 宁都县疾病预防控制中心 | 0.33 | 0.40 | 合格 |
|  | 安远县疾病预防控制中心 | 0.67 | 0.40 | 合格 |
|  | 寻乌县疾病预防控制中心 | 0.33 | 0.40 | 合格 |
|  | 崇义县疾病预防控制中心 | 0.33 | 0.40 | 合格 |
|  | 石城县疾病预防控制中心 | 0.33 | 0.40 | 合格 |
|  | 龙南市疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.00 | 合格 |
|  | 鹰潭市疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.20 | 合格 |
| 山东 | 东营市疾病预防控制中心 | -3.00 | -1.60 | 不合格 |
|  | 临沂市疾病预防控制中心 | -0.67 | -0.80 | 合格 |
|  | 临沭县疾病预防控制中心 | -0.33 | 0.40 | 合格 |
|  | 兰山区疾病预防控制中心 | -1.00 | -1.00 | 合格 |
|  | 沂南县疾病预防控制中心 | -1.00 | -2.20 | 基本合格 |
|  | 临沂市河东区疾病预防控制中心 | -1.00 | -0.80 | 合格 |
|  | 威海市疾病预防控制中心 | -1.00 | -2.60 | 基本合格 |
|  | 威海市文登区疾病预防控制中心 | -1.00 | -2.00 | 合格 |
|  | 威海市环翠区疾病预防控制中心 | -1.00 | -0.40 | 合格 |
|  | 德州市疾病预防控制中心 | -0.33 | 0.20 | 合格 |
|  | 德州市德城区疾病预防控制中心 | -1.33 | -1.00 | 合格 |
|  | 禹城市疾病预防控制中心 | 0.00 | -0.20 | 合格 |
|  | 日照市疾病预防控制中心 | -0.33 | -0.40 | 合格 |
|  | 枣庄市疾病预防控制中心 | -1.67 | -1.40 | 合格 |
|  | 泰安市疾病预防控制中心 | -0.67 | -1.60 | 合格 |
|  | 岱岳区疾病预防控制中心 | -1.67 | -0.80 | 合格 |
|  | 济南市疾病预防控制中心 | -0.67 | -0.40 | 合格 |
|  | 济南市历城区疾病预防控制中心 | -2.00 | -1.00 | 合格 |
|  | 济南市长清区疾病预防控制中心 | -0.33 | -0.40 | 合格 |
|  | 济宁市疾病预防控制中心 | -0.67 | -0.80 | 合格 |
|  | 济宁市任城区疾病预防控制中心 | -1.00 | -0.20 | 合格 |
|  | 济宁市兖州区疾病预防控制中心 | -1.67 | -1.20 | 合格 |
|  | 淄博市疾病预防控制中心 | -1.00 | -1.20 | 合格 |
|  | 淄博市周村区疾病预防控制中心 | -0.67 | -1.20 | 合格 |
|  | 淄博市张店区疾病预防控制中心 | -0.33 | -0.40 | 合格 |
|  | 滨州市疾病预防控制中心 | -0.67 | 0.00 | 合格 |
|  | 博兴县疾病预防控制中心 | 0.33 | 0.00 | 合格 |
|  | 无棣县疾病预防控制中心 | -1.67 | -1.40 | 合格 |
|  | 滨州市沾化区疾病预防控制中心 | -1.33 | -2.00 | 合格 |
|  | 邹平市疾病预防控制中心 | -2.33 | -2.40 | 基本合格 |
|  | 潍坊市疾病预防控制中心 | -1.00 | -0.80 | 合格 |
|  | 潍坊市奎文区疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.00 | 合格 |
|  | 潍城区疾病预防控制中心 | 0.33 | 0.20 | 合格 |
|  | 烟台市疾病预防控制中心 | -1.00 | -0.80 | 合格 |
|  | 烟台市福山区疾病预防控制中心 | -0.67 | -0.40 | 合格 |
|  | 烟台市莱山区疾病预防控制中心 | -1.33 | -1.20 | 合格 |
|  | 聊城市疾病预防控制中心 | -0.67 | -0.40 | 合格 |
|  | 东昌府区疾病预防控制中心 | -1.00 | -1.00 | 合格 |
|  | 临清市疾病预防控制中心 | -0.33 | -0.40 | 合格 |
|  | 聊城市茌平区疾病预防控制中心 | -1.00 | -0.40 | 合格 |
|  | 菏泽市疾病预防控制中心 | -0.67 | -0.80 | 合格 |
|  | 菏泽市定陶区疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.40 | 合格 |
|  | 菏泽市牡丹区疾病预防控制中心 | -0.33 | -1.20 | 合格 |
|  | 青岛市疾病预防控制中心 | -0.67 | -0.40 | 合格 |
|  | 城阳区疾病预防控制中心 | 0.67 | -0.40 | 合格 |
|  | 崂山区疾病预防控制中心 | 0.33 | -1.40 | 合格 |
| 河南 | 三门峡市疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.60 | 合格 |
|  | 渑池县疾病预防控制中心 | 1.00 | 1.40 | 合格 |
|  | 三门峡市湖滨区疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.60 | 合格 |
|  | 灵宝市疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.60 | 合格 |
|  | 三门峡市陕州区疾病预防控制中心 | 0.67 | 0.80 | 合格 |
|  | 信阳市疾病预防控制中心 | 0.33 | 0.60 | 合格 |
|  | 光山县疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.00 | 合格 |
|  | 商城县疾病预防控制中心 | 0.67 | -0.20 | 合格 |
|  | 固始县疾病预防控制中心 | 0.67 | 0.20 | 合格 |
|  | 信阳市平桥区疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.00 | 合格 |
|  | 新县疾病预防控制中心 | 0.00 | -0.40 | 合格 |
|  | 信阳市浉河区疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.20 | 合格 |
|  | 罗山县疾病预防控制中心 | 0.33 | 0.60 | 合格 |
|  | 南阳市疾病预防控制中心 | -0.67 | 0.20 | 合格 |
|  | 内乡县疾病预防控制中心 | -1.33 | -0.80 | 合格 |
|  | 南召县疾病预防控制中心 | -1.67 | 0.40 | 合格 |
|  | 卧龙区疾病预防控制中心 | -0.33 | 0.20 | 合格 |
|  | 唐河县疾病预防控制中心 | -1.33 | -1.00 | 合格 |
|  | 南阳市宛城区疾病预防控制中心 | -1.00 | 0.20 | 合格 |
|  | 新野县疾病预防控制中心 | -1.33 | -1.40 | 合格 |
|  | 方城县疾病预防控制中心 | -2.00 | -1.60 | 合格 |
|  | 桐柏县疾病预防控制中心 | -1.33 | -0.60 | 合格 |
|  | 淅川县疾病预防控制中心 | -1.00 | -1.00 | 合格 |
|  | 社旗县疾病预防控制中心 | -1.67 | -1.40 | 合格 |
|  | 西峡县疾病预防控制中心 | -0.33 | -0.40 | 合格 |
|  | 邓州市疾病预防控制中心 | -0.33 | -0.80 | 合格 |
|  | 镇平县疾病预防控制中心 | -0.67 | 0.00 | 合格 |
|  | 周口市疾病预防控制中心 | 0.00 | -0.20 | 合格 |
|  | 商水县疾病预防控制中心 | 0.67 | 0.40 | 合格 |
|  | 太康县疾病预防控制中心 | 1.33 | 0.40 | 合格 |
|  | 扶沟县疾病预防控制中心 | 1.33 | 0.40 | 合格 |
|  | 沈丘疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.20 | 合格 |
|  | 周口市淮阳区疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.40 | 合格 |
|  | 西华县疾病预防控制中心 | 0.67 | 0.40 | 合格 |
|  | 郸城县疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.40 | 合格 |
|  | 项城市疾病预防控制中心 | 0.67 | 0.20 | 合格 |
|  | 鹿邑县疾病预防控制中心 | -0.67 | -0.60 | 合格 |
|  | 商丘市疾病预防控制中心 | 0.00 | -0.20 | 合格 |
|  | 夏邑县疾病预防控制中心 | 0.00 | -0.20 | 合格 |
|  | 宁陵县疾病预防控制中心 | -0.67 | -0.60 | 合格 |
|  | 柘城县疾病预防控制中心 | 0.00 | -0.20 | 合格 |
|  | 商丘市梁园区疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.20 | 合格 |
|  | 民权县疾病预防控制中心 | 2.33 | 1.20 | 合格 |
|  | 永城市疾病预防控制中心 | 0.33 | -0.20 | 合格 |
|  | 睢县疾病预防控制中心 | -0.33 | -0.80 | 合格 |
|  | 睢阳区疾病预防控制中心 | 0.00 | -1.80 | 合格 |
|  | 虞城县疾病预防控制中心 | -0.33 | -0.20 | 合格 |
|  | 安阳市疾病预防控制中心 | 0.00 | -0.20 | 合格 |
|  | 内黄县疾病预防控制中心 | 0.00 | -0.40 | 合格 |
|  | 安阳县疾病预防控制中心 | 0.00 | 1.00 | 合格 |
|  | 安阳市殷都区疾病预防控制中心 | -0.33 | -0.20 | 合格 |
|  | 汤阴县疾病预防控制中心 | 0.00 | -0.20 | 合格 |
|  | 滑县疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.60 | 合格 |
|  | 平顶山市疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.00 | 合格 |
|  | 叶县疾病预防控制中心 | 0.33 | 0.00 | 合格 |
|  | 汝州市疾病预防控制中心 | 0.33 | -0.20 | 合格 |
|  | 鲁山县疾病预防控制中心 | 0.33 | 0.00 | 合格 |
|  | 开封市疾病预防控制中心 | 0.67 | 0.40 | 合格 |
|  | 兰考县疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.00 | 合格 |
|  | 尉氏县疾病预防控制中心 | 0.33 | 0.00 | 合格 |
|  | 杞县疾病预防控制中心 | 0.67 | -0.80 | 合格 |
|  | 开封市祥符区疾病预防控制中心 | 0.67 | -0.40 | 合格 |
|  | 通许县疾病预防控制中心 | 0.33 | -0.20 | 合格 |
|  | 新乡市疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.00 | 合格 |
|  | 新乡市凤泉区疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.00 | 合格 |
|  | 卫辉市疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.20 | 合格 |
|  | 封丘县疾病预防控制中心 | -0.33 | 0.00 | 合格 |
|  | 延津县疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.00 | 合格 |
|  | 获嘉县疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.20 | 合格 |
|  | 辉县市疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.40 | 合格 |
|  | 长垣市疾病预防控制中心 | -0.67 | -0.60 | 合格 |
|  | 洛阳市疾病预防控制中心 | 0.33 | 0.00 | 合格 |
|  | 伊川县疾病预防控制中心 | 0.67 | 0.40 | 合格 |
|  | 偃师市疾病预防控制中心 | 1.00 | 1.60 | 合格 |
|  | 孟津县疾病控制预防中心 | -0.33 | 0.60 | 合格 |
|  | 宜阳县疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.40 | 合格 |
|  | 嵩县健康预防控制中心 | 1.00 | 0.60 | 合格 |
|  | 新安县疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.40 | 合格 |
|  | 栾川县疾病预防控制中心 | 0.67 | 1.20 | 合格 |
|  | 汝阳县疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.80 | 合格 |
|  | 洛宁县疾病预防控制中心 | 0.67 | 0.20 | 合格 |
|  | 济源市疾病预防控制中心 | -0.33 | -0.40 | 合格 |
|  | 漯河市疾病预防控制中心 | -0.67 | -0.60 | 合格 |
|  | 临颍县疾病预防控制中心 | -0.33 | -0.40 | 合格 |
|  | 漯河市召陵区疾病预防控制中心 | -0.33 | -1.00 | 合格 |
|  | 舞阳县疾病预防控制中心 | 0.00 | -0.20 | 合格 |
|  | 漯河市郾城区疾病预防控制中心 | -0.67 | -0.60 | 合格 |
|  | 濮阳市疾病预防控制中心 | -0.33 | -0.20 | 合格 |
|  | 濮阳市华龙区疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.00 | 合格 |
|  | 南乐县疾病预防控制中心 | -0.33 | -0.60 | 合格 |
|  | 台前县疾病预防控制中心 | 0.33 | -0.20 | 合格 |
|  | 清丰县疾病预防控制中心 | 0.00 | -0.20 | 合格 |
|  | 濮阳县疾病预防控制中心 | -0.33 | -0.60 | 合格 |
|  | 范县疾病预防控制中心 | -0.33 | -0.40 | 合格 |
|  | 焦作市疾病预防控制中心 | 0.00 | -0.20 | 合格 |
|  | 修武县疾病预防控制中心 | -0.33 | 0.00 | 合格 |
|  | 博爱县疾病预防控制中心 | 0.33 | 0.00 | 合格 |
|  | 孟州市疾病预防控制中心 | 0.33 | 0.00 | 合格 |
|  | 武陟县疾病预防控制中心 | 0.33 | 0.00 | 合格 |
|  | 沁阳市疾病预防控制中心 | 0.00 | -0.20 | 合格 |
|  | 温县疾病预防控制中心 | 0.00 | -0.20 | 合格 |
|  | 许昌市疾病预防控制中心 | -0.33 | -0.40 | 合格 |
|  | 许昌市建安区疾病预防控制中心 | -0.33 | -0.60 | 合格 |
|  | 禹州市疾病预防控制中心 | 1.00 | 1.60 | 合格 |
|  | 襄城县疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.60 | 合格 |
|  | 鄢陵县疾病预防控制中心 | 1.33 | 0.20 | 合格 |
|  | 长葛市疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.80 | 合格 |
|  | 魏都区疾病预防控制中心 | 0.33 | 0.20 | 合格 |
|  | 郑州市疾病预防控制中心 | 0.00 | -0.20 | 合格 |
|  | 中牟县卫生防疫站 | 0.00 | -0.20 | 合格 |
|  | 巩义市疾病预防控制中心 | -0.67 | -0.60 | 合格 |
|  | 新密市疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.00 | 合格 |
|  | 新郑市疾病预防控制中心 | 0.00 | -0.60 | 合格 |
|  | 登封市疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.00 | 合格 |
|  | 荥阳市疾病预防控制中心 | -0.67 | -0.40 | 合格 |
|  | 驻马店市疾病预防与控制中心 | 0.33 | 0.60 | 合格 |
|  | 新蔡县疾病预防控制中心 | 0.33 | 0.20 | 合格 |
|  | 泌阳县疾病预防控制中心 | -0.33 | 0.40 | 合格 |
|  | 遂平县疾病预防控制中心 | 0.33 | 0.20 | 合格 |
|  | 鹤壁市疾病预防控制中心 | -0.33 | -0.40 | 合格 |
|  | 浚县疾病预防控制中心 | -0.67 | -0.60 | 合格 |
|  | 淇县疾病预防控制中心 | -0.67 | -0.40 | 合格 |
| 湖北 | 十堰市疾病预防控制中心 | 0.33 | 1.00 | 合格 |
|  | 丹江口市疾病预防控制中心 | 0.33 | 2.00 | 合格 |
|  | 房县疾病预防控制中心 | 0.33 | 1.00 | 合格 |
|  | 郧西县疾病预防控制中心 | 0.00 | 1.20 | 合格 |
|  | 十堰市郧阳区疾病预防控制中心 | 0.33 | 1.20 | 合格 |
|  | 咸宁市疾病预防控制中心 | -0.67 | -0.40 | 合格 |
|  | 咸宁市咸安区疾病预防控制中心 | -0.67 | -0.40 | 合格 |
|  | 崇阳县疾病预防控制中心 | -0.67 | -0.40 | 合格 |
|  | 赤壁市疾病预防控制中心 | -0.67 | -0.80 | 合格 |
|  | 通城县疾病预防控制中心 | -0.67 | -0.40 | 合格 |
|  | 通山县疾病预防控制中心 | -0.67 | -0.40 | 合格 |
|  | 宜昌市疾病预防控制中心 | -0.33 | 0.00 | 合格 |
|  | 宜昌市夷陵区疾病预防控制中心 | -0.33 | -0.80 | 合格 |
|  | 长阳土家族自治县疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.00 | 合格 |
|  | 荆州市疾病预防控制中心 | 0.33 | 0.20 | 合格 |
|  | 松滋市疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.20 | 合格 |
|  | 荆门市疾病预防控制中心 | 0.33 | 0.40 | 合格 |
|  | 钟祥市疾病预防控制中心 | 0.33 | 0.20 | 合格 |
|  | 襄阳市疾病预防控制中心 | 0.33 | 0.20 | 合格 |
|  | 保康县疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.40 | 合格 |
|  | 南漳县疾病预防控制中心 | 0.67 | 0.20 | 合格 |
|  | 枣阳市疾病预防控制中心 | 0.67 | 0.40 | 合格 |
|  | 老河口市疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.20 | 合格 |
|  | 襄州区疾病预防控制中心 | 0.67 | 0.40 | 合格 |
|  | 谷城县疾病预防控制中心 | 0.67 | 0.20 | 合格 |
|  | 随州市疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.60 | 合格 |
|  | 随县疾病预防控制中心 | -1.00 | 0.80 | 合格 |
|  | 黄冈市疾病预防控制中心 | 0.33 | 0.80 | 合格 |
|  | 武穴市疾病预防控制中心 | 0.33 | 0.20 | 合格 |
|  | 浠水县疾病预防控制中心 | 0.33 | 0.60 | 合格 |
|  | 红安县疾病预防控制中心 | 0.33 | 0.20 | 合格 |
|  | 罗田县疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.40 | 合格 |
|  | 英山县疾病预防控制中心 | 0.67 | 0.80 | 合格 |
|  | 蕲春县疾病预防控制中心 | 0.33 | 1.20 | 合格 |
|  | 麻城市疾病预防控制中心 | 0.33 | -0.20 | 合格 |
|  | 黄冈市黄州区疾控中心 | 0.33 | 0.20 | 合格 |
|  | 黄梅县疾病预防控制中心 | 0.33 | -0.20 | 合格 |
|  | 黄石市疾病预防控制中心 | 0.00 | -0.20 | 合格 |
|  | 阳新县疾病预防控制中心 | -0.33 | -0.20 | 合格 |
| 湖南 | 娄底市疾病预防控制中心 | -0.33 | -0.40 | 合格 |
|  | 衡阳市疾病预防控制中心 | -1.00 | -1.00 | 合格 |
|  | 郴州市疾病预防控制中心 | -0.67 | -0.20 | 合格 |
|  | 长沙市疾病预防控制中心 | -0.67 | -0.40 | 合格 |
|  | 宁乡市疾病预防控制中心 | 1.67 | 0.20 | 合格 |
| 广东 | 东莞市疾病预防控制中心 | -1.33 | -0.40 | 合格 |
|  | 云浮市疾病预防控制中心 | -0.33 | 0.20 | 合格 |
|  | 新兴县疾病预防控制中心 | 1.67 | 0.80 | 合格 |
|  | 罗定市疾病预防控制中心 | 1.33 | 0.80 | 合格 |
|  | 广州市疾病预防控制中心 | -0.67 | -0.40 | 合格 |
|  | 广州市从化区疾病预防控制中心 | 0.33 | 1.00 | 合格 |
|  | 广州市增城区疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.00 | 合格 |
|  | 惠州市疾病预防控制中心 | -0.67 | -0.20 | 合格 |
|  | 惠东县疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.20 | 合格 |
|  | 惠阳区疾病预防控制中心 | 0.33 | 0.40 | 合格 |
|  | 龙门县疾病预防控制中心 | -0.33 | 1.40 | 合格 |
|  | 揭阳市疾病预防控制中心 | -1.00 | -1.00 | 合格 |
|  | 惠来县疾病预防控制中心 | -1.33 | -1.00 | 合格 |
|  | 揭东区疾病预防控制中心 | -1.67 | -1.00 | 合格 |
|  | 普宁市疾病预防控制中心 | -3.33 | -3.60 | 不合格 |
|  | 梅州市疾病预防控制中心 | -0.33 | 0.40 | 合格 |
|  | 丰顺县疾病预防控制中心 | -0.33 | 0.40 | 合格 |
|  | 五华县疾病预防控制中心 | -0.33 | -0.40 | 合格 |
|  | 兴宁市疾病预防控制中心 | -0.67 | 0.20 | 合格 |
|  | 大埔县疾病预防控制中心 | -1.00 | -0.40 | 合格 |
|  | 平远县疾病预防控制中心 | -1.67 | -0.20 | 合格 |
|  | 梅县区疾病预防控制中心 | -0.67 | 0.20 | 合格 |
|  | 汕头市疾病预防控制中心 | -0.33 | 0.40 | 合格 |
|  | 南澳县疾病预防控制中心 | 0.67 | 0.20 | 合格 |
|  | 潮南区疾病预防控制中心 | 0.33 | 0.20 | 合格 |
|  | 潮阳区疾病预防控制中心 | 1.33 | 0.60 | 合格 |
|  | 汕尾市疾病预防控制中心 | 0.00 | 1.00 | 合格 |
|  | 陆河县疾病预防控制中心 | -1.00 | 0.60 | 合格 |
|  | 江门市疾病预防控制中心 | -0.67 | 0.20 | 合格 |
|  | 恩平市疾病预防控制中心 | -0.67 | -0.60 | 合格 |
|  | 新会区疾病预防控制中心 | -0.33 | 0.40 | 合格 |
|  | 河源市疾病预防控制中心 | -0.67 | -0.20 | 合格 |
|  | 东源县疾病预防控制中心 | -0.67 | -0.40 | 合格 |
|  | 和平县疾病预防控制中心 | 0.33 | 0.60 | 合格 |
|  | 紫金县疾病预防控制中心 | -0.67 | 0.20 | 合格 |
|  | 龙川县疾病预防控制中心 | -0.67 | 0.40 | 合格 |
|  | 潮州市疾病预防控制中心 | -0.67 | 0.20 | 合格 |
|  | 潮安区疾病预防控制中心 | -0.67 | -0.60 | 合格 |
|  | 饶平县疾病预防控制中心 | -1.00 | -0.60 | 合格 |
|  | 茂名市疾病预防控制中心 | -0.33 | -0.80 | 合格 |
|  | 信宜市疾病预防控制中心 | -0.33 | 0.80 | 合格 |
|  | 电白区疾病预防控制中心 | -0.33 | 0.20 | 合格 |
|  | 茂名市茂南区疾病预防控制中心 | -1.00 | -0.20 | 合格 |
|  | 高州市疾病预防控制中心 | -0.67 | 0.40 | 合格 |
|  | 阳江市检测检验中心 | -0.67 | 0.00 | 合格 |
|  | 阳春市疾病预防控制中心 | -0.33 | 0.40 | 合格 |
|  | 韶关市疾病预防控制中心 | -0.33 | 0.00 | 合格 |
|  | 乐昌市疾病预防控制中心 | -0.33 | -0.20 | 合格 |
|  | 始兴县疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.20 | 合格 |
|  | 揭西县疾病预防控制中心 | 12.20 | 21.20 | 不合格 |
|  | 化州市疾病预防控制中心 | 17.80 | 30.60 | 不合格 |
| 广西 | 北海市疾病预防控制中心 | 0.33 | 0.40 | 合格 |
|  | 合浦县疾病预防控制中心 | 0.00 | -0.20 | 合格 |
|  | 南宁市疾病预防控制中心 | -0.33 | 0.20 | 合格 |
|  | 南宁市武鸣区疾病预防控制中心 | -0.33 | -0.60 | 合格 |
|  | 柳州市疾病预防控制中心 | 0.00 | -0.20 | 合格 |
|  | 融水苗族自治县疾病预防控制中心 | 0.33 | -1.20 | 合格 |
|  | 桂林市疾病预防控制中心 | 0.33 | 0.40 | 合格 |
|  | 平乐县疾病预防控制中心 | 0.33 | 0.20 | 合格 |
|  | 恭城瑶族自治县疾病预防控制中心 | -0.33 | -0.80 | 合格 |
|  | 资源县疾病预防控制中心 | -1.00 | 0.20 | 合格 |
|  | 梧州市疾病预防控制中心 | -0.67 | 0.40 | 合格 |
|  | 岑溪市疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.40 | 合格 |
|  | 玉林市疾病预防控制中心 | 0.00 | -0.20 | 合格 |
|  | 博白县疾病预防控制中心 | -0.33 | -0.40 | 合格 |
|  | 贺州市疾病预防控制中心 | 0.67 | 0.00 | 合格 |
|  | 钟山县疾病预防控制中心 | 0.33 | 0.00 | 合格 |
|  | 钦州市疾病预防控制中心 | 0.33 | 0.20 | 合格 |
|  | 浦北县疾病预防控制中心 | 0.67 | 0.40 | 合格 |
|  | 灵山县疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.00 | 合格 |
|  | 钦州市钦北区疾病预防控制中心 | 0.33 | -0.60 | 合格 |
|  | 钦南区疾病预防控制中心 | 0.67 | 0.40 | 合格 |
| 重庆 | 丰都县疾病预防控制中心 | -1.00 | -0.60 | 合格 |
|  | 垫江县疾病预防控制中心 | -1.00 | -0.60 | 合格 |
|  | 忠县疾病预防控制中心 | -1.00 | -0.60 | 合格 |
|  | 重庆市万州区疾病预防控制中心 | -0.33 | -0.60 | 合格 |
|  | 重庆市南川区疾病预防控制中心 | -0.67 | -0.60 | 合格 |
|  | 重庆市涪陵区疾病预防控制中心 | -1.33 | -1.40 | 合格 |
| 四川 | 凉山彝族自治州疾病预防控制中心 | -0.67 | -0.40 | 合格 |
|  | 会理县疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.00 | 合格 |
|  | 冕宁县疾病预防控制中心 | 0.00 | -0.40 | 合格 |
|  | 喜德县疾病预防控制中心 | -0.33 | 0.20 | 合格 |
|  | 德昌县疾病预防控制中心 | -1.33 | -0.80 | 合格 |
|  | 木里县疾病预防控制中心 | -1.00 | -2.20 | 基本合格 |
|  | 德阳市疾病预防控制中心 | 0.00 | 1.40 | 合格 |
|  | 什邡市疾病预防控制中心 | 0.00 | 1.40 | 合格 |
|  | 攀枝花市疾病预防控制中心 | 0.67 | 0.40 | 合格 |
|  | 攀枝花市仁和区疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.40 | 合格 |
|  | 盐边县疾病预防控制中心 | 0.67 | 0.80 | 合格 |
|  | 甘孜州疾病预防控制中心 | -0.67 | 2.40 | 基本合格 |
|  | 丹巴县疾病预防控制中心 | 1.33 | 1.40 | 合格 |
|  | 九龙县疾病预防控制中心 | -1.00 | 0.00 | 合格 |
|  | 乡城县疾病预防控制中心 | 0.00 | -0.60 | 合格 |
|  | 巴塘县疾病预防控制中心 | -1.33 | -1.80 | 合格 |
|  | 康定市疾病预防控制中心 | -1.67 | -1.00 | 合格 |
|  | 得荣县疾病预防控制中心 | 3.33 | 2.20 | 不合格 |
|  | 德格县疾病预防控制中心 | -1.33 | -1.00 | 合格 |
|  | 新龙县疾病预防控制中心 | -2.33 | 0.60 | 基本合格 |
|  | 泸定县疾病预防控制中心 | -2.67 | 0.00 | 基本合格 |
|  | 炉霍县疾病预防控制中心 | 3.00 | 6.80 | 不合格 |
|  | 理塘县疾病预防控制中心 | 0.00 | -0.40 | 合格 |
|  | 甘孜县疾病预防控制中心 | 0.00 | 1.60 | 合格 |
|  | 白玉县疾病预防控制中心 | -1.67 | -2.20 | 基本合格 |
|  | 石渠县疾病预防控制中心 | -1.33 | 2.40 | 基本合格 |
|  | 稻城县疾病预防控制中心 | 0.00 | -0.40 | 合格 |
|  | 色达县疾病预防控制中心 | -1.67 | -1.00 | 合格 |
|  | 道孚县疾病预防控制中心 | -2.33 | 1.20 | 基本合格 |
|  | 雅江县疾病预防控制中心 | -1.67 | 0.40 | 合格 |
|  | 绵阳市疾病预防控制中心 | 1.00 | 1.00 | 合格 |
|  | 江油市疾病预防控制中心 | 0.67 | 0.20 | 合格 |
|  | 游仙区疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.40 | 合格 |
|  | 马尔康市疾病预防控制中心 | -1.00 | -1.20 | 合格 |
|  | 阿坝州疾病预防控制中心 | -0.67 | 0.40 | 合格 |
|  | 九寨沟县疾病预防控制中心 | 1.33 | 0.60 | 合格 |
|  | 壤塘县疾病预防控制中心 | 3.33 | 2.20 | 不合格 |
|  | 小金县疾病预防控制中心 | 1.33 | -5.40 | 不合格 |
|  | 松潘县疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.20 | 合格 |
|  | 理县疾病预防控制中心 | -2.00 | -1.60 | 合格 |
|  | 红原县疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.60 | 合格 |
|  | 若尔盖县疾病预防控制中心 | 1.33 | 0.80 | 合格 |
|  | 金川县疾病预防控制中心 | -0.33 | 0.60 | 合格 |
|  | 阿坝县疾病预防控制中心 | 0.00 | -2.00 | 合格 |
|  | 黑水县疾病预防控制中心 | 1.33 | 1.60 | 合格 |
|  | 雅安市疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.40 | 合格 |
|  | 汉源县疾病预防控制中心 | -0.67 | 0.80 | 合格 |
|  | 石棉县疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.40 | 合格 |
| 云南 | 大理州疾病预防控制中心 | -0.33 | 0.00 | 合格 |
|  | 剑川县疾病预防控制中心 | -0.33 | -0.40 | 合格 |
|  | 宾川县疾病预防控制中心 | -1.33 | -1.40 | 合格 |
|  | 弥渡县疾病预防控制中心 | -0.67 | -1.00 | 合格 |
|  | 洱源县疾病预防控制中心 | 1.00 | 2.60 | 基本合格 |
|  | 德宏州疾病预防控制中心 | -1.00 | -0.20 | 合格 |
|  | 梁河县疾病预防控制中心 | -1.00 | -0.40 | 合格 |
|  | 昭通市疾病预防控制中心 | 0.33 | -0.20 | 合格 |
|  | 巧家县疾病预防控制中心 | -0.67 | -0.40 | 合格 |
|  | 曲靖市疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.20 | 合格 |
|  | 楚雄州疾病预防控制中心 | -1.00 | -0.60 | 合格 |
|  | 元谋县疾病预防控制中心 | 1.00 | -2.00 | 合格 |
|  | 楚雄市疾病预防控制中心 | -0.67 | 0.80 | 合格 |
|  | 牟定县疾病预防控制中心 | -1.00 | -0.80 | 合格 |
|  | 玉溪市疾病预防控制中心 | 0.00 | -0.40 | 合格 |
|  | 易门县疾病预防控制中心 | -0.33 | -0.20 | 合格 |
|  | 玉溪市江川区疾病预防控制中心 | -0.33 | -0.40 | 合格 |
|  | 澄江县疾病预防控制中心 | 0.33 | 0.60 | 合格 |
| 西藏 | 山南市疾病预防控制中心 | -1.67 | -4.40 | 不合格 |
|  | 拉萨市疾病预防控制中心 | -2.00 | -4.40 | 不合格 |
|  | 日喀则市疾病预防控制中心 | 4.00 | 6.60 | 不合格 |
|  | 昌都市疾病预防控制中心 | 5.00 | 7.60 | 不合格 |
|  | 林芝市疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.00 | 合格 |
|  | 那曲市疾病预防控制中心 | 1.33 | 4.60 | 不合格 |
|  | 阿里地区疾病预防控制中心 | -3.33 | -6.20 | 不合格 |
| 陕西 | 咸阳市疾病预防控制中心 | -1.00 | 0.20 | 合格 |
|  | 三原县疾病预防控制中心 | -0.33 | 0.20 | 合格 |
|  | 乾县疾病预防控制中心 | -1.00 | 0.20 | 合格 |
|  | 兴平市疾病预防控制中心 | -0.33 | 0.20 | 合格 |
|  | 旬邑县地方病防治研究所 | -0.67 | 0.20 | 合格 |
|  | 武功县疾病预防控制中心 | -0.67 | -0.20 | 合格 |
|  | 泾阳县疾病预防控制中心 | -1.00 | -1.20 | 合格 |
|  | 渭城区疾病预防控制中心 | -0.33 | 0.20 | 合格 |
|  | 礼泉县疾病预防控制中心 | -1.00 | 0.40 | 合格 |
|  | 秦都区疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.00 | 合格 |
|  | 商洛市疾病预防控制中心 | -1.00 | -1.40 | 合格 |
|  | 商南县疾病预防控制中心 | -1.00 | -0.60 | 合格 |
|  | 商洛市商州区疾病预防控制中心 | -0.67 | -1.40 | 合格 |
|  | 柞水县疾病预防控制中心 | -0.33 | -0.80 | 合格 |
|  | 洛南县疾病预防控制中心 | 0.00 | -0.20 | 合格 |
|  | 安康市疾病预防控制中心 | 0.33 | 0.40 | 合格 |
|  | 岚皋县疾病预防控制中心 | 0.67 | 0.40 | 合格 |
|  | 平利县疾病预防控制中心 | -0.33 | -0.40 | 合格 |
|  | 汉滨区疾病预防控制中心 | -0.33 | -0.20 | 合格 |
|  | 汉阴县疾病预防控制中心 | -0.67 | -0.20 | 合格 |
|  | 石泉县疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.20 | 合格 |
|  | 紫阳县疾病预防控制中心 | 0.33 | 0.00 | 合格 |
|  | 镇坪县疾病预防控制中心 | 0.67 | 0.20 | 合格 |
|  | 宝鸡市疾病预防控制中心 | -1.33 | -1.00 | 合格 |
|  | 凤县疾病预防控制中心 | -1.00 | -0.60 | 合格 |
|  | 扶风县疾病预防控制中心 | 0.00 | -0.40 | 合格 |
|  | 宝鸡市渭滨区疾病预防控制中心 | -1.00 | -0.60 | 合格 |
|  | 眉县疾病预防控制中心 | -0.33 | -0.20 | 合格 |
|  | 宝鸡市金台区疾病预防控制中心 | -0.67 | -0.40 | 合格 |
|  | 陇县疾病预防控制中心 | -1.00 | -0.60 | 合格 |
|  | 宝鸡市陈仓区疾病预防控制中心 | -1.00 | -0.80 | 合格 |
|  | 延安市疾病预防控制中心 | -0.33 | 0.00 | 合格 |
|  | 吴起县疾病预防控制中心 | -0.33 | -0.40 | 合格 |
|  | 宜川县疾病预防控制中心 | -1.00 | -0.40 | 合格 |
|  | 延川县疾病预防控制中心 | -0.33 | 0.20 | 合格 |
|  | 延长县疾病预防控制中心 | -1.00 | -0.60 | 合格 |
|  | 洛川县疾病预防控制中心 | -0.67 | -1.80 | 合格 |
|  | 榆林市疾病预防控制中心 | -1.33 | -0.40 | 合格 |
|  | 佳县疾病预防控制中心 | -1.33 | -1.60 | 合格 |
|  | 吴堡县疾病预防控制中心 | -1.33 | 0.40 | 合格 |
|  | 子洲县疾病预防控制中心 | 0.67 | 1.20 | 合格 |
|  | 定边县地方病防控中心 | -0.67 | -1.00 | 合格 |
|  | 府谷县疾病预防控制中心 | 0.33 | 0.40 | 合格 |
|  | 榆阳区疾病预防控制中心 | -1.33 | 0.40 | 合格 |
|  | 横山区疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.40 | 合格 |
|  | 清涧县疾病预防控制中心 | 0.67 | 0.20 | 合格 |
|  | 神木市疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.00 | 合格 |
|  | 米脂县疾病预防控制中心 | -0.33 | 0.00 | 合格 |
|  | 绥德县疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.20 | 合格 |
|  | 靖边县疾病预防控制中心 | 0.67 | 0.20 | 合格 |
|  | 汉中市疾病预防控制中心 | -0.67 | -0.40 | 合格 |
|  | 勉县疾病预防控制中心 | 0.33 | -0.20 | 合格 |
|  | 西乡县疾病预防控制中心 | 0.00 | -0.20 | 合格 |
|  | 镇巴县疾病预防控制中心 | 0.33 | -0.20 | 合格 |
|  | 渭南市疾病预防控制中心 | -0.67 | 0.60 | 合格 |
|  | 临渭区疾病预防控制中心 | 0.67 | 0.40 | 合格 |
|  | 渭南市华州区疾病预防控制中心 | 1.33 | 1.00 | 合格 |
|  | 合阳县疾病预防控制中心 | -0.67 | 0.20 | 合格 |
|  | 大荔县疾病预防控制中心 | -0.33 | 1.00 | 合格 |
|  | 富平县疾病预防控制中心 | -1.00 | -0.60 | 合格 |
|  | 澄城县疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.00 | 合格 |
|  | 白水县疾病预防控制中心 | 0.00 | 1.00 | 合格 |
|  | 蒲城县疾病预防控制中心 | 0.33 | 0.40 | 合格 |
|  | 韩城市疾病预防控制中心 | 0.67 | 0.60 | 合格 |
|  | 西安市疾病预防控制中心 | -1.00 | -0.80 | 合格 |
|  | 西安市临潼区疾病预防控制中心 | -1.00 | 0.20 | 合格 |
|  | 周至县疾病预防控制中心 | 0.67 | -0.60 | 合格 |
|  | 未央区疾病预防控制中心 | -0.67 | -0.60 | 合格 |
|  | 灞桥区疾病预防控制中心 | -0.67 | 1.20 | 合格 |
|  | 蓝田县疾病预防控制中心 | -0.67 | 1.00 | 合格 |
|  | 鄠邑区疾病预防控制中心 | -0.67 | -0.60 | 合格 |
|  | 长安区疾病预防控制中心 | 0.00 | 1.20 | 合格 |
|  | 阎良区疾病预防控制中心 | -0.67 | -0.60 | 合格 |
|  | 西安市高陵区疾病预防控制中心 | 0.67 | 0.40 | 合格 |
|  | 铜川市疾病预防控制中心 | 0.33 | 0.20 | 合格 |
|  | 王益区疾病预防控制中心 | 0.67 | 0.00 | 合格 |
| 甘肃 | 临夏州疾病预防控制中心 | -0.33 | -0.40 | 合格 |
|  | 永靖县地方病办公室 | -0.33 | -0.40 | 合格 |
|  | 兰州市疾病预防控制中心 | -2.33 | -3.40 | 不合格 |
|  | 七里河区疾病预防控制中心 | 0.67 | 0.40 | 合格 |
|  | 榆中县疾病预防控制中心 | 0.00 | -0.20 | 合格 |
|  | 永登县疾病预防控制中心 | -1.67 | -5.60 | 不合格 |
|  | 皋兰县疾病预防控制中心 | 0.33 | 0.00 | 合格 |
|  | 天水市疾病预防控制中心 | 0.00 | -0.40 | 合格 |
|  | 武山县疾病预防控制中心 | -0.33 | -0.20 | 合格 |
|  | 清水县疾病预防控制中心 | 0.00 | -1.60 | 合格 |
|  | 甘谷县疾病预防控制中心 | -0.33 | -2.20 | 基本合格 |
|  | 秦安县疾病预防控制中心 | -0.33 | -0.40 | 合格 |
|  | 秦州区疾病预防控制中心 | -1.00 | -0.60 | 合格 |
|  | 麦积区疾病预防控制中心 | -1.67 | -0.20 | 合格 |
|  | 定西市疾病预防控制中心 | -0.33 | -1.00 | 合格 |
|  | 临洮县疾病预防控制中心 | -1.00 | -2.40 | 基本合格 |
|  | 安定区疾病预防控制中心 | -0.33 | -0.40 | 合格 |
|  | 渭源县疾病预防控制中心 | 0.33 | -0.60 | 合格 |
|  | 漳县疾病预防控制中心 | -0.33 | -0.40 | 合格 |
|  | 通渭县疾病预防控制中心 | -1.00 | -0.20 | 合格 |
|  | 陇西县疾病预防控制中心 | -0.33 | 0.00 | 合格 |
|  | 平凉市疾病预防控制中心 | -1.00 | 0.20 | 合格 |
|  | 崆峒区疾病预防控制中心 | -0.33 | -0.20 | 合格 |
|  | 庄浪县疾控预防控制中心 | -0.67 | -0.20 | 合格 |
|  | 静宁县疾病预防控制中心 | -0.67 | 0.00 | 合格 |
|  | 庆阳市疾病预防控制中心 | -0.67 | -0.60 | 合格 |
|  | 华池县地方病防治办公室 | 1.67 | 0.80 | 合格 |
|  | 环县地方病防治办公室 | 0.33 | 0.60 | 合格 |
|  | 张掖市疾病预防控制中心 | 0.33 | -0.20 | 合格 |
|  | 临泽县疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.20 | 合格 |
|  | 山丹县疾病预防控制中心 | 0.33 | 0.20 | 合格 |
|  | 民乐县疾病预防控制中心 | -0.67 | -0.40 | 合格 |
|  | 甘州区疾病预防控制中心 | -0.33 | -0.20 | 合格 |
|  | 高台县疾病预防控制中心 | -0.67 | -0.60 | 合格 |
|  | 武威市疾病预防控制中心 | -0.67 | -0.20 | 合格 |
|  | 古浪县疾病预防控制中心 | -1.00 | 0.60 | 合格 |
|  | 天祝县疾病预防控制中心 | 0.33 | 0.80 | 合格 |
|  | 民勤县疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.60 | 合格 |
|  | 甘南藏族自治州疾病预防控制中心 | -1.33 | -0.60 | 合格 |
|  | 临潭县疾病预防控制中心 | -0.67 | -0.60 | 合格 |
|  | 卓尼县疾病预防控制中心 | -0.67 | -0.40 | 合格 |
|  | 舟曲县疾病预防控制中心 | -1.67 | -0.60 | 合格 |
|  | 迭部县疾病预防控制中心 | -0.67 | -1.00 | 合格 |
|  | 白银市疾病预防控制中心 | -0.67 | -1.20 | 合格 |
|  | 会宁县疾病预防控制中心 | -0.33 | -0.40 | 合格 |
|  | 景泰县疾病预防控制中心 | -0.67 | -0.60 | 合格 |
|  | 白银区疾病预防控制中心 | -0.67 | 0.00 | 合格 |
|  | 靖远县疾病预防控制中心 | -0.33 | -0.20 | 合格 |
|  | 酒泉市疾病预防控制中心 | 0.00 | -0.20 | 合格 |
|  | 瓜州县疾病预防控制中心 | 0.00 | -0.40 | 合格 |
|  | 敦煌市疾病预防控制中心 | -1.00 | -0.80 | 合格 |
|  | 玉门市疾病预防控制中心 | -0.33 | -0.40 | 合格 |
|  | 肃州区疾病预防控制中心 | -0.67 | 0.40 | 合格 |
|  | 金塔县疾病预防控制中心 | -0.67 | -0.20 | 合格 |
|  | 金昌市疾病预防控制中心 | -0.67 | -0.40 | 合格 |
|  | 永昌县疾病预防控制中心 | -1.00 | -1.20 | 合格 |
|  | 陇南市疾病预防控制中心 | 0.00 | 1.40 | 合格 |
|  | 礼县疾病预防控制中心 | -0.67 | -1.00 | 合格 |
|  | 广河县地方病防治办公室 | -6.80 | -23.80 | 不合格 |
|  | 积石山县地方病办公室 | 9.00 | 9.00 | 不合格 |
|  | 镇原县疾病预防控制中心 | 3.60 | 4.40 | 不合格 |
| 青海 | 果洛州疾病预防控制中心 | 2.33 | 1.20 | 基本合格 |
|  | 久治县疾病预防控制中心 | 2.33 | 1.60 | 基本合格 |
|  | 玛多县疾病预防控制中心 | 2.67 | 0.80 | 基本合格 |
|  | 玛沁县疾病预防控制中心 | 2.00 | 1.40 | 合格 |
|  | 班玛县疾病预防控制保健中心 | 4.00 | 1.00 | 不合格 |
|  | 甘德县疾病预防控制中心 | 2.00 | 1.20 | 合格 |
|  | 达日县疾病预防控制中心 | 3.33 | 1.80 | 不合格 |
|  | 海东市疾病预防控制中心 | 0.00 | 1.00 | 合格 |
|  | 乐都区疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.80 | 合格 |
|  | 互助县疾病预防控制中心 | 0.67 | 0.40 | 合格 |
|  | 化隆县疾病预防控制中心 | 0.67 | 0.40 | 合格 |
|  | 海东市平安区疾病预防控制中心 | 0.67 | 1.00 | 合格 |
|  | 循化撒拉族自治县疾病预防控制中心 | 0.67 | 0.40 | 合格 |
|  | 民和回族土族自治县疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.40 | 合格 |
|  | 海北藏族自治州疾病预防控制中心 | 0.67 | 0.40 | 合格 |
|  | 刚察县疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.20 | 合格 |
|  | 海晏县疾病预防控制中心 | 0.33 | 0.60 | 合格 |
|  | 祁连县疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.20 | 合格 |
|  | 门源回族自治县疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.20 | 合格 |
|  | 海南州疾病预防控制中心 | 0.67 | 0.40 | 合格 |
|  | 共和县疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.40 | 合格 |
|  | 兴海县疾病预防控制中心 | 0.33 | 0.40 | 合格 |
|  | 同德县疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.60 | 合格 |
|  | 贵南县疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.40 | 合格 |
|  | 贵德县疾病预防控制中心 | 1.33 | 0.40 | 合格 |
|  | 海西州疾病预防控制中心 | 0.67 | 0.40 | 合格 |
|  | 海西州乌兰县疾病预防控制中心 | 0.67 | -0.40 | 合格 |
|  | 天峻县疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.60 | 合格 |
|  | 德令哈市疾病预防控制中心 | 0.67 | 0.20 | 合格 |
|  | 格尔木市疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.20 | 合格 |
|  | 都兰县疾病预防控制中心 | 0.67 | 0.40 | 合格 |
|  | 玉树州疾病预防控制中心 | 0.67 | 0.40 | 合格 |
|  | 囊谦县疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.20 | 合格 |
|  | 曲麻莱县疾病预防控制中心 | 1.33 | 0.20 | 合格 |
|  | 杂多县疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.00 | 合格 |
|  | 治多县疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.20 | 合格 |
|  | 玉树市疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.20 | 合格 |
|  | 玉树州称多县疾病预防控制中心 | 3.00 | 0.60 | 不合格 |
|  | 西宁市疾病预防控制中心 | -2.33 | -1.60 | 基本合格 |
|  | 西宁市城东区疾病预防控制中心 | 1.33 | 0.00 | 合格 |
|  | 西宁市城中区疾病预防控制中心 | 1.67 | 0.60 | 合格 |
|  | 西宁市城北区疾病预防控制中心 | -0.33 | 2.40 | 基本合格 |
|  | 西宁市城西区疾病预防控制中心 | 1.67 | 0.60 | 合格 |
|  | 大通县疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.40 | 合格 |
|  | 湟中区疾病预防控制中心 | 0.67 | 0.00 | 合格 |
|  | 湟源县疾病预防控制中心 | -2.00 | -1.00 | 合格 |
|  | 黄南州疾病预防控制中心 | 0.33 | 0.40 | 合格 |
|  | 同仁市疾病预防控制中心 | 0.33 | 0.40 | 合格 |
|  | 尖扎县疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.40 | 合格 |
|  | 河南县疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.20 | 合格 |
|  | 泽库县疾病预防控制中心 | 0.67 | 0.40 | 合格 |
| 宁夏 | 中卫市疾病预防控制中心 | -1.00 | -1.00 | 合格 |
|  | 中宁县疾病预防控制中心 | 0.67 | 0.60 | 合格 |
|  | 海原县疾病预防控制中心 | -1.33 | -0.80 | 合格 |
|  | 吴忠市疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.20 | 合格 |
|  | 同心县疾病预防控制中心 | -0.33 | 0.00 | 合格 |
|  | 盐池县疾病预防控制中心 | -0.67 | -0.20 | 合格 |
|  | 红寺堡区疾病预防控制中心 | -0.67 | -1.20 | 合格 |
|  | 青铜峡市疾病预防控制中心 | 0.33 | 0.20 | 合格 |
|  | 固原市疾病预防控制中心 | 1.33 | 1.40 | 合格 |
|  | 固原市原州区疾病预防控制中心 | 0.67 | 0.40 | 合格 |
|  | 彭阳县疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.40 | 合格 |
|  | 泾源县疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.60 | 合格 |
|  | 西吉县疾病预防控制中心 | 0.67 | 0.60 | 合格 |
|  | 隆德县疾病预防控制中心 | 0.67 | 0.40 | 合格 |
|  | 石嘴山市疾病预防控制中心 | -0.67 | -0.80 | 合格 |
|  | 平罗县疾病预防控制中心 | 0.33 | 0.20 | 合格 |
|  | 石嘴山市惠农区疾病预防控制中心 | 0.00 | -0.60 | 合格 |
|  | 银川市疾病预防控制中心 | 0.33 | 0.40 | 合格 |
|  | 银川市兴庆区疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.40 | 合格 |
|  | 永宁县疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.20 | 合格 |
|  | 灵武市疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.60 | 合格 |
|  | 银川市西夏区疾病预防控制中心 | 0.00 | 1.20 | 合格 |
|  | 贺兰县疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.00 | 合格 |
|  | 银川市金凤区疾病预防控制中心 | 0.33 | 0.00 | 合格 |
| 新疆 | 克州疾病预防控制中心 | 0.33 | -2.50 | 基本合格 |
|  | 阿图什市疾病预防控制中心 | 1.33 | -1.50 | 合格 |
|  | 和田地区疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.25 | 合格 |
|  | 策勒县疾病预防控制中心 | -1.33 | -1.25 | 合格 |
|  | 喀什地区疾病预防控制中心 | -0.67 | -0.50 | 合格 |
|  | 塔什库尔干县疾病预防控制中心 | -1.00 | -1.00 | 合格 |
|  | 塔城地区疾病预防控制中心 | -0.67 | -0.25 | 合格 |
|  | 沙湾市疾病预防控制中心 | -0.33 | -1.00 | 合格 |
|  | 巴州疾病预防控制中心 | 0.67 | -0.25 | 合格 |
|  | 且末县疾病预防控制中心 | 0.33 | -0.25 | 合格 |
|  | 昌吉回族自治州疾病预防控制中心 | -0.67 | -0.50 | 合格 |
|  | 阜康市疾病预防控制中心 | -1.00 | 0.50 | 合格 |
|  | 阿克苏地区疾病预防控制中心 | -1.67 | -3.75 | 不合格 |
|  | 库车市疾病预防控制中心 | -1.67 | -3.75 | 不合格 |
|  | 沙雅县疾病预防控制中心 | -1.33 | -3.75 | 不合格 |
|  | 温宿县疾病预防控制中心 | -1.67 | -3.75 | 不合格 |
|  | 阿克苏市疾病预防控制中心 | -1.33 | -4.00 | 不合格 |
|  | 阿瓦提县疾病预防控制中心 | -1.67 | -3.75 | 不合格 |
|  | 阿勒泰地区疾病预防控制中心 | 1.67 | 0.75 | 合格 |
|  | 阿勒泰市疾病预防控制中心 | 1.33 | 2.25 | 基本合格 |
| 新疆 | 第一师疾病预防控制中心 | -0.33 | -0.40 | 合格 |
| 兵团 | 第七师疾病预防控制中心 | -0.67 | -1.60 | 合格 |
|  | 第三师疾病预防控制中心 | -1.33 | -1.00 | 合格 |
|  | 第九师疾病预防控制中心 | -0.67 | -0.80 | 合格 |
|  | 第二师疾病预防控制中心 | -1.67 | -1.00 | 合格 |
|  | 第五师疾病预防控制中心 | -1.33 | -1.00 | 合格 |
|  | 第八师石河子市疾病预防控制中心 | -0.33 | -0.20 | 合格 |
|  | 第六师疾病预防控制中心 | -1.00 | 0.20 | 合格 |
|  | 第十三师疾病预防控制中心 | -1.33 | -1.20 | 合格 |
|  | 第十师综合检验检测中心 | -0.67 | -0.60 | 合格 |
|  | 第四师疾病预防控制中心 | -1.33 | -0.60 | 合格 |

表9 地市、县级实验室尿中氟化物含量检测考核结果

| 省份 | 机构名称 | FN20210101  的Z值 | FN20210102  的Z值 | 考核结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 天津 | 天津市东丽区疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.33 | 合格 |
|  | 天津市北辰区疾病预防控制中心 | -0.50 | -0.17 | 合格 |
|  | 天津市宁河区疾病预防控制中心 | 0.00 | -0.33 | 合格 |
|  | 天津市宝坻区疾病预防控制中心 | 1.00 | -0.33 | 合格 |
|  | 天津市武清区疾病预防控制中心 | -0.50 | 1.17 | 合格 |
|  | 天津市津南区疾病预防控制中心 | -0.50 | 0.67 | 合格 |
|  | 天津市滨海新区疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.00 | 合格 |
|  | 天津市蓟州区疾病预防控制中心 | -0.50 | -1.00 | 合格 |
|  | 天津市西青区疾病预防控制中心 | -0.50 | 0.83 | 合格 |
|  | 天津市静海区疾病预防控制中心 | 1.50 | 1.50 | 合格 |
| 河北 | 保定市疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.17 | 合格 |
|  | 博野县疾病预防控制中心 | 1.00 | -0.50 | 合格 |
|  | 唐县疾病预防控制中心 | 1.00 | -0.17 | 合格 |
|  | 安新县疾病预防控制中心 | 0.50 | -0.50 | 合格 |
|  | 定兴县疾病预防控制中心 | 1.50 | -0.17 | 合格 |
|  | 容城县疾病预防控制中心 | 1.00 | -0.50 | 合格 |
|  | 徐水区疾病预防控制中心 | 1.50 | -0.50 | 合格 |
|  | 曲阳县疾病预防控制中心 | 0.50 | -0.50 | 合格 |
|  | 涞源县疾病预防控制中心 | 1.00 | -0.17 | 合格 |
|  | 涿州市疾病预防控制中心 | 0.00 | -1.17 | 合格 |
|  | 清苑区疾病预防控制中心 | 0.50 | -0.50 | 合格 |
|  | 蠡县疾病预防控制中心 | 0.50 | -1.17 | 合格 |
|  | 阜平县疾病预防控制中心 | 0.00 | -1.17 | 合格 |
|  | 雄县疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.83 | 合格 |
|  | 高碑店市疾病预防控制中心 | 1.50 | 0.00 | 合格 |
|  | 高阳县疾病预防控制中心 | 0.50 | -1.17 | 合格 |
|  | 唐山市疾病预防控制中心 | 1.50 | -0.67 | 合格 |
|  | 唐山市丰润区疾病预防控制中心 | 0.50 | -0.50 | 合格 |
|  | 乐亭县疾病预防控制中心 | 1.00 | -0.67 | 合格 |
|  | 滦州市疾病预防控制中心 | 1.00 | -1.17 | 合格 |
|  | 玉田县疾病预防控制中心 | 0.50 | -1.17 | 合格 |
|  | 廊坊市疾病预防控制中心 | 0.00 | -0.50 | 合格 |
|  | 三河市疾病预防控制中心 | 0.00 | -0.17 | 合格 |
|  | 大城县疾病预防控制中心 | 0.50 | -0.67 | 合格 |
|  | 安次区疾病预防控制中心 | 0.00 | -0.17 | 合格 |
|  | 文安县疾病预防控制中心 | 0.50 | -0.67 | 合格 |
|  | 永清县疾病预防控制中心 | 0.50 | -0.67 | 合格 |
|  | 霸州市疾病预防控制中心 | 0.00 | -0.33 | 合格 |
|  | 香河县疾病预防控制中心 | 0.50 | 0.00 | 合格 |
|  | 张家口市地方病防治所 | 1.00 | -0.33 | 合格 |
|  | 宣化区疾病预防控制中心 | 1.00 | -0.67 | 合格 |
|  | 尚义县疾病预防控制中心 | 1.00 | -0.50 | 合格 |
|  | 康保县疾病预防控制中心 | 0.50 | -0.50 | 合格 |
|  | 张北县疾病预防控制中心 | 0.00 | -0.50 | 合格 |
|  | 沽源县疾病预防控制中心 | 0.50 | -0.50 | 合格 |
|  | 蔚县疾病预防控制中心 | 0.50 | -0.67 | 合格 |
|  | 赤城县疾病预防控制中心 | 0.50 | -0.50 | 合格 |
|  | 阳原县疾病预防控制中心 | 1.00 | -0.50 | 合格 |
|  | 承德市疾病预防控制中心 | -0.50 | -0.83 | 合格 |
|  | 丰宁满族自治县疾病预防控制中心 | 0.00 | -1.00 | 合格 |
|  | 双桥区疾病预防控制中心 | 0.50 | -1.00 | 合格 |
|  | 围场满族蒙古族自治县疾病预防控制中心 | -0.50 | -1.00 | 合格 |
|  | 滦平县疾病预防控制中心 | 0.00 | -1.00 | 合格 |
|  | 隆化县疾病预防控制中心 | -0.50 | -1.00 | 合格 |
|  | 沧州市疾病预防控制中心 | 0.50 | -1.00 | 合格 |
|  | 东光县疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.50 | 合格 |
|  | 任丘市疾病预防控制中心 | 1.50 | -0.83 | 合格 |
|  | 南皮县疾病预防控制中心 | 0.00 | -0.83 | 合格 |
|  | 吴桥县疾病预防控制中心 | 1.00 | -1.17 | 合格 |
|  | 沧县疾病预防控制中心 | -0.50 | -1.00 | 合格 |
|  | 河间市疾病预防控制中心 | 0.50 | -0.83 | 合格 |
|  | 泊头市疾病预防控制中心 | 1.00 | -1.00 | 合格 |
|  | 海兴县疾病预防控制中心 | 0.50 | -0.83 | 合格 |
|  | 献县疾病预防控制中心 | 1.00 | -0.33 | 合格 |
|  | 盐山县疾病预防控制中心 | 1.00 | -1.17 | 合格 |
|  | 运河区疾病预防控制中心 | 0.50 | -0.50 | 合格 |
|  | 青县疾病预防控制中心 | -0.50 | -0.50 | 合格 |
|  | 黄骅市疾病预防控制中心 | 1.00 | -1.00 | 合格 |
|  | 石家庄市疾病预防控制中心 | -0.50 | -1.00 | 合格 |
|  | 平山县疾病预防控制中心 | -0.50 | -0.33 | 合格 |
|  | 无极县疾病预防控制中心 | -1.00 | -0.50 | 合格 |
|  | 晋州市疾病预防控制中心 | -1.00 | -0.33 | 合格 |
|  | 深泽县疾病预防控制中心 | -1.00 | -0.50 | 合格 |
|  | 灵寿县疾病预防控制中心 | -0.50 | -0.17 | 合格 |
|  | 赞皇县疾病预防控制中心 | -1.00 | 0.17 | 合格 |
|  | 赵县疾病预防控制中心 | -0.50 | 0.33 | 合格 |
|  | 辛集市疾病预防控制中心 | 0.00 | -0.17 | 合格 |
|  | 高邑县疾病预防控制中心 | 0.50 | 0.33 | 合格 |
|  | 秦皇岛市疾病预防控制中心 | 1.50 | -0.83 | 合格 |
|  | 青龙满族自治县疾病预防控制中心 | 1.50 | -1.00 | 合格 |
|  | 衡水市疾病预防控制中心 | 1.50 | -0.17 | 合格 |
|  | 衡水市冀州区疾病预防控制中心 | 0.50 | 0.17 | 合格 |
|  | 安平县疾病预防控制中心 | 0.50 | -0.33 | 合格 |
|  | 故城县疾病预防控制中心 | 1.00 | -0.33 | 合格 |
|  | 景县疾病预防控制中心 | 0.50 | -0.33 | 合格 |
|  | 枣强县疾病预防控制中心 | 0.50 | -0.17 | 合格 |
|  | 衡水市桃城区疾病预防控制中心 | 1.00 | -0.33 | 合格 |
|  | 武强县疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.00 | 合格 |
|  | 武邑县疾病预防控制中心 | 1.50 | -0.17 | 合格 |
|  | 深州市疾病预防控制中心 | 0.50 | -0.17 | 合格 |
|  | 阜城县疾病预防控制中心 | 1.50 | -0.17 | 合格 |
|  | 饶阳县疾病预防控制中心 | 1.00 | -0.17 | 合格 |
|  | 邢台市疾病预防控制中心 | 1.00 | -0.67 | 合格 |
|  | 临西县疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.00 | 合格 |
|  | 任泽区疾病预防控制中心 | 1.00 | -0.50 | 合格 |
|  | 南宫市疾病预防控制中心 | 1.00 | -0.67 | 合格 |
|  | 威县疾病预防控制中心 | 1.00 | -0.50 | 合格 |
|  | 巨鹿县疾病预防控制中心 | 1.50 | -0.17 | 合格 |
|  | 平乡县疾病预防控制中心 | 1.00 | -0.67 | 合格 |
|  | 广宗县疾病预防控制中心 | 1.00 | -0.50 | 合格 |
|  | 柏乡县疾病预防控制中心 | 1.00 | -0.67 | 合格 |
|  | 清河县疾病预防控制中心 | 1.00 | -0.50 | 合格 |
|  | 隆尧县疾病预防控制中心 | 1.50 | 0.00 | 合格 |
|  | 邯郸市疾病预防控制中心 | 1.50 | 0.67 | 合格 |
|  | 丛台区疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.33 | 合格 |
|  | 临漳县疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.50 | 合格 |
|  | 复兴区疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.17 | 合格 |
|  | 大名县疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.67 | 合格 |
|  | 广平县疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.33 | 合格 |
|  | 成安县疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.33 | 合格 |
|  | 永年区疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.33 | 合格 |
|  | 磁县疾病预防控制中心 | 0.50 | 0.50 | 合格 |
|  | 肥乡区疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.33 | 合格 |
|  | 邯山区疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.33 | 合格 |
|  | 邱县疾病预防控制中心 | 0.50 | 0.17 | 合格 |
|  | 馆陶县疾病预防控制中心 | 0.50 | 0.33 | 合格 |
|  | 魏县疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.33 | 合格 |
|  | 鸡泽县疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.17 | 合格 |
| 辽宁 | 丹东市疾病预防控制中心 | 0.00 | -0.50 | 合格 |
|  | 大连市疾病预防控制中心 | 0.50 | 0.00 | 合格 |
|  | 抚顺市疾病预防控制中心 | -0.50 | 1.17 | 合格 |
|  | 朝阳市疾病预防控制中心 | -0.50 | 0.50 | 合格 |
|  | 本溪市疾病预防控制中心 | -1.00 | 1.33 | 合格 |
|  | 沈阳市疾病预防控制中心 | -1.00 | 1.00 | 合格 |
|  | 盘锦检验检测中心 | 1.00 | 0.00 | 合格 |
|  | 营口市疾病预防控制中心 | -0.50 | 1.00 | 合格 |
|  | 葫芦岛市疾病预防控制中心 | 1.50 | 0.33 | 合格 |
|  | 辽阳市疾病预防控制中心 | 0.50 | -0.33 | 合格 |
|  | 铁岭市疾病预防控制中心 | 0.50 | 0.50 | 合格 |
|  | 锦州市疾病预防控制中心 | 0.50 | -0.33 | 合格 |
|  | 阜新市疾病预防控制中心 | 0.00 | 1.00 | 合格 |
|  | 鞍山市疾病预防控制中心 | -1.00 | 0.83 | 合格 |
| 内蒙古 | 乌兰察布市地方病防治中心 | -0.50 | 1.33 | 合格 |
|  | 兴安盟疾病预防控制中心 | -2.00 | 0.67 | 合格 |
|  | 包头市疾病预防控制中心 | 0.00 | -0.33 | 合格 |
|  | 呼伦贝尔市疾病控制中心 | -0.50 | -0.33 | 合格 |
|  | 呼和浩特市疾病预防控制中心 | -0.50 | 1.17 | 合格 |
|  | 巴彦淖尔市疾病预防控制中心 | -0.50 | 0.33 | 合格 |
|  | 赤峰市疾病预防控制中心 | -0.50 | -0.17 | 合格 |
|  | 通辽市地方病防治站 | -0.50 | 0.33 | 合格 |
|  | 鄂尔多斯市疾病预防控制中心 | -0.50 | 0.67 | 合格 |
|  | 锡林郭勒盟地方病防治中心 | -1.00 | 0.00 | 合格 |
|  | 阿拉善盟疾病预防控制中心 | -1.00 | 0.50 | 合格 |
| 江西 | 上饶市疾病预防控制中心 | -0.50 | -0.33 | 合格 |
|  | 九江市疾病预防控制中心 | -0.50 | -0.17 | 合格 |
|  | 南昌市疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.83 | 合格 |
|  | 吉安市疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.00 | 合格 |
|  | 宜春市疾病预防控制中心 | -0.50 | -0.83 | 合格 |
|  | 抚州市疾病预防控制中心 | -0.50 | 0.00 | 合格 |
|  | 新余市疾病预防控制中心 | -1.00 | -1.00 | 合格 |
|  | 新余市渝水区疾病预防控制中心 | -1.00 | -1.00 | 合格 |
|  | 景德镇市疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.50 | 合格 |
|  | 萍乡市疾病预防控制中心 | 0.00 | -0.67 | 合格 |
|  | 上栗县疾病预防控制中心 | -0.50 | -1.83 | 合格 |
|  | 芦溪县疾病预防控制中心 | 0.00 | -2.00 | 合格 |
|  | 赣州市疾病预防控制中心 | -0.50 | 0.17 | 合格 |
|  | 宁都县疾病预防控制中心 | -0.50 | 0.00 | 合格 |
|  | 鹰潭市疾病预防控制中心 | -1.00 | -0.17 | 合格 |
| 湖北 | 十堰市疾病预防控制中心 | 0.00 | 1.33 | 合格 |
|  | 竹山县疾病预防控制中心 | 0.50 | 1.17 | 合格 |
|  | 竹溪县疾病预防控制中心 | 0.00 | 1.50 | 合格 |
|  | 宜昌市疾病预防控制中心 | -1.50 | 1.67 | 合格 |
|  | 五峰土家族自治县疾病预防控制中心 | -1.00 | 0.67 | 合格 |
|  | 秭归县疾病预防控制中心 | -1.00 | 1.50 | 合格 |
|  | 长阳土家族自治县疾病预防控制中心 | -1.00 | 1.50 | 合格 |
|  | 恩施州疾病预防控制中心 | -1.00 | 1.33 | 合格 |
|  | 利川市疾病预防控制中心 | -1.50 | 1.50 | 合格 |
|  | 咸丰县疾病预防控制中心 | -1.00 | 1.17 | 合格 |
|  | 宣恩县疾病预防控制中心 | -1.00 | 1.00 | 合格 |
|  | 巴东县疾病预防控制中心 | -1.00 | 1.33 | 合格 |
|  | 建始县疾病预防控制中心 | -0.50 | 1.50 | 合格 |
|  | 恩施市疾病预防控制中心 | 0.00 | 1.50 | 合格 |
|  | 来凤县疾病预防控制中心 | -0.50 | 1.33 | 合格 |
|  | 鹤峰县疾病预防控制中心 | -0.50 | 1.00 | 合格 |
|  | 襄阳市疾病预防控制中心 | -1.00 | 0.17 | 合格 |
|  | 南漳县疾病预防控制中心 | -1.00 | 0.17 | 合格 |
|  | 黄石市疾病预防控制中心 | -1.00 | 0.83 | 合格 |
|  | 阳新县疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.67 | 合格 |
| 湖南 | 娄底市疾病预防控制中心 | -0.50 | 0.33 | 合格 |
|  | 冷水江市疾病预防控制中心 | -0.50 | 0.17 | 合格 |
|  | 新化县疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.50 | 合格 |
|  | 衡阳市疾病预防控制中心 | -1.00 | 0.00 | 合格 |
|  | 耒阳市疾病预防控制中心 | -1.00 | -0.33 | 合格 |
|  | 衡南县疾病预防控制中心 | 0.00 | -0.50 | 合格 |
|  | 郴州市疾病预防控制中心 | -0.50 | 1.00 | 合格 |
|  | 宜章县疾病预防控制中心 | -1.00 | 1.17 | 合格 |
|  | 长沙市疾病预防控制中心 | -0.50 | 0.33 | 合格 |
|  | 宁乡市疾病预防控制中心 | -1.00 | -1.50 | 合格 |
| 广西 | 来宾市疾病预防控制中心 | -0.50 | -0.50 | 合格 |
|  | 合山市疾病预防控制中心 | 0.00 | -0.67 | 合格 |
|  | 河池市疾病预防控制中心 | -0.50 | -0.50 | 合格 |
|  | 罗城县疾病预防控制中心 | 0.00 | -0.17 | 合格 |
| 重庆 | 云阳县疾病预防控制中心 | -0.50 | -0.67 | 合格 |
|  | 奉节县疾病预防控制中心 | -0.50 | -0.50 | 合格 |
|  | 巫山县疾病预防控制中心 | -0.50 | -0.50 | 合格 |
|  | 巫溪县疾病预防控制中心 | -1.00 | 1.00 | 合格 |
|  | 彭水县苗族土家族自治县疾病预防控制中心 | -0.50 | -1.67 | 合格 |
|  | 石柱土家族自治县疾病预防控制中心 | -1.00 | 1.67 | 合格 |
|  | 秀山土家族苗族自治县疾病预防控制中心 | 0.50 | -0.33 | 合格 |
|  | 重庆市万盛经济技术开发区疾病预防控制中心 | -0.50 | -0.67 | 合格 |
|  | 重庆市南川区疾病预防控制中心 | -1.00 | 1.00 | 合格 |
|  | 重庆市开州区疾病预防控制中心 | -1.00 | -1.50 | 合格 |
|  | 武隆区疾病预防控制中心 | -1.00 | -1.67 | 合格 |
|  | 綦江区疾病预防控制中心 | 0.00 | -1.00 | 合格 |
|  | 重庆市黔江区疾病预防控制中心 | -0.50 | -1.00 | 合格 |
| 四川 | 凉山彝族自治州疾病预防控制中心 | 0.00 | -0.50 | 合格 |
|  | 会理县疾病预防控制中心 | -0.50 | 0.00 | 合格 |
|  | 冕宁县疾病预防控制中心 | 0.00 | -0.17 | 合格 |
|  | 喜德县疾病预防控制中心 | -0.50 | -0.67 | 合格 |
|  | 德昌县疾病预防控制中心 | -0.50 | -0.50 | 合格 |
|  | 甘洛县疾病预防控制中心 | -0.50 | -0.67 | 合格 |
|  | 越西县疾病预防控制中心 | -0.50 | -1.17 | 合格 |
|  | 宜宾市疾病预防控制中心 | -0.50 | 1.33 | 合格 |
|  | 兴文县疾病预防控制中心 | 0.00 | -0.17 | 合格 |
|  | 江安县疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.50 | 合格 |
|  | 珙县疾病预防控制中心 | 0.00 | -0.17 | 合格 |
|  | 筠连县疾病预防控制中心 | 0.00 | -0.33 | 合格 |
|  | 长宁县疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.33 | 合格 |
|  | 高县疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.17 | 合格 |
|  | 巴中市疾病预防控制中心 | -1.50 | 1.67 | 合格 |
|  | 南江县疾病预防控制中心 | -1.00 | 0.33 | 合格 |
|  | 广元市疾病预防控制中心 | -0.50 | 0.17 | 合格 |
|  | 剑阁县疾病预防控制中心 | -0.50 | 0.17 | 合格 |
|  | 旺苍县疾病预防控制中心 | -0.50 | 0.33 | 合格 |
|  | 广元市朝天区疾病预防控制中心 | -0.50 | 0.33 | 合格 |
|  | 青川县疾病预防控制中心 | -0.50 | 0.00 | 合格 |
|  | 广安市疾病预防控制中心 | -1.00 | 1.33 | 合格 |
|  | 邻水县疾病预防控制中心 | -0.50 | 1.50 | 合格 |
|  | 德阳市疾病预防控制中心 | -0.50 | 0.33 | 合格 |
|  | 什邡市疾病预防控制中心 | -0.50 | 0.83 | 合格 |
|  | 攀枝花市疾病预防控制中心 | -1.00 | 0.33 | 合格 |
|  | 攀枝花市仁和区疾病预防控制中心 | -1.00 | 0.50 | 合格 |
|  | 盐边县疾病预防控制中心 | -0.50 | -0.33 | 合格 |
|  | 泸州市疾病预防控制中心 | -0.50 | 1.83 | 合格 |
|  | 叙永县疾病预防控制中心 | -1.00 | 0.67 | 合格 |
|  | 古蔺县疾病预防控制中心 | -1.00 | 0.50 | 合格 |
|  | 甘孜州疾病预防控制中心 | -1.00 | 1.17 | 合格 |
|  | 泸定县疾病预防控制中心 | 1.00 | 3.33 | 不合格 |
|  | 眉山市疾病预防控制中心 | -0.50 | 1.67 | 合格 |
|  | 洪雅县疾病预防控制中心 | -0.50 | 1.67 | 合格 |
|  | 绵阳市疾病预防控制中心 | -0.50 | 1.00 | 合格 |
|  | 江油市疾病预防控制中心 | -0.50 | 1.00 | 合格 |
|  | 游仙区疾病预防控制中心 | -0.50 | 0.83 | 合格 |
|  | 达州市疾病预防控制中心 | 0.00 | 2.17 | 基本合格 |
|  | 万源市疾病预防控制中心 | 0.00 | 1.83 | 合格 |
|  | 雅安市疾病预防控制中心 | -0.50 | 0.83 | 合格 |
|  | 天全县疾病预防控制中心 | 2.50 | 1.33 | 合格 |
|  | 汉源县疾病预防控制中心 | -0.50 | 0.67 | 合格 |
|  | 石棉县疾病预防控制中心 | -0.50 | 0.67 | 合格 |
|  | 荥经县疾病预防控制中心 | 0.50 | 0.67 | 合格 |
|  | 雅安市雨城区疾病预防控制中心 | -1.00 | 0.17 | 合格 |
| 贵州 | 安顺市疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.33 | 合格 |
|  | 普定县疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.50 | 合格 |
|  | 毕节市疾病预防控制中心 | 0.50 | 0.00 | 合格 |
|  | 七星关区疾病预防控制中心 | 0.50 | -0.33 | 合格 |
|  | 大方县疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.17 | 合格 |
|  | 黔西县疾病预防控制中心 | -0.50 | -1.83 | 合格 |
|  | 黔西南州疾病预防控制中心 | -5.50 | -14.83 | 不合格 |
|  | 仁怀市疾病预防控制中心 | -1.50 | 0.17 | 合格 |
|  | 普安县疾病预防控制中心 | 0.00 | -0.33 | 合格 |
| 云南 | 大理州疾病预防控制中心 | -0.50 | -0.50 | 合格 |
|  | 剑川县疾病预防控制中心 | -1.00 | -0.17 | 合格 |
|  | 宾川县疾病预防控制中心 | 1.00 | -1.17 | 合格 |
|  | 弥渡县疾病预防控制中心 | 1.50 | 0.67 | 合格 |
|  | 洱源县疾病预防控制中心 | 2.00 | -0.67 | 合格 |
|  | 德宏州疾病预防控制中心 | -1.50 | -0.50 | 合格 |
|  | 梁河县疾病预防控制中心 | -0.50 | -0.17 | 合格 |
|  | 昭通市疾病预防控制中心 | -0.50 | 0.17 | 合格 |
|  | 大关县疾病预防控制中心 | -0.50 | 3.33 | 不合格 |
|  | 威信县疾病预防控制中心 | 1.50 | 1.67 | 合格 |
|  | 巧家县疾病预防控制中心 | 0.50 | -0.17 | 合格 |
|  | 彝良县疾病预防控制中心 | 0.50 | 0.00 | 合格 |
|  | 昭阳区疾病预防控制中心 | -0.50 | 3.67 | 不合格 |
|  | 永善县疾病预防控制中心 | -1.00 | -0.33 | 合格 |
|  | 盐津县疾病预防控制中心 | 0.50 | 0.33 | 合格 |
|  | 绥江县疾病预防控制中心 | 1.00 | 2.50 | 基本合格 |
|  | 镇雄县疾病预防控制中心 | 0.00 | -2.17 | 基本合格 |
|  | 鲁甸县疾病预防控制中心 | 1.50 | 2.83 | 基本合格 |
|  | 曲靖市疾病预防控制中心 | -1.00 | 0.00 | 合格 |
|  | 会泽县疾病预防控制中心 | 1.00 | -0.83 | 合格 |
|  | 宣威市疾病预防控制中心 | 0.50 | -0.33 | 合格 |
|  | 富源县疾病预防控制中心 | -1.50 | -0.83 | 合格 |
|  | 罗平县疾病预防控制中心 | -1.00 | -0.17 | 合格 |
|  | 楚雄州疾病预防控制中心 | -0.50 | -0.83 | 合格 |
|  | 元谋县疾病预防控制中心 | -2.50 | -3.83 | 不合格 |
|  | 楚雄市疾病预防控制中心 | -1.50 | -3.33 | 不合格 |
|  | 牟定县疾病预防控制中心 | 0.00 | 1.33 | 合格 |
|  | 玉溪市疾病预防控制中心 | 0.50 | -0.33 | 合格 |
|  | 易门县疾病预防控制中心 | 0.50 | -0.50 | 合格 |
|  | 玉溪市江川区疾病预防控制中心 | 0.50 | -0.17 | 合格 |
|  | 澄江县疾病预防控制中心 | 0.50 | -0.33 | 合格 |
| 陕西 | 咸阳市疾病预防控制中心 | 2.00 | -0.17 | 合格 |
|  | 三原县疾病预防控制中心 | 0.50 | -0.50 | 合格 |
|  | 乾县疾病预防控制中心 | 2.50 | -0.67 | 合格 |
|  | 兴平市疾病预防控制中心 | 0.50 | 0.33 | 合格 |
|  | 泾阳县疾病预防控制中心 | -2.00 | -1.67 | 合格 |
|  | 礼泉县疾病预防控制中心 | 2.00 | -0.50 | 合格 |
|  | 商洛市疾病预防控制中心 | -0.50 | 0.00 | 合格 |
|  | 商南县疾病预防控制中心 | 0.00 | -0.67 | 合格 |
|  | 柞水县疾病预防控制中心 | 0.50 | -0.67 | 合格 |
|  | 洛南县疾病预防控制中心 | -1.00 | -0.50 | 合格 |
|  | 安康市疾病预防控制中心 | -0.50 | -0.83 | 合格 |
|  | 岚皋县疾病预防控制中心 | 0.00 | -1.00 | 合格 |
|  | 平利县疾病预防控制中心 | -1.50 | -1.33 | 合格 |
|  | 汉滨区疾病预防控制中心 | 0.00 | -1.17 | 合格 |
|  | 汉阴县疾病预防控制中心 | -1.00 | -1.00 | 合格 |
|  | 石泉县疾病预防控制中心 | -0.50 | -1.17 | 合格 |
|  | 紫阳县疾病预防控制中心 | 0.00 | -1.00 | 合格 |
|  | 镇坪县疾病预防控制中心 | 0.00 | -1.00 | 合格 |
|  | 宝鸡市疾病预防控制中心 | -1.50 | -1.33 | 合格 |
|  | 扶风县疾病预防控制中心 | -0.50 | -2.33 | 基本合格 |
|  | 宝鸡市渭滨区疾病预防控制中心 | -1.50 | -1.83 | 合格 |
|  | 眉县疾病预防控制中心 | -0.50 | -2.00 | 合格 |
|  | 宝鸡市金台区疾病预防控制中心 | -2.00 | -1.33 | 合格 |
|  | 宝鸡市陈仓区疾病预防控制中心 | -1.50 | -1.33 | 合格 |
|  | 延安市疾病预防控制中心 | -0.50 | -0.33 | 合格 |
|  | 榆林市疾病预防控制中心 | -0.50 | 0.50 | 合格 |
|  | 汉中市疾病预防控制中心 | -0.50 | -0.83 | 合格 |
|  | 勉县疾病预防控制中心 | -1.50 | -0.83 | 合格 |
|  | 西乡县疾病预防控制中心 | -1.00 | -0.33 | 合格 |
|  | 镇巴县疾病预防控制中心 | -1.00 | -1.67 | 合格 |
|  | 渭南市疾病预防控制中心 | 0.50 | -0.33 | 合格 |
|  | 合阳县疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.67 | 合格 |
|  | 大荔县疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.17 | 合格 |
|  | 富平县疾病预防控制中心 | 1.50 | 0.50 | 合格 |
|  | 澄城县疾病预防控制中心 | 2.00 | 1.00 | 合格 |
|  | 蒲城县疾病预防控制中心 | 1.50 | 1.00 | 合格 |
|  | 韩城市疾病预防控制中心 | 0.00 | -0.83 | 合格 |
|  | 西安市疾病预防控制中心 | -2.00 | -1.67 | 合格 |
|  | 铜川市疾病预防控制中心 | 0.00 | -0.33 | 合格 |
| 甘肃 | 临夏州疾病预防控制中心 | -1.00 | -1.17 | 合格 |
|  | 兰州市疾病预防控制中心 | -1.00 | 0.67 | 合格 |
|  | 天水市疾病预防控制中心 | -1.00 | -1.83 | 合格 |
|  | 定西市疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.33 | 合格 |
|  | 平凉市疾病预防控制中心 | -2.00 | 0.33 | 合格 |
|  | 庆阳市疾病预防 控制中心 | -0.50 | 1.50 | 合格 |
|  | 张掖市疾病预防控制中心 | -1.00 | -0.33 | 合格 |
|  | 武威市疾病预防控制中心 | -0.50 | 0.67 | 合格 |
|  | 甘南藏族自治州疾病预防控制中心 | -1.00 | 2.00 | 合格 |
|  | 白银市疾病预防控制中心 | 0.50 | 0.83 | 合格 |
|  | 酒泉市疾病预防控制中心 | 0.00 | 1.17 | 合格 |
|  | 金昌市疾病预防控制中心 | -1.00 | 0.33 | 合格 |
|  | 陇南市疾病预防控制中心 | 1.50 | 1.17 | 合格 |

表10 地市、县级实验室砖茶中氟化物含量检测考核结果

| 省份 | 机构名称 | FC20210101  的Z值 | FC20210102  的Z值 | 考核结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 内蒙古 | 乌兰察布市地方病防治中心 | 0.02 | 0.16 | 合格 |
|  | 四子王旗疾病预防控制中心 | 0.16 | -0.55 | 合格 |
|  | 察右中旗疾病预防控制中心 | 0.27 | -0.38 | 合格 |
|  | 察右后旗疾病预防控制中心 | 0.53 | -0.13 | 合格 |
|  | 兴安盟疾病预防控制中心 | 0.62 | -0.25 | 合格 |
|  | 科尔沁右翼前旗疾病预防控制中心 | 0.36 | 0.66 | 合格 |
|  | 包头市疾病预防控制中心 | 1.17 | 0.20 | 合格 |
|  | 达茂旗疾病预防控制中心 | 1.29 | 0.19 | 合格 |
|  | 呼伦贝尔市疾病控制中心 | 0.49 | 0.52 | 合格 |
|  | 新巴尔虎右旗疾病预防控制中心 | -1.13 | 0.54 | 合格 |
|  | 新巴尔虎左旗疾病预防控制中心 | -0.33 | 0.67 | 合格 |
|  | 海拉尔区疾病预防控制中心 | -0.19 | 0.77 | 合格 |
|  | 鄂温克族自治旗疾病预防控制中心 | -0.34 | 0.85 | 合格 |
|  | 陈巴尔虎旗疾病预防控制中心 | -0.32 | 0.65 | 合格 |
|  | 额尔古纳市疾病预防控制中心 | -0.41 | 0.53 | 合格 |
|  | 巴彦淖尔市疾病预防控制中心 | 0.73 | 0.88 | 合格 |
|  | 乌拉特中旗疾病预防控制中心 | 0.98 | 1.02 | 合格 |
|  | 乌拉特前旗疾病预防控制中心 | 1.33 | 0.25 | 合格 |
|  | 乌拉特后旗疾病预防控制中心 | 1.17 | 0.61 | 合格 |
|  | 磴口县疾病预防控制中心 | 0.81 | 0.37 | 合格 |
|  | 赤峰市疾病预防控制中心 | 0.42 | -0.03 | 合格 |
|  | 克什克腾旗疾病预防控制中心 | 0.46 | 0.14 | 合格 |
|  | 巴林右旗疾病预防控制中心 | -0.50 | -0.36 | 合格 |
|  | 巴林左旗疾病预防控制中心 | 0.32 | 0.31 | 合格 |
|  | 敖汉旗疾病预防控制中心 | 0.58 | 0.33 | 合格 |
|  | 翁牛特旗疾病预防控制中心 | 0.35 | 0.20 | 合格 |
|  | 阿鲁科尔沁旗疾病预防控制中心 | -1.28 | -0.19 | 合格 |
|  | 通辽市地方病防治站 | 0.26 | 0.73 | 合格 |
|  | 通辽市奈曼旗疾病预防控制中心 | 1.75 | 0.80 | 合格 |
|  | 扎鲁特旗疾病预防控制中心 | 1.27 | 0.40 | 合格 |
|  | 鄂尔多斯市疾病预防控制中心 | -0.28 | 0.16 | 合格 |
|  | 鄂尔多斯市东胜区疾病预防控制中心 | 0.28 | 0.19 | 合格 |
|  | 乌审旗疾病预防控制中心 | 0.60 | 0.27 | 合格 |
|  | 伊金霍洛旗疾病预防控制中心 | 0.36 | 0.82 | 合格 |
|  | 准格尔旗疾病预防控制中心 | 0.31 | 0.25 | 合格 |
|  | 杭锦旗疾病预防控制中心 | -0.24 | 0.30 | 合格 |
|  | 达拉特旗疾病预防控制中心 | 0.04 | 0.54 | 合格 |
|  | 鄂托克前旗疾病预防控制中心 | -0.09 | 0.18 | 合格 |
|  | 鄂托克旗疾病预防控制中心 | -0.29 | 0.83 | 合格 |
|  | 锡林郭勒盟地方病防治中心 | -0.03 | 0.06 | 合格 |
|  | 东乌珠穆沁旗疾病预防控制中心 | 0.28 | 0.55 | 合格 |
|  | 太仆寺旗疾病预防控制中心 | 0.84 | 0.47 | 合格 |
|  | 正蓝旗疾病预防控制中心 | 0.05 | -0.26 | 合格 |
|  | 苏尼特右旗疾病预防控制中心 | -0.37 | 0.21 | 合格 |
|  | 苏尼特左旗疾病预防控制中心 | -0.58 | -0.24 | 合格 |
|  | 西乌珠穆沁旗疾病预防控制中心 | -0.66 | 0.06 | 合格 |
|  | 锡林浩特市疾病预防控制中心 | 0.35 | 0.58 | 合格 |
|  | 镶黄旗疾病预防控制中心 | -0.37 | -0.25 | 合格 |
|  | 阿巴嘎旗疾病预防控制中心 | 0.30 | 0.10 | 合格 |
|  | 阿拉善盟疾病预防控制中心 | 0.19 | 0.51 | 合格 |
|  | 阿拉善右旗疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.36 | 合格 |
|  | 阿拉善左旗疾病预防控制中心 | 0.63 | 0.33 | 合格 |
|  | 额济纳旗疾病预防控制中心 | 0.18 | 0.39 | 合格 |
| 四川 | 凉山彝族自治州疾病预防控制中心 | 1.15 | 2.50 | 基本合格 |
|  | 木里县疾病预防控制中心 | 1.19 | 2.12 | 基本合格 |
|  | 甘孜州疾病预防控制中心 | 0.26 | -1.08 | 合格 |
|  | 丹巴县疾病预防控制中心 | 1.19 | 1.71 | 合格 |
|  | 九龙县疾病预防控制中心 | 3.59 | 3.14 | 不合格 |
|  | 乡城县疾病预防控制中心 | -1.35 | -0.25 | 合格 |
|  | 巴塘县疾病预防控制中心 | -1.55 | 0.60 | 合格 |
|  | 康定市疾病预防控制中心 | -0.74 | -0.52 | 合格 |
|  | 得荣县疾病预防控制中心 | -0.19 | 0.82 | 合格 |
|  | 德格县疾病预防控制中心 | 0.77 | -0.78 | 合格 |
|  | 新龙县疾病预防控制中心 | -0.42 | -0.91 | 合格 |
|  | 泸定县疾病预防控制中心 | -1.29 | 0.01 | 合格 |
|  | 炉霍县疾病预防控制中心 | -2.22 | 0.84 | 基本合格 |
|  | 理塘县疾病预防控制中心 | 2.27 | -2.48 | 基本合格 |
|  | 甘孜县疾病预防控制中心 | 0.75 | -0.77 | 合格 |
|  | 白玉县疾病预防控制中心 | -2.16 | 0.63 | 基本合格 |
|  | 石渠县疾病预防控制中心 | 0.15 | -1.06 | 合格 |
|  | 稻城县疾病预防控制中心 | 0.55 | -1.01 | 合格 |
|  | 色达县疾病预防控制中心 | 0.45 | -0.77 | 合格 |
|  | 道孚县疾病预防控制中心 | -1.19 | 1.25 | 合格 |
|  | 雅江县疾病预防控制中心 | 0.84 | 0.09 | 合格 |
|  | 马尔康市疾病预防控制中心 | 2.82 | 2.22 | 基本合格 |
|  | 阿坝州疾病预防控制中心 | 0.93 | 0.43 | 合格 |
|  | 九寨沟县疾病预防控制中心 | -0.22 | 0.22 | 合格 |
|  | 壤塘县疾病预防控制中心 | 0.08 | 0.79 | 合格 |
|  | 小金县疾病预防控制中心 | -0.89 | -0.29 | 合格 |
|  | 松潘县疾病预防控制中心 | -0.64 | -0.05 | 合格 |
|  | 理县疾病预防控制中心 | 1.58 | 0.02 | 合格 |
|  | 红原县疾病预防控制中心 | 0.07 | -0.63 | 合格 |
|  | 若尔盖县疾病预防控制中心 | 1.26 | 1.11 | 合格 |
|  | 金川县疾病预防控制中心 | 0.24 | 1.53 | 合格 |
|  | 阿坝县疾病预防控制中心 | 1.22 | 0.95 | 合格 |
|  | 黑水县疾病预防控制中心 | 0.48 | -3.73 | 不合格 |
| 西藏 | 山南市疾病预防控制中心 | -2.92 | -0.13 | 基本合格 |
|  | 拉萨市疾病预防控制中心 | -0.30 | 0.06 | 合格 |
|  | 日喀则市疾病预防控制中心 | 3.01 | 2.53 | 不合格 |
|  | 昌都市疾病预防控制中心 | 2.33 | -2.28 | 基本合格 |
|  | 林芝市疾病预防控制中心 | 3.21 | 2.52 | 不合格 |
|  | 那曲市疾病预防控制中心 | 1.18 | 0.43 | 合格 |
|  | 阿里地区疾病预防控制中心 | -0.58 | 1.62 | 合格 |
| 甘肃 | 张掖市疾病预防控制中心 | -0.10 | 0.32 | 合格 |
|  | 肃南裕固族自治县疾病预防控制中心 | -0.39 | 0.55 | 合格 |
|  | 武威市疾病预防控制中心 | 0.09 | 0.35 | 合格 |
|  | 天祝县疾病预防控制中心 | -0.60 | 0.32 | 合格 |
|  | 甘南藏族自治州疾病预防控制中心 | -0.61 | 0.54 | 合格 |
|  | 夏河县疾病预防控制中心 | -0.35 | 0.54 | 合格 |
|  | 玛曲县疾病预防控制中心 | 0.01 | 0.51 | 合格 |
|  | 迭部县疾病预防控制中心 | 1.70 | 0.64 | 合格 |
|  | 酒泉市疾病预防控制中心 | -0.37 | 0.59 | 合格 |
|  | 肃北县疾病预防控制中心 | -0.13 | 0.65 | 合格 |
|  | 阿克塞县疾病预防控制中心 | -0.01 | 0.71 | 合格 |
| 青海 | 果洛州疾病预防控制中心 | -0.85 | -1.32 | 合格 |
|  | 久治县疾病预防控制中心 | -1.08 | -1.45 | 合格 |
|  | 玛多县疾病预防控制中心 | -0.87 | -1.11 | 合格 |
|  | 玛沁县疾病预防控制中心 | -0.85 | -1.27 | 合格 |
|  | 班玛县疾病预防控制保健中心 | -0.82 | -0.95 | 合格 |
|  | 甘德县疾病预防控制中心 | -0.84 | -1.01 | 合格 |
|  | 达日县疾病预防控制中心 | -1.29 | -1.08 | 合格 |
|  | 海东市疾病预防控制中心 | -0.95 | -1.49 | 合格 |
|  | 乐都区疾病预防控制中心 | -0.51 | -1.53 | 合格 |
|  | 互助县疾病预防控制中心 | -0.53 | -1.28 | 合格 |
|  | 化隆县疾病预防控制中心 | 0.42 | -1.66 | 合格 |
|  | 海东市平安区疾病预防控制中心 | -0.64 | -0.66 | 合格 |
|  | 循化撒拉族自治县疾病预防控制中心 | -0.78 | -0.72 | 合格 |
|  | 海东市民和回族土族自治县疾病预防控制中心 | -0.75 | -0.75 | 合格 |
|  | 海北藏族自治州疾病预防控制中心 | -1.51 | -0.32 | 合格 |
|  | 刚察县疾病预防控制中心 | -1.44 | -0.06 | 合格 |
|  | 海晏县疾病预防控制中心 | -1.80 | 0.65 | 合格 |
|  | 祁连县疾病预防控制中心 | -1.34 | 0.17 | 合格 |
|  | 门源回族自治县疾病预防控制中心 | -1.44 | -0.02 | 合格 |
|  | 海南州疾病预防控制中心 | -0.48 | -0.66 | 合格 |
|  | 共和县疾病预防控制中心 | -0.72 | -0.93 | 合格 |
|  | 兴海县疾病预防控制中心 | -0.69 | -0.47 | 合格 |
|  | 同德县疾病预防控制中心 | -0.74 | -0.50 | 合格 |
|  | 贵南县疾病预防控制中心 | -0.60 | -0.55 | 合格 |
|  | 贵德县疾病预防控制中心 | -1.05 | -0.65 | 合格 |
|  | 海西州疾病预防控制中心 | -0.60 | -0.38 | 合格 |
|  | 乌兰县疾病预防控制中心 | -0.77 | -0.39 | 合格 |
|  | 天峻县疾病预防控制中心 | -0.11 | -0.33 | 合格 |
|  | 德令哈市疾病预防控制中心 | -0.85 | -0.54 | 合格 |
|  | 格尔木市疾病预防控制中心 | -0.79 | -0.44 | 合格 |
|  | 都兰县疾病预防控制中心 | -0.51 | -0.21 | 合格 |
|  | 玉树州疾病预防控制中心 | -0.40 | -0.36 | 合格 |
|  | 囊谦县疾病预防控制中心 | 0.03 | -0.74 | 合格 |
|  | 曲麻莱县疾病预防控制中心 | -0.33 | -0.74 | 合格 |
|  | 杂多县疾病预防控制中心 | -0.23 | -0.76 | 合格 |
|  | 治多县疾病预防控制中心 | -0.20 | -0.72 | 合格 |
|  | 玉树市疾病预防控制中心 | -0.17 | -0.79 | 合格 |
|  | 称多县疾病预防控制中心 | -0.41 | -0.95 | 合格 |
|  | 西宁市疾病预防控制中心 | 0.30 | -0.37 | 合格 |
|  | 西宁市城东区疾病预防控制中心 | -0.51 | -0.48 | 合格 |
|  | 西宁市城中区疾病预防控制中心 | 0.33 | -0.75 | 合格 |
|  | 西宁市城北区疾病预防控制中心 | 0.36 | -0.69 | 合格 |
|  | 西宁市城西区疾病预防控制中心 | 0.42 | -0.72 | 合格 |
|  | 大通县疾病预防控制中心 | 0.25 | -1.36 | 合格 |
|  | 湟中区疾病预防控制中心 | -0.17 | -1.29 | 合格 |
|  | 湟源县疾病预防控制中心 | -0.62 | -0.81 | 合格 |
|  | 黄南州疾病预防控制中心 | -1.16 | -1.59 | 合格 |
|  | 同仁市疾病预防控制中心 | -1.15 | -1.60 | 合格 |
|  | 尖扎县疾病预防控制中心 | -1.31 | -1.62 | 合格 |
|  | 河南县疾病预防控制中心 | -1.31 | -1.60 | 合格 |
|  | 泽库县疾病预防控制中心 | -1.28 | -1.61 | 合格 |
| 宁夏 | 海原县疾病预防控制中心 | 0.19 | 1.04 | 合格 |
|  | 同心县疾病预防控制中心 | 0.01 | 0.54 | 合格 |
|  | 固原市疾病预防控制中心 | 0.36 | 0.69 | 合格 |
|  | 固原市原州区疾病预防控制中心 | -0.26 | 0.71 | 合格 |
|  | 彭阳县疾病预防控制中心 | 1.93 | 1.50 | 合格 |
|  | 泾源县疾病预防控制中心 | 0.23 | 0.66 | 合格 |
|  | 西吉县疾病预防控制中心 | 0.63 | 0.77 | 合格 |
|  | 固原市隆德县疾病预防控制中心 | 0.05 | 0.59 | 合格 |
| 新疆 | 伊犁哈萨克自治州疾病预防控制中心 | 1.67 | -0.66 | 合格 |
|  | 尼勒克县疾病预防控制中心 | -1.34 | -1.08 | 合格 |
|  | 昌吉回族自治州疾病预防控制中心 | 1.46 | 0.18 | 合格 |
|  | 吉木萨尔县疾病预防控制中心 | 1.72 | 0.46 | 合格 |
|  | 阿勒泰地区疾病预防控制中心 | 1.74 | 0.83 | 合格 |
|  | 富蕴县疾病预防控制中心 | 1.88 | 0.79 | 合格 |

表11 省级实验室水中砷化物含量检测考核结果

| 序号 | 机构名称 | AS20210101  的Z值 | AS20210102  的Z值 | 考核结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 山西省地方病防治研究所 | 0.00 | 0.50 | 合格 |
| 2 | 内蒙古自治区综合疾病预防控中心 | 1.00 | 0.50 | 合格 |
| 3 | 吉林省地方病第一防治研究所 | 1.00 | 0.00 | 合格 |
| 4 | 江苏省疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.50 | 合格 |
| 5 | 安徽省疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.00 | 合格 |
| 6 | 湖北省疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.00 | 合格 |
| 7 | 四川省疾病预防控制中心 | 0.00 | -0.50 | 合格 |
| 8 | 贵州省疾病预防控制中心 | 0.00 | -0.50 | 合格 |
| 9 | 云南省地方病防治所 | 2.00 | 0.50 | 合格 |
| 10 | 陕西省地方病防治研究所 | 1.00 | 1.00 | 合格 |
| 11 | 甘肃省疾病预防控制中心 | 0.00 | -1.00 | 合格 |
| 12 | 青海省地方病预防控制所 | 1.00 | 0.50 | 合格 |
| 13 | 宁夏回族自治区疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.50 | 合格 |
| 14 | 新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心 | 1.00 | -0.50 | 合格 |
| 15 | 新疆生产建设兵团疾病预防控制中心 | 1.00 | 1.00 | 合格 |

表12 省级实验室尿中砷化物含量检测考核结果

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 机构名称 | AN20210101  的Z值 | AN20210102  的Z值 | 考核结果 |
| 1 | 山西省地方病防治研究所 | 0.33 | -0.09 | 合格 |
| 2 | 内蒙古自治区综合疾病预防控中心 | 0.00 | -0.45 | 合格 |
| 3 | 江苏省疾病预防控制中心 | -0.67 | -0.64 | 合格 |
| 4 | 安徽省疾病预防控制中心 | -0.67 | -0.82 | 合格 |
| 5 | 湖北省疾病预防控制中心 | -1.00 | -0.91 | 合格 |
| 6 | 贵州省疾病预防控制中心 | 1.00 | -0.18 | 合格 |
| 7 | 云南省地方病防治所 | 0.00 | -0.55 | 合格 |
| 8 | 陕西省地方病防治研究所 | 0.00 | 0.09 | 合格 |
| 9 | 甘肃省疾病预防控制中心 | -0.67 | -1.27 | 合格 |
| 10 | 青海省地方病预防控制所 | -1.00 | -0.45 | 合格 |
| 11 | 宁夏回族自治区疾病预防控制中心 | -1.33 | -1.09 | 合格 |
| 12 | 新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心 | 0.07 | -0.64 | 合格 |
| 13 | 新疆生产建设兵团疾病预防控制中心 | 0.00 | -0.91 | 合格 |

表13 各省地市、县级实验室水砷样品检测考核结果汇总

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 省份 | 预报实验室数 | 反馈实验室数 | 合格实验室数 | 反馈合格率 |
| 1 | 山西 | 18 | 18 | 18 | 100.0% |
| 2 | 内蒙古 | 36 | 36 | 35 | 97.2% |
| 3 | 吉林 | 10 | 10 | 10 | 100.0% |
| 4 | 江苏 | 4 | 4 | 4 | 100.0% |
| 5 | 安徽 | 6 | 6 | 6 | 100.0% |
| 6 | 湖北 | 2 | 2 | 2 | 100.0% |
| 7 | 四川 | 5 | 5 | 5 | 100.0% |
| 8 | 贵州 | 3 | 3 | 3 | 100.0% |
| 9 | 云南 | 12 | 12 | 12 | 100.0% |
| 10 | 陕西 | 8 | 8 | 8 | 100.0% |
| 11 | 甘肃 | 13 | 12 | 10 | 83.3% |
| 12 | 青海 | 3 | 3 | 3 | 100.0% |
| 13 | 宁夏 | 24 | 24 | 24 | 100.0% |
| 14 | 新疆 | 4 | 4 | 4 | 100.0% |
| 15 | 新疆兵团 | 8 | 8 | 7 | 87.5% |
| 合计 | | 156 | 155 | 151 | 97.4% |

表14 各省地市、县级实验室尿砷样品检测考核结果汇总

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 省份 | 预报实验室数 | 反馈实验室数 | 合格实验室数 | 反馈合格率 |
| 1 | 山西 | 18 | 18 | 18 | 100.0% |
| 2 | 内蒙古 | 36 | 36 | 35 | 97.2% |
| 3 | 江苏 | 2 | 2 | 2 | 100.0% |
| 4 | 安徽 | 3 | 3 | 3 | 100.0% |
| 5 | 湖北 | 2 | 2 | 2 | 100.0% |
| 6 | 贵州 | 3 | 3 | 3 | 100.0% |
| 7 | 云南 | 5 | 9 | 9 | 100.0% |
| 8 | 陕西 | 8 | 8 | 8 | 100.0% |
| 9 | 甘肃 | 5 | 4 | 4 | 100.0% |
| 10 | 青海 | 3 | 3 | 3 | 100.0% |
| 11 | 宁夏 | 3 | 3 | 3 | 100.0% |
| 12 | 新疆 | 2 | 2 | 2 | 100.0% |
| 13 | 新疆兵团 | 2 | 2 | 1 | 50.0% |
| 合计 | | 92 | 95 | 93 | 97.9 |

表15 地市、县级实验室水中砷化物含量检测考核结果

| 省份 | 机构名称 | AS20210101  的Z值 | AS20210102  的Z值 | 考核结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 山西 | 吕梁市疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.50 | 合格 |
|  | 孝义市疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.00 | 合格 |
|  | 文水县疾病预防控制中心 | 1.00 | 1.00 | 合格 |
|  | 汾阳市疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.50 | 合格 |
|  | 大同市疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.00 | 合格 |
|  | 天镇县疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.00 | 合格 |
|  | 太原市疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.00 | 合格 |
|  | 太原市小店区疾病预防控制中心 | 0.00 | -1.50 | 合格 |
|  | 清徐县疾病预防控制中心 | 0.00 | -0.50 | 合格 |
|  | 晋中市疾病预防控制中心 | 0.00 | -1.00 | 合格 |
|  | 介休市疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.50 | 合格 |
|  | 平遥县疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.00 | 合格 |
|  | 祁县疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.50 | 合格 |
|  | 朔州市疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.00 | 合格 |
|  | 山阴县疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.50 | 合格 |
|  | 应县疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.50 | 合格 |
|  | 怀仁市疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.00 | 合格 |
|  | 朔城区疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.50 | 合格 |
| 内蒙古 | 包头市疾病预防控制中心 | 1.00 | 1.00 | 合格 |
|  | 土默特右旗疾病预防控制中心 | -1.00 | -1.00 | 合格 |
|  | 呼伦贝尔市疾病控制中心 | 1.00 | 0.50 | 合格 |
|  | 扎赉诺尔区疾病预防控制中心 | 1.00 | 1.00 | 合格 |
|  | 新巴尔虎右旗疾病预防控制中心 | 0.00 | -1.50 | 合格 |
|  | 新巴尔虎左旗疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.00 | 合格 |
|  | 鄂温克族自治旗疾病预防控制中心 | 1.00 | 1.00 | 合格 |
|  | 呼和浩特市疾病预防控制中心 | 1.00 | 1.00 | 合格 |
|  | 和林格尔县疾病预防控制中心 | 1.00 | -0.50 | 合格 |
|  | 土默特左旗疾病预防控制中心 | 1.00 | 2.00 | 合格 |
|  | 托县疾病预防控制中心 | -1.00 | -1.00 | 合格 |
|  | 巴彦淖尔市疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.00 | 合格 |
|  | 巴彦淖尔市临河区疾病预防控制中心 | 1.00 | -1.00 | 合格 |
|  | 乌拉特中旗疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.50 | 合格 |
|  | 乌拉特前旗疾病预防控制中心 | 3.00 | 2.50 | 不合格 |
|  | 乌拉特后旗疾病预防控制中心 | 0.00 | 1.00 | 合格 |
|  | 五原县疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.50 | 合格 |
|  | 杭锦后旗疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.50 | 合格 |
|  | 磴口县疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.50 | 合格 |
|  | 赤峰市疾病预防控制中心 | 0.00 | 1.00 | 合格 |
|  | 克什克腾旗疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.50 | 合格 |
|  | 鄂尔多斯市疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.50 | 合格 |
|  | 乌审旗疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.50 | 合格 |
|  | 准格尔旗疾病预防控制中心 | 0.00 | -1.00 | 合格 |
|  | 杭锦旗疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.00 | 合格 |
|  | 达拉特旗疾病预防控制中心 | 1.00 | -0.50 | 合格 |
|  | 锡林郭勒盟地方病防治中心 | 0.00 | -1.00 | 合格 |
|  | 东乌珠穆沁旗疾病预防控制中心 | 1.00 | -0.50 | 合格 |
|  | 太仆寺旗疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.00 | 合格 |
|  | 苏尼特右旗疾病预防控制中心 | 0.00 | -0.50 | 合格 |
|  | 苏尼特左旗疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.00 | 合格 |
|  | 西乌珠穆沁旗疾病预防控制中心 | 0.00 | -1.50 | 合格 |
|  | 锡林浩特市疾病预防控制中心 | 0.00 | 1.00 | 合格 |
|  | 阿巴嘎旗疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.00 | 合格 |
|  | 阿拉善盟疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.50 | 合格 |
|  | 阿拉善左旗疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.00 | 合格 |
| 吉林 | 四平市疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.00 | 合格 |
|  | 双辽市疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.50 | 合格 |
|  | 松原市疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.50 | 合格 |
|  | 乾安县疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.50 | 合格 |
|  | 扶余市疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.50 | 合格 |
|  | 长岭县疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.00 | 合格 |
|  | 白城市疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.50 | 合格 |
|  | 大安市疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.50 | 合格 |
|  | 洮南市疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.00 | 合格 |
|  | 通榆县疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.00 | 合格 |
| 江苏 | 宿迁市疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.50 | 合格 |
|  | 泗洪县疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.50 | 合格 |
|  | 淮安市疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.50 | 合格 |
|  | 盱眙县疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.50 | 合格 |
| 安徽 | 安庆市疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.00 | 合格 |
|  | 宿松县疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.50 | 合格 |
|  | 望江县疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.50 | 合格 |
|  | 淮南市疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.00 | 合格 |
|  | 蚌埠市疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.00 | 合格 |
|  | 五河县疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.00 | 合格 |
| 湖北 | 仙桃市疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.00 | 合格 |
|  | 洪湖市疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.00 | 合格 |
| 四川 | 甘孜州疾病预防控制中心 | 0.00 | -0.50 | 合格 |
|  | 稻城县疾病预防控制中心 | -1.00 | -2.00 | 合格 |
|  | 雅江县疾病预防控制中心 | 0.00 | -1.00 | 合格 |
|  | 阿坝州疾病预防控制中心 | 0.00 | -1.00 | 合格 |
|  | 金川县疾病预防控制中心 | 0.00 | -0.50 | 合格 |
| 贵州 | 黔西南州疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.00 | 合格 |
|  | 兴仁市疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.00 | 合格 |
|  | 安龙县疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.00 | 合格 |
| 云南 | 临沧市疾病预防控制中心 | 0.00 | -1.00 | 合格 |
|  | 耿马县疾病预防控制中心 | 0.00 | -1.00 | 合格 |
|  | 大理州疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.50 | 合格 |
|  | 剑川县疾病预防控制中心 | -2.00 | 1.00 | 合格 |
|  | 大理市疾病预防控制中心 | 0.00 | -0.50 | 合格 |
|  | 宾川县疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.00 | 合格 |
|  | 巍山县疾病预防中心 | 1.00 | -0.50 | 合格 |
|  | 弥渡县疾病预防控制中心 | 1.00 | -0.50 | 合格 |
|  | 祥云县疾病预防控制中心 | 1.00 | -0.50 | 合格 |
|  | 鹤庆县疾病预防控制中心 | 0.00 | 1.00 | 合格 |
|  | 普洱市疾病预防控制中心 | 0.00 | -1.00 | 合格 |
|  | 镇沅县疾病预防控制中心 | 1.00 | -0.50 | 合格 |
| 陕西 | 商洛市疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.50 | 合格 |
|  | 山阳县疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.00 | 合格 |
|  | 镇安县疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.00 | 合格 |
|  | 安康市疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.50 | 合格 |
|  | 紫阳县疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.00 | 合格 |
|  | 汉中市疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.00 | 合格 |
|  | 勉县疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.00 | 合格 |
|  | 镇巴县疾病预防控制中心 | 0.00 | -1.00 | 合格 |
| 甘肃 | 定西市疾病预防控制中心 | -1 | -0.5 | 合格 |
|  | 漳县疾病预防控制中心 | -1 | 0 | 合格 |
|  | 庆阳市疾病预防控制中心 | 0 | 1.5 | 合格 |
|  | 环县地方病防治办公室 | -1 | 0 | 合格 |
|  | 武威市疾病预防控制中心 | 0 | 0.5 | 合格 |
|  | 天祝县疾病预防控制中心 | 0 | 0.5 | 合格 |
|  | 甘南州疾病预防控制中心 | 0 | 0 | 合格 |
|  | 夏河县疾病预防控制中心 | 0 | 0.5 | 合格 |
|  | 舟曲县疾病预防控制中心 | 0.00 | -7.00 | 不合格 |
|  | 陇南市疾病预防控制中心 | 0 | 0.5 | 合格 |
|  | 徽县疾病预防控制中心 | 1.00 | -2.50 | 基本合格 |
|  | 成县疾病预防控制中心 | 0.00 | -2.00 | 合格 |
| 青海 | 海南州疾病预防控制中心 | -1.00 | 1.00 | 合格 |
|  | 共和县疾病预防控制中心 | -1.00 | 1.00 | 合格 |
|  | 贵德县疾病预防控制中心 | 0.00 | 1.00 | 合格 |
| 宁夏 | 中卫市疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.50 | 合格 |
|  | 中宁县疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.00 | 合格 |
|  | 海原县疾病预防控制中心 | 0.00 | -1.00 | 合格 |
|  | 吴忠市疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.50 | 合格 |
|  | 同心县疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.50 | 合格 |
|  | 盐池县疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.50 | 合格 |
|  | 红寺堡区疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.50 | 合格 |
|  | 青铜峡市疾病预防控制中心 | 0.00 | 1.00 | 合格 |
|  | 固原市疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.50 | 合格 |
|  | 固原市原州区疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.50 | 合格 |
|  | 彭阳县疾病预防控制中心 | 0.00 | -0.50 | 合格 |
|  | 泾源县疾病预防控制中心 | 0.00 | -0.50 | 合格 |
|  | 西吉县疾病预防控制中心 | 0.00 | -0.50 | 合格 |
|  | 固原市隆德县疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.00 | 合格 |
|  | 石嘴山市疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.00 | 合格 |
|  | 平罗县疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.50 | 合格 |
|  | 石嘴山市惠农区疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.50 | 合格 |
|  | 银川市疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.50 | 合格 |
|  | 银川市兴庆区疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.50 | 合格 |
|  | 永宁县疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.50 | 合格 |
|  | 灵武市疾病预防控制中心 | -2.00 | 0.50 | 合格 |
|  | 银川市西夏区疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.50 | 合格 |
|  | 贺兰县疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.00 | 合格 |
|  | 银川市金凤区疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.50 | 合格 |
| 新疆 | 喀什地区疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.00 | 合格 |
|  | 巴楚县疾病预防控制中心 | 0.00 | -1.00 | 合格 |
|  | 塔城地区疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.50 | 合格 |
|  | 乌苏市疾病预防控制中心 | 1.00 | 0.00 | 合格 |
| 新疆 | 第一师疾病预防控制中心 | 0.00 | 1.00 | 合格 |
| 兵团 | 第七师疾病预防控制中心 | 1.00 | -0.50 | 合格 |
|  | 第三师疾病预防控制中心 | 0.00 | -3.50 | 不合格 |
|  | 第二师疾病预防控制中心 | 1.00 | -0.50 | 合格 |
|  | 第八师石河子市疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.50 | 合格 |
|  | 第十三师疾病预防控制中心 | 1.00 | -0.50 | 合格 |
|  | 第十师综合检验检测中心 | 1.00 | 1.50 | 合格 |
|  | 第四师疾病预防控制中心 | 1.00 | -0.50 | 合格 |

表16 地市、县级实验室尿中砷化物含量检测考核结果

| 省份 | 机构名称 | AN20210101  的Z值 | AN20210102  的Z值 | 考核结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 山西 | 吕梁市疾病预防控制中心 | 2.00 | 1.27 | 合格 |
| 孝义市疾病预防控制中心 | 1.33 | 1.27 | 合格 |
| 文水县疾病预防控制中心 | 1.33 | 0.73 | 合格 |
| 汾阳市疾病预防控制中心 | 1.67 | 1.00 | 合格 |
| 大同市疾病预防控制中心 | 1.67 | 1.27 | 合格 |
| 天镇县疾病预防控制中心 | 1.67 | 1.27 | 合格 |
| 太原市疾病预防控制中心 | 1.33 | 1.09 | 合格 |
| 太原市小店区疾病预防控制中心 | 0.67 | 0.18 | 合格 |
| 清徐县疾病预防控制中心 | 1.00 | 1.27 | 合格 |
| 晋中市疾病预防控制中心 | 1.33 | 1.27 | 合格 |
| 介休市疾病预防控制中心 | 1.33 | 1.27 | 合格 |
| 平遥县疾病预防控制中心 | 1.67 | 1.27 | 合格 |
| 祁县疾病预防控制中心 | 1.33 | 1.18 | 合格 |
| 朔州市疾病预防控制中心 | 1.67 | 1.27 | 合格 |
| 山阴县疾病预防控制中心 | 1.67 | 1.27 | 合格 |
| 应县疾病预防控制中心 | 1.67 | 1.27 | 合格 |
| 怀仁市疾病预防控制中心 | 1.67 | 1.27 | 合格 |
| 朔城区疾病预防控制中心 | 1.33 | 1.18 | 合格 |
| 内蒙古 | 包头市疾病预防控制中心 | 1.33 | 1.27 | 合格 |
| 土默特右旗疾病预防控制中心 | 0.67 | 0.91 | 合格 |
| 呼伦贝尔市疾病控制中心 | -1.33 | -0.18 | 合格 |
| 扎赉诺尔区疾病预防控制中心 | -0.67 | -0.36 | 合格 |
| 新巴尔虎右旗疾控中心 | -1.33 | 0.18 | 合格 |
| 新巴尔虎左旗疾病预防控制中心 | -0.67 | -0.82 | 合格 |
| 鄂温克族自治旗疾病预防控制中心 | -0.67 | -0.64 | 合格 |
| 呼和浩特市疾病预防控制中心 | 0.67 | 0.73 | 合格 |
| 和林格尔县疾病预防控制中心 | -1.00 | 0.55 | 合格 |
| 土默特左旗疾病预防控制中心 | 0.33 | 0.55 | 合格 |
| 托县疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.36 | 合格 |
| 巴彦淖尔市疾病预防控制中心 | 1.33 | 0.91 | 合格 |
| 巴彦淖尔市临河区疾病预防控制中心 | 0.33 | 1.00 | 合格 |
| 乌拉特中旗疾病预防控制中心 | 1.00 | 1.27 | 合格 |
| 乌拉特前旗疾病预防控制中心 | 1.67 | 1.27 | 合格 |
| 乌拉特后旗疾病预防控制中心 | 0.67 | 1.45 | 合格 |
| 五原县疾病预防控制中心 | 1.00 | 1.00 | 合格 |
|  | 杭锦后旗疾病预防控制中心 | 1.00 | 1.27 | 合格 |
|  | 磴口县疾病预防控制中心 | 1.33 | 1.36 | 合格 |
|  | 赤峰市疾病预防控制中心 | -0.33 | 0.64 | 合格 |
|  | 克什克腾旗疾病预防控制中心 | 0.33 | 0.36 | 合格 |
|  | 鄂尔多斯市疾病预防控制中心 | -0.33 | 0.73 | 合格 |
|  | 乌审旗疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.36 | 合格 |
|  | 准格尔旗疾病预防控制中心 | -1.33 | 0.73 | 合格 |
|  | 杭锦旗疾病预防控制中心 | 0.33 | 0.45 | 合格 |
|  | 达拉特旗疾病预防控制中心 | -0.67 | 0.91 | 合格 |
|  | 锡林郭勒盟地方病防治中心 | 0.00 | -0.82 | 合格 |
|  | 东乌珠穆沁旗疾病预防控制中心 | 0.00 | 0.36 | 合格 |
|  | 太仆寺旗疾病预防控制中心 | -1.00 | 0.64 | 合格 |
|  | 苏尼特右旗疾病预防控制中心 | 0.33 | 0.64 | 合格 |
|  | 苏尼特左旗疾病预防控制中心 | 0.00 | -1.00 | 合格 |
|  | 西乌珠穆沁旗疾病预防控制中心 | -0.67 | 0.64 | 合格 |
|  | 锡林浩特市疾病预防控制中心 | 2.67 | -0.82 | 基本合格 |
|  | 阿巴嘎旗疾病预防控制中心 | 0.00 | -0.55 | 合格 |
|  | 阿拉善盟疾病预防控制中心 | 1.00 | 1.09 | 合格 |
|  | 阿拉善左旗疾病预防控制中心 | 0.33 | 1.09 | 合格 |
| 江苏 | 宿迁市疾病预防控制中心 | -0.67 | -0.82 | 合格 |
| 淮安市疾病预防控制中心 | -0.67 | -0.82 | 合格 |
| 安徽 | 安庆市疾病预防控制中心 | -1.67 | -1.91 | 合格 |
| 淮南市疾病预防控制中心 | -1.33 | -1.64 | 合格 |
| 蚌埠市疾病预防控制中心 | -1.33 | -1.45 | 合格 |
| 湖北 | 仙桃市疾病预防控制中心 | -0.67 | -0.91 | 合格 |
| 洪湖市疾病预防控制中心 | -0.67 | -1.00 | 合格 |
| 贵州 | 黔西南州疾病预防控制中心 | -1.00 | -0.45 | 合格 |
| 兴仁市疾病预防控制中心 | -0.33 | -0.82 | 合格 |
| 安龙县疾病预防控制中心 | -1.33 | -0.64 | 合格 |
| 云南 | 临沧市疾病预防控制中心 | -1.33 | -0.55 | 合格 |
| 耿马县疾病预防控制中心 | -1.33 | -0.55 | 合格 |
| 大理州疾病预防控制中心 | -1.00 | -0.82 | 合格 |
| 剑川县疾病预防控制中心 | -1.00 | -0.64 | 合格 |
|  | 宾川县疾病预防控制中心 | -0.67 | -0.73 | 合格 |
|  | 巍山县疾病预防中心 | -0.33 | -0.73 | 合格 |
|  | 弥渡县疾病预防控制中心 | -1.00 | -0.45 | 合格 |
|  | 普洱市疾病预防控制中心 | -0.67 | 0.00 | 合格 |
|  | 镇沅县疾病预防控制中心 | -1.00 | -0.55 | 合格 |
| 陕西 | 商洛市疾病预防控制中心 | -1.67 | -0.36 | 合格 |
| 山阳县疾病预防控制中心 | -2.00 | -0.45 | 合格 |
| 镇安县疾病预防控制中心 | -0.33 | -0.36 | 合格 |
| 安康市疾病预防控制中心 | 0.33 | 0.09 | 合格 |
| 紫阳县疾病预防控制中心 | 2.00 | -0.45 | 合格 |
| 汉中市疾病预防控制中心 | -1.00 | -1.09 | 合格 |
| 勉县疾病预防控制中心 | -1.67 | -0.73 | 合格 |
| 镇巴县疾病预防控制中心 | -2.00 | -0.73 | 合格 |
| 甘肃 | 定西市疾病预防控制中心 | -0.67 | -1.27 | 合格 |
| 庆阳市疾病预防控制中心 | -0.67 | -1.64 | 合格 |
| 武威市疾病预防控制中心 | -1.00 | -1.91 | 合格 |
| 陇南市疾病预防控制中心 | 0.33 | -1.82 | 合格 |
| 青海 | 海南州疾病预防控制中心 | -1.67 | -0.36 | 合格 |
| 共和县疾病预防控制中心 | -1.33 | -0.45 | 合格 |
| 贵德县疾病预防控制中心 | -1.33 | -0.36 | 合格 |
| 宁夏 | 吴忠市疾病预防控制中心 | 1.33 | -0.45 | 合格 |
| 石嘴山市疾病预防控制中心 | -1.00 | -0.45 | 合格 |
| 银川市疾病预防控制中心 | -1.00 | -1.09 | 合格 |
| 新疆 | 喀什地区疾病预防控制中心 | -0.13 | -1.55 | 合格 |
| 塔城地区疾病预防控制中心 | 0.00 | -1.64 | 合格 |
| 新疆  兵团 | 第一师疾病预防控制中心 | -0.67 | -2.55 | 基本合格 |
| 第七师疾病预防控制中心 | -1.00 | -0.91 | 合格 |

表17 考核样品浓度的公议值

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核项目 | 样品编号 | 均值 | 标准偏差 | 公议值 | 单位 |
| 水中氟化物含量检测 | FS20210101 | 0.47 | 0.03 | 0.47±0.09 | mg/L |
| FS20210102 | 1.48 | 0.04 | 1.48±0.12 | mg/L |
| 尿中氟化物含量检测 | FN20210101 | 0.21 | 0.02 | 0.21±0.06 | mg/L |
| FN20210102 | 1.72 | 0.06 | 1.72±0.18 | mg/L |
| 砖茶中氟化物含量检测 | FC20210101 | 145.3 | 11.7 | 145.3±35.1 | mg/kg |
| FC20210102 | 710.5 | 55.9 | 710.5±167.7 | mg/kg |
| 水中砷化物含量检测 | AS20210101 | 0.008 | 0.001 | 0.008±0.003 | mg/L |
| AS20210102 | 0.034 | 0.002 | 0.034±0.006 | mg/L |
| 尿中砷化物含量检测 | AN20210101 | 0.034 | 0.003 | 0.034±0.009 | mg/L |
| AN20210102 | 0.141 | 0.011 | 0.141±0.033 | mg/L |